龙岩市政府采购货物和服务项目

招 标 文 件

预公告稿

招标编号：FJLYCG2016－295

项目名称：医学实训模型等项目

采 购 人：闽西职业技术学院

龙岩市公物采购招标代理有限公司

- 二○一六年十月

- 目   录

| 第一章 投标邀请····················································· | 2 |
| --- | --- |
| 一、投标邀请函······················································· | 2 |
| 二、招标货物一览表···················································· | 4 |
| 第二章 投标人须知··················································· | 5 |
| 投标人须知前附表····················································· | 5 |
| 一、 说明····························································· | 6 |
| 二、 招标文件························································· | 7 |
| 三、 投标文件的编写··················································· | 8 |
| 四、 投标文件的提交··················································· | 11 |
| 五、 投标文件的评估和比较············································· | 12 |
| 六、 定标与签订合同··················································· | 18 |
| 七、质疑与投诉······················································· | 19 |
| 第三章 招标内容及要求··············································· | 21 |
| 第四章 龙岩市政府采购合同······································· | 23 |
| 第五章 投标文件相关格式············································· | 27 |

## 第一章  投标邀请

## 一、投标邀请

受采购人委托，对本项目的下述货物、服务进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

1、招标编号：FJLYCG2016－295 。

2、招标货物(服务)名称、数量及主要技术规格：见后附：招标货物(服务)一览表

3、自招标公告发布之日起，供应商可直接在龙岩市政府采购网（http://www.fjlyzfcg.gov.cn）、龙岩市公共资源交易中心（http://www.lyggzy.com.cn）公布的招标公告中查看并下载招标文件。

4、招标文件售价100元人民币，投标供应商应在开标当天以现金方式缴纳, 收到款项后，龙岩市公物采购招标代理有限公司出具正式发票。

5、递交投标文件（含相关原件）地点、开始及截止时间：

递交投标文件地点：龙岩市新罗区龙岩大道388号万宝广场B地块B楼龙岩市公共资源交易中心五楼交易厅（浦发银行楼上）。

递交投标文件开始时间：2016年 月  日8﹕30；（以开标地时间为准）

递交投标文件截止时间：2016年 月  日9﹕00；（以开标地时间为准）

逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。投标截止时间以接受投标文件地点时钟显示的时间为准。

6、开标时间、地点:

开标时间：2016年 月  日9﹕00；

开标地点：龙岩市新罗区龙岩大道388号万宝广场B地块B楼龙岩市公共资源交易中心五楼交易厅（浦发银行楼上）。

7、供应商对本次招标活动事项有疑问的，可向采购单位或招标代理机构提出询问。

8、以上如有变更，[招标代理机构]会通过福建政府采购网（http://www.fjzfcg.gov.cn）、龙岩市政府采购网（http://www.fjlyzfcg.gov.cn）、龙岩市公共资源交易中心（http://www.lyggzy.com.cn）通知，请投标人关注。

9、采购单位：闽西职业技术学院

联系人： 丘老师       电话：0597-2777833

地址：龙岩市新罗区曹溪镇             邮编：364000

招标代理机构： 龙岩市公物采购招标代理有限公司

地  址 ：龙岩市新罗区龙岩大道388号万宝广场B地块B楼龙岩市公共资源交易中心七楼（浦发银行楼上）

邮  编：364000

项目联系人：余女士

电  话：0597-2529181             传  真：0597-2999051

缴交保证金查询联系人：麻女士

电子信箱：longyancaigou@sina.com

电话：0597-2810096

开户行：兴业银行龙岩新兴支行

开户名：龙岩市公物采购招标代理有限公司

帐  号：171030100100100399

附：招标货物(服务)一览表

二、招标货物一览表

医学实训模型等项目，详见招标文件第三章。

注：

1、本项目为一个合同包，投标人可按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

2、招标范围：设备的供应、运输、安装、调试、培训及售后服务。

3、根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库［2008］248号)要求，本次采购的妇科检查分娩系列模型、智能化综合模拟产妇系统、超级综合模拟人系统已通过进口产品审核，进口产品可参与投标；其他货物均为本国产品,不接受进口产品投标。［进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在海关特殊监管区域内生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品除外］。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果不一致的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：医学实训模型等项目 采购人名称：闽西职业技术学院 项目编号：FJLYCG2016－295 |
| 2 | 3 | 资格标准： 见《投标人须知》第3条。 |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后90个日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 |  | 投标文件递交地址：龙岩市新罗区龙岩大道388号万宝广场B地块B楼龙岩市公共资源交易中心五楼交易厅（浦发银行楼上）。 接收人：龙岩市公物采购招标代理有限公司职工。 接受投标文件开始时间：2016年 月 日上午8﹕30 投标截止时间：2016年 月 日上午9﹕00 |
| 5 | 12 | 投标保证金:14万元从投标人银行账户以电汇或转账方式，于 2016年 月 日下午17﹕00前缴至龙岩市公物采购招标代理有限公司账户（以到账为准）。投标保证金转账单或电汇单上必须注明所投标的招标编号。中标人签订合同后，其提供的投标保证金转为合同履约保证金 。（详见第二章12.投标保证金） |
| 6 | 19.6 | 评标标准和方法：采用综合评分办法，确定中标侯选供应商。分值由价格、商务、技术三部分构成，采用百分制。评标委员会按评审后投标供应商综合得分由高到低排列顺序。得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且价格相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据供应商的综合得分从高到低推荐1名中标侯选供应商。 具体见《投标人须知》第19.6条。 |
| 7 |  | 招标服务费：根据国家计划委员会 计价格［2002］1980号及发改办价格[2003]857号文件规定，本项目的招标服务费按下列标准向中标供应商收取，中标供应商在领取《中标通知书》前须将招标代理服务费缴至龙岩市公物采购招标代理有限公司帐户。收到款项后，龙岩市公物采购招标代理有限公司出具正式发票。 成交金额（万元）; 服务费比率; 备注. 100以下; 1.5％; 成交服务费按差额定率累进法计算。. 100—500; 1.1％. 500—1000; 0.8％. 1000—5000; 0.5％. |
| 8 |  | 招标项目行政监督部门：龙岩市财政局 |
| 9 |  | 招标预算价为：728万元，投标人超过预算价的投标为无效投标。 |
| 10 |  | 进口产品：本次采购的妇科检查分娩系列模型、智能化综合模拟产妇系统、超级综合模拟人系统均已通过进口产品审核，进口产品可参与投标。 |
| 10 |  | 付款方式：所有设备进场经验收合格后支付合同总金额的30%，2017年12月31日前支付合同总金额的40%，2018年12月31日前支付合同总金额的30%。 |
| 11 |  | 无效投标及废标具体条款： 1、招标文件第二章17.3、19.4、19.5； 2、招标文件第二章19.6备注3； 3、招标文件第三章二 产品售后服务要求 1。 |
| 12 | 25.2 | 对招标文件的质疑时间：本项目招标公告的公告期限为5个工作日，供应商对招标文件的质疑时间为公告期限届满之日起7个工作日前（正常上班时间）。 |

一、  说明

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “招标采购单位”系指组织本次招标活动的采购人或招标代理机构。

2.3 “招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的供应商。

2.5 “货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的投标人

3.1投标人须为有能力提供本招标文件所述货物及服务的具有法人资格的境内医学教学模型的生产厂商。

投标人具有医疗器械生产许可证或经营许可证。

3.2 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

投标人如具备上述情形之一的，互为关联关系的投标人的投标均被视为无效投标。

3.4 投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.5不项目不接受联合体投标。

3.6投标代理人在本次招标中只能接受一个投标人的委托参加投标。

3.7投标人按本招标文件规定缴纳投标保证金。

3.8根据闽检发（2014）7号文件精神，投标人应提供检察机关出具的投标前三年内无行贿犯罪记录的证明材料（由投标供应商向住所地或业务发生地检察院申请查询）。

3.10投标人资格证明材料应当提供：

（1）已缴纳投标保证金的证明材料复印件；

（2）营业执照副本（或事业单位法人证书）复印件；

（3）法定代表人授权书原件（非法定代表人参加时提供）；

（4）投标人代表身份证复印件；

（5）检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函复印件（须提供原件核对）

（6）有效的医疗器械生产许可证复印件（投标人为生产厂商）

（7）有效的医疗器械经营许可证复印件（投标人为经销商）

4. 投标费用

4.1不论中标与否，投标人应承担所有与准备和参加与投标有关的全部费用，招标采购单位在任何情况下均无义务和责任承担此类费用。

二、  招标文件

5. 招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

⑴ 投标邀请

⑵ 投标人须知

⑶ 招标内容及要求

⑷ 合同主要条款

⑸ 投标文件格式

6. 招标文件的澄清

- 6.１ 投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函或传真，下同）通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间15个日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

7. 招标文件的修改

- 7.１至投标截止日期前15日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间），招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并在福建政府采购网（http://www.fjzfcg.gov.cn）、龙岩市政府采购网（http://www.fjlyzfcg.gov.cn）及龙岩市公共资源交易中心（http://www.lyggzy.com.cn）上发布更正公告，请潜在投标人随时关注上述网站。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历日前在采购信息发布的媒体上发布更正公告，请潜在投标人随时关注相关网站。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

特别提示：招标文件如有澄清、修改，公告将在福建政府采购网（http://www.fjzfcg.gov.cn）、龙岩市政府采购网（http://www.fjlyzfcg.gov.cn）及龙岩市公共资源交易中心（http://www.lyggzy.com.cn）上发布，请潜在投标人随时密切关注上述网站并下载相关信息，招标代理机构不再另行通知（相同内容如有多次修改的，以最后一次修改为准）。潜在投标人未下载澄清、修改内容的，后果自行承担。

三、  投标文件的编写

8. 要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9. 投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

9.2招标文件中载明的资格或技术商务要求中涉及的投标人提供的证明文件原件属于非中文描述的，必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。未按要求提供中文译本的，认定为该项资格或技术商务要求不符合。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。投标人投标时应提供中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书复印件，并加盖投标人公章。

10. 投标文件的组成

10.1投标文件报价部分（单独编制装订成册并密封）：

(1) 开标一览表

(2) 投标分项报价表

（3) 节能、减排、环境标志产品价格统计表（若有）

（4）中小企业价格扣除明细表（若有）

10.2投标文件技术商务部分（单独编制装订成册并密封）：

(1) 投标书

(2) 货物说明和偏离一览表

(3) 投标人售后服务承诺书

(4) 投标人资格证明材料

(5) 投标人提交的其他资料（若无此项资料则无需提供）

10.3投标文件的“报价部分”、“技术商务部分”必须分别装订成册，分册密封提交，否则，其投标视为无效投标。

10.4投标文件提供原件部分

提供原件清单：投标人提供的证书（或证明材料）原件核对的，应按格式列出详细清单，与投标文件一并提交，原件清单和原件无须粘贴、装订、密封。

11. 投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2投标人应按须知前附表第5项要求缴纳投标保证金。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金以电汇、转账形式提交。

12.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

- 12.6招标代理机构将在中标通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。因招标代理机构原因造成逾期退还投标保证金的,招标代理机构应当按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向投标人支付资金占用费。

12.7在中标人签订合同后，其提供的投标保证金转为合同履约保证金，该履约保证金在整个项目验收合格后凭保证金收据、合同和验收合格的证明材料到龙岩市公物采购招标代理有限公司无息退回。

12.8 投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日。

12.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

（2）投标人不接受本须知17.2条规定对投标文件中的算术错误进行更正的；

（3）投标人有任何试图影响评标委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为；

（4）中标人未能做到按本须知第23条规定签订合同；

（5）本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

12.10投标人有下列情形之一的，其投标保证金将不予退还，并报请须知前附表所列行政监督管理部门同意，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加龙岩市政府采购活动，并予以公告。情节严重的，报请其他有权机关处理。

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的。

12.11中标供应商放弃中标，其投标保证金不予退还，同时应按相关法律、规章、规范性文件的规定承担相应的法律责任。

13. 投标文件的格式

13.1投标人须编制由本须知第10条规定文件组成的报价部分投标文件正本一份，副本一份；技术商务部分投标文件正本一份，副本六份(副本可以用正本的完整复印件)，并在封面标明“正本”、“副本”字样，正本与副本如有不一致，则以正本为准。

13.2投标文件由报价标和技术商务标两部分组成，投标人必须分别编制报价部分和技术商务部分，技术商务部分不得出现任何投标报价（包括单价及总价），并分别密封；在投标文件封面上和密封袋上分别标明“投标报价部分”和“投标技术商务部分”。未按上述规定要求做到的，其投标将被视为无效投标。

13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据。

13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7投标文件提供的复印件应当与原件一致。

四、 投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

14.1 投标人应将投标文件正本和全部副本密封，并标明招标编号、投标人名称、投标包号。

14.2 每一密封处须加盖投标人公章或由投标人代表（法定代表人或授权代表）签字或盖章。

14.3投标文件未按上述规定密封、签字或盖章的为无效投标文件，其投标将被拒绝。

14.4投标文件须由专人按投标人须知前附表注明的地址送至接收人。

14.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

14.6投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。

14.8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

五、  投标文件的评估和比较

15．开标、评标时间

15.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。

15.3 开标时，由投标人或者其推选的代表或监督人员检查投标文件的密封情况，也可以由招标代理机构委托的公证机构公证人员检查并公证。对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封投标文件报价部分，由开标会主持人宣读开标一览表，包括投标人的名称、投标价格以及其他主要内容，宣读后投标文件报价部分将被密封。开标过程由专人负责记录。

15.4开标时，开标一览表内容与投标分项报价表内容不一致时以开标一览表为准。

16．评标委员会

16.1招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。成员为5人以上单数组成，专家不能少于三分之二。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及与评标有关的其他情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明材料不符合招标文件规定的, 其投标将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1) 投标文件未按照本须知第13.1、13.7、14条的规定进行编制、密封、标记的；

(2)未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3)未缴纳投标保证金或金额不足的；

(4)投标人之间存在存在本须知第3.3条规定的；

(5)投标有效期不满足招标文件要求的；

(6)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(7)投标人提交的是可选择的报价；

(8)投标文件组成不符合招标文件要求的；

(9)递交的《投标书》、《法定代表人授权书》内容与本招标文件格式内容存在实质性差别的；

(10)投标报价有漏（缺）报项，投标人不同意按照招标文件规定处理的；

(11)投标文件内容关键字迹模糊，无法辨认的；

(12)反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的；

(13) 投标文件中提供的复印件与原件不一致或提供虚假、失实资料的；

(14)投标人的投标总价超过预算价的；

(15)不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18.投标文件的澄清

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19. 比较与评价

19.1  评标委员会将按投标人须知前附表第6项所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件实行两阶段评标。

第一阶段进行技术商务部分的评标，开标一览表及报价部分投标文件在商务技术部分评分结束前先密封保管，采购人、采购代理机构不得将投标人的报价向评委公布。评标委员会按照政府采购法律法规及相关规定、招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人，并计算出各投标人技术商务部分的得分（采用最低评标价法的除外）。

第二阶段进行价格部分评标,经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术商务要求的投标人进入第二阶段评标。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并在各项优惠政策加分或价格扣除基础上计算出各投标人价格部分的得分或经折扣后的报价。

采用综合评分法的，按照两阶段评标加总后的总得分由高到低排序，根据招标文件的规定推荐中标候选供应商；采用最低评标价法的，以第二阶段评标中，按照经优惠政策折扣后的投标报价由低到高排序，根据招标文件的规定推荐中标候选供应商。

19.2  对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入投标总价中计算评标价格。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3如果评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量，不能诚信履行的可能时，评标委员会有权通知投标人限期进行解释。若该投标人未在规定期限内做出解释，或作出的解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

19.4评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定：

⑴不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

⑵不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

⑶由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

⑷有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

19.5 废标与无效投标界定

19.5.1出现下列情形之一的，本次招标采购予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，招标采购单位应当将废标理由通知所有投标人。除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

19.5.2凡有下列情况之一的，投标人的投标将按照无效投标处理：

（1）干扰或试图对评标委员会的评标、比较或评标结果的决定进行影响的；

（2）存在本须知第17.3.2情形之一的。

19.6 评标标准和方法：

采用综合评分办法，确定中标侯选供应商。分值由价格、商务、技术三部分构成，采用百分制。评标委员会按评审后投标供应商综合得分由高到低排列顺序。得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且价格相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据供应商的综合得分从高到低推荐1名中标侯选供应商。

| 构成 | 项目 | 配分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务15分 | 1、综合实力 | 7分 | 1、投标人具有ISO9001认证、ISO14001认证、OHSAS18001认证的，三证齐全得1分，否则不得分。须提供有效的证书复印件及所提供证书在认证认可业务信息统一查询平台（http://cx.cnca.cn）的查询结果“有效”的截图或网页打印件。 |
|  |  |  | 2、投标人具有≥1000m2的现代化临床护理培训基地（模拟医学中心），且通过第三方机构的认证，在免费保修期内能为采购单位提供每学期5-8名带教老师的免费专业培训。完全满足上述要求的得2分，否则不得分。须提供培训基地有效的证明材料复印件和第三方机构认证证书复印件。 |
|  |  |  | 3、投标人为本项目配备专业的施工团队，每提供一位工程师（含助理工程师）得0.4分，以2分为限。须提供工程师（助理工程师）有效的证书复印件、身份证复印件。 |
|  |  |  | 4、投标人所投产品为全国职业护理技能大赛指定品牌的得2分，须提供有效的证明材料复印件。 |
|  | 2、成功业绩 | 3分 | 投标人独立完成的医学实训模型项目且单项金额≥800万元（以中标通知书上的金额为准）的成功业绩，每个得1分，以3分为限。上述每个业绩投标人须同时提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩已经采购人验收合格的相关证明文件复印件。 |
|  | 3、售后服务 | 3分 | 1、免费保修期：3年的不得分，以3年为基础，每增加满6个月得1分，以2分为限。 |
|  |  |  | 2、根据投标人的售后服务机构设置，且所提供的售后服务机构配备驻点工程师情况，在0-2分之间综合评价打分。 |
|  | 4、培训方案 | 2分 | 根据投标人提供的免费培训方案，含培训地点（如现代化临床护理培训基地（模拟医学中心）、培训人数、培训内容、培训时间等，在0-2分之间综合评价打分。 |
| 质量技术40分 | 1、与招标文件第三章“一”的符合性、一致性 | 32分 | 完全满足招标文件要求的得32分，正偏离不加分，加★负偏离一项扣3分，未加★负偏离一项扣1分，以0分为限。 |
|  | 2、演示 | 8分 | 1、根据投标人对超级综合模拟人系统、硬膜外麻醉虚拟训练教学系统、智能化综合模拟产妇系统的演示情况，在0-3分之间综合评价打分。 2、根据投标人对儿科技能训练Step-By-Step指导系统、妇产科技能训练Step-By-Step指导系统的演示情况，在0-2分之间综合评价打分。 3、根据投标人对护理技能训练Step-By-Step指导系统、内科技能训练Step-By-Step指导系统、 外科技能训练Step-By-Step指导系统、急救技能训练Step-By-Step指导系统的演示情况，在0-3分之间综合评价打分。 |
| 价格 45分 | 价格分=45×（Fmin÷F） 1、F为供应商的报价；2、Fmin为所有供应商中的有效最低报价； 3、计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |  |  |
| 合计 | 三项累计得分（商务部分得分＋质量技术部分得分＋价格得分） |  |  |

注：1、供应商的综合得分为各评委对其打分的算术平均分；

2、上述商务评分项要求提供的证书（材料）复印件应提供原件核对（或提供公证机关出具的该证书（材料）复印件与原件相符的公证书复印件，同时提供该公证书原件核对），否则相应评分项不得分。

3、质量技术部分所有评委平均得分低于该部分总分的50%的，视为无效投标。

4、根据闽财购〔2008〕31号文要求，同一合同包内节能、减排、环境标志产品优惠内容及幅度见下表：（政府强制采购节能产品，不计入价格扣除或优惠加分）

| 公开招标评标方法 | 同一合同包内的节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 | 优惠幅度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合评分法 | 20%（含20%）以下 | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值4%的加分 |
|  |  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值4%的加分 |
|  | 20%-50%（含50%） | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值6%的加分 |
|  |  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值6%的加分 |
|  | 50%以上 | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值8%的加分 |
|  |  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值8%的加分 |

5、根据闽财购〔2012〕28号文规定，若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。
   【节能产品是指财政部、国家发展和改革委员会公布的第二十期《节能产品政府采购清单》内的产品；环境标志产品是指财政部和环境保护部联合发布的第十八期《环境标志产品政府采购清单》内的产品。投标时必须提供节能、环境标准产品清单复印件，并加盖投标人公章，否则不予认可。《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》可从中国政府采购网 （网址：http://www.ccgp.gov.cn）下载打印（打印件应标明投标产品所在位置）。】

特别说明：投标人应如实报价。评标委员会认为，投标人的节能、减排、环境标志、产品报价不实或者高于市场平均价时，有权要求投标人在规定时间内提供书面文件予以解释说明。投标人无法给予合理解释的，不享受上述优惠政策。

6、若投标人符合财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)规定的，对其投标价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，具体如下：

a)属于小型和微型企业产品的，本项目对该产品价格给予6%的扣除。

b)投标人为联合体投标的：

①联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，本项目对该联合体的投标报价给予2%的扣除。

②联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同小型、微型企业，按上述第“a”款的规定执行。

c)投标人须按规定提供《中小企业声明函》并对所投标产品为小型和微型企业的产品单独分项报价（详见招标文件第五章“投标文件格式”范本）并提供以下证明材料复印件(并提供原件核对，否则不予认定)，否则对其投标价格不给予扣除：

①涉及营业收入、资产总额划型的企业：应提供投标产品生产企业经有资质的第三方会计师事务所审计的上一年度财务会计报表（应能体现营业收入、资产总额）；

②涉及从业人员划型的企业： 应提供投标产品生产企业参与投标截止时间前二个月的缴纳社会保险资金证明材料。（证明材料包括以下内容：实行电子缴纳方式的，应提供本企业所在地辖区内税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；实行现场缴纳方式的，应提供本企业注册所在地辖区内税务机关或本企业注册所在地辖区内社保机构出具的缴纳社会保险资金证明）。

六、  定标与签订合同

20.定标准则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

20.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐为中标候选人。

21、合同授予

只有投标文件符合招标文件的要求，并有能力圆满地履行合同的且被推荐为中标候选供应商的投标人才可被授予合同。

22. 中标通知

22.1评标结束，采购人确认中标供应商后，招标代理机构在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公告，并向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的规定承担相应的法律责任。

22.2  《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

22.3 《中标通知书》发出后5个工作日内，招标代理机构以原缴交方式向未中标的投标供应商退还其投标保证金。

22.4在合同签订后，中标人提供的投标保证金转为合同履约保证金，该履约保证金在整个项目验收合格后凭保证金收据、合同和验收合格的证明材料到龙岩市公物采购招标代理有限公司无息退回。

23.签订合同

23.1采购人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起30日内（具体时间与采购单位商定），根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；招标代理机构将没收招标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与中标供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

23.2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

23.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

23.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

24.招标项目行政监督部门

24.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

七.质疑与投诉

25.质疑

25.1供应商对招标事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问。

25.2根据政府采购法、政府采购信息公告管理办法等法律法规的规定，本项目招标公告的公告期限为5个工作日，供应商对招标文件的质疑时间为公告期限届满之日起7个工作日前（正常上班时间）。供应商认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应以书面形式向招标采购单位提出质疑并要求作出答复。逾期则不予受理，视同接受本招标文件的所有内容。

25.3采购结果公告期限为1个工作日，投标人认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在采购结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑并要求作出答复。逾期则不予受理，视同接受招标过程和采购结果。

25.4 招标采购单位将在收到书面质疑后的7个工作日（不包括当日）内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.投诉

质疑供应商对招标采购单位的答复不满意或招标采购单位未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向投标须知前附表第8项所述招标项目行政监督部门投诉。

27质疑投诉人应保证质疑投诉的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。对捏造事实或者提供虚假投诉材料的，将被列入不良行为记录名单。处罚情况将在“龙岩市政府采购网”（www.fjlyzfcg.gov.cn）、及“福建省政府采购网”（www.fjzfcg.gov.cn）公布。

第三章  招标内容及要求

一、采购清单、技术参数及要求：

（一）医疗模型

（1）妇儿科实训模型

| 序号 | 商品 名称 | 规格/参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 女性骨盆模型(6分体 ) | 1.高度仿真PVC合成材料制成，坚固耐用，精准的解剖结构，易于定位。 2.模型包含六部分,能显示出骨、韧带、脉管、神经、骨盆肌肉以及女性盆腔内器管; 3.可拆卸的骨盆底由着色的弹性材料制成。 4.模型在正中矢状面上显示骨盆底整体结构，即肛门外括约肌、尿道外括约肌、会阴浅横肌、会阴深横肌与球海绵体肌等，各个部位均可拆卸。直肠、连带输卵管与卵巢的子宫以及阴道等 5. 本模型要求高分子硅胶材料制作。 | 1 | 具 |
| 2 | 骨盆测量示教模型 | 1.模型为成人骨盆，真实尺寸大小，解剖结构紧缺。 2.可显示骨盆腔的三个品面：骨盆入口品面、中骨盆面、骨盆出口品面 3.包括髋骨、骶骨、骶岬、尾骨、坐骨棘、骶髂关节、髂耻隆突、趾骨联合及地4、5腰椎等结构组成 | 5 | 具 |
| 3 | 高级电脑孕妇检查模型 | 1.模型可进行四步触诊法训练、胎儿心音的听诊、骨盆外部测量和乳房护理的练习和指导。 2.要求能通过外部皮球可给子宫内注入空气，调节充气量可使它成为最接近于人体状态，充气球连接紧密，无漏气，并备有2个替换充气球。 3.内部放置仿真的骨骼，可进行真实的骨盆测量、腹部测量。 4.利用电脑芯片控制的声音合成器能听到真实的胎心音。胎心音的速度快慢及音量高低可随时调节。 5.可用木听筒和听诊器来进行听取胎心音的练习。胎心音也可从前板上的扬声器内听到。 6.模型要求符合正常足月孕妇宫高以及腹围。 7.腹部触诊能区分胎头，胎背和四肢。 | 5 | 具 |
| 4 | 高级分娩模型 | 1.模型需具备模拟婴儿出生的功能，并带有重要解剖定位点的骨盆腔和画入骨盆的轮廓。 2.可供练习宫内操作及产前、产中和产后的操作技术。 3.胎儿触诊：卤门、后骨、膝和肘 •头位 •正常阴道分娩 •完全的简单臀位，直立足臀位 •剖腹产分娩 •头与臀位（于多次分娩的妇女） 4.前置胎盘的展示：中央的、部分的、和边缘的 •脐带脱出 •胎头之娩出(Ritgen maneuver) • 5、含有3个柔软的备用阴道供外阴切开术的练习 •正常分娩的脐带和胎盘 •吸净婴儿的鼻和口提供2个腹壁（肤色/ 透明）、男性和女性自然大胎儿各1个、5根脐带、2个脐夹、滑石粉和提包。 6. 本模型要求高分子硅胶材料制作。 | 10 | 具 |
| 5 | 高级会阴切开缝合技术训练模型 | 1.模型为女性会阴解剖结构模型，会阴部分由仿真乳胶发泡材料制成，内部肌肉由仿真塑胶灌注而成，整体会阴由塑料外柜固定，并可活动拆装。 2.可进行会阴多种切口的切开练习。 3.可进行会阴切开后的缝合练习。 4.模型后部有调控会阴切开后切口张力程度的装置 | 2 | 个 |
| 6 | 女性宫内避孕器训练模型 | 1.模型要求造型逼真，可模拟训练和演示宫内避孕器的置入正常位置和顺利取出。半透明的子宫可以清楚观察宫内避孕器的安放过程。 2.正常和异常的子宫位置，可以演示前倾和后倾位置状态 | 1 | 具 |
| 7 | 高级综合妇科训练模型 | 1.模型为成年女性下部躯干(腹部与骨盆部)全尺寸模型功能齐全多样，是专供医疗专业人员进行妇科操作技能的教学与训练的工具。该仿真训练模型可用于下列操作的演示与训练： 2.1.正常与妊娠子宫的双手骨盆检查 阴道镜检查 2.2.正常与异常子宫颈的肉眼鉴别练习 2.3.子宫探查操作 2.4.宫内避孕器的置入与取出 2.5.避孕帽的尺寸测试与安放 2.6.利用腹腔镜检查输卵管与阻塞输卵管的操作(硅橡胶环/夹) 2.7.小切口开腹术(间歇式与经产后的输卵管阻塞术) 2.8.MVA(手动真空吸宫术) 2.9.产后48小时后宫内避孕器的安放(亦可选用产后48小时子宫) 2.10. 本模型要求高分子硅胶材料制作，阴道口柔软有弹性，可置入窥阴器，触诊可触及子宫。 | 8 | 具 |
| 8 | 静止期女性乳房解剖模型 | 1.模型由两个部件组成，可活动打开，显示静止期女性乳房剖面结构，共有12个部位指示标志。 2.尺寸：高15cm，宽12.5cm，厚10.5cm 3.材质：本模型要求高分子PVC材料制作。 | 1 | 个 |
| 9 | 哺乳期女性乳房解剖模型 | 1.模型由两个部件组成，可活动打开，显示哺乳期女性乳房剖面结构，共有12个部位指示标志。 2.尺寸：高18.5cm，宽13cm，厚13cm 3.材质：本模型要求高分子PVC材料制作。 | 1 | 个 |
| 10 | 女性骨盆附生殖器官与血管神经模型 | 1.模型由骨盆矢状切面和盆腔器官矢状切面等4个部件组成，并显示女性骨盆、生殖器官和盆腔脏器以及血管神经等结构，共有71个部位指示标志。 2.尺寸：自然大，高20cm，宽27cm，深18cm 3.材质：本模型要求高分子PVC材料制作。 | 1 | 个 |
| 11 | 高级婴儿护理模型（男） | 1.新生儿模型，由高分子硅胶材料制成，皮肤柔软仿真且完全隔水。 2.应有形象的前后囟门、冠状缝、矢状缝。 3.口鼻均有开放的插入口，肛门开放可进行肛温测量。 4.易装性脐带可模拟脐部护理。 5.阴囊内有逼真的睾丸。 6.可用于各种手法练习：哺乳、洗澡抚触及更换衣服、灌肠、脐部护理 | 6 | 个 |
| 12 | 高级婴儿护理模型（女） | 1.新生儿模型，由高分子硅胶材料制成，皮肤柔软仿真且完全隔水。 2.应有形象的前后囟门、冠状缝、矢状缝。 3.口鼻均有开放的插入口，肛门开放可进行肛温测量。 4.易装性脐带可模拟脐部护理。 5.用于各种手法练习：哺乳、洗澡抚触及更换衣服、灌肠、脐部护理 | 6 | 个 |
| 13 | 高级新生儿脐带护理模型 | 1.女性新生儿全身模型，头部、四肢均可活动。 2.脐带外型逼真，内有脐静脉和脐动脉。 3.可进行新生儿脐带结扎及护理操作训练，手感真实，脐带有一定长度可连续使用多次。 4.配有多条备用脐带模型。 5.可进行新生儿哺乳、擦浴、穿衣、换尿布等基础护理操作 | 5 | 个 |
| 14 | 智能婴儿（男） | 1.本模型应适合护理和儿科临床工作者及初为人父母的人们使用，可以练习婴儿日常护理所需的各种技能和技巧，可设定6种不同场景以实施对宝宝的不同护理需要。 2.婴儿质感逼真，四肢灵活，活动、弯曲符合生理曲度。可语音提示脉率；具有肛温测量功能，可语音\实时提示体温； 3.6种模式，分别为：正常、饥饿、过饱、尿湿、发热、恐惧；不同场景的设置能够模拟出真实状态下婴儿的表现特征； 4.行测肛温、喂奶、爱抚、更换尿布、擦浴等操作，不同的操作可使其进入其他状态； 5.常状态下，随着时间的推移，婴儿自动进入尿湿或饥饿状态，喂奶一段时间后会进入过饱状态的状态； 6. 本模型要求高分子硅胶材料制作，皮肤柔软有弹性。 | 1 | 套 |
| 15 | 智能婴儿（女） | 1. 本模型应适合护理和儿科临床工作者及初为人父母的人们使用，可以练习婴儿日常护理所需的各种技能和技巧，可设定6种不同场景以实施对宝宝的不同护理需要。 2.男性婴儿，质感逼真，四肢灵活，活动、弯曲符合生理曲度。可语音提示脉率；具有肛温测量功能，可语音\实时提示体温； 3.具备6种模式，分别为：正常、饥饿、过饱、尿湿、发热、恐惧；不同场景的设置能够模拟出真实状态下婴儿的表现特征； 4.可进行测肛温、喂奶、爱抚、更换尿布、擦浴等操作，不同的操作可使其进入其他状态； 5.在正常状态下，随着时间的推移，婴儿自动进入尿湿或饥饿状态，喂奶一段时间后会进入过饱状态的状态； 6. 本模型要求高分子硅胶材料制作，皮肤柔软有弹性。 | 1 | 套 |
| 16 | 唐氏宝宝护理模型 | 1. 本模型要求高分子硅胶材料制作，皮肤柔软有弹性，且完全隔水。 2.婴儿具有特殊“痴呆面容”两眼距离增宽眼裂小，外眼角向上，内疵赘皮明显，塌鼻梁，张口伸舌，先天性多发畸形，枕部扁平，蹼颈，通贯手，小指第二节缺如，两足呈“草鞋足”（第一/二趾间距离增宽）男性婴儿伴有隐睾。 3.可进行婴儿洗脸、梳洗头发、洗浴、穿换衣服、哺乳等。 4.本模型外形逼真，让学生们在学习中理解和接受身体有缺陷的儿童。 | 1 | 套 |
| 17 | 儿童全功能护理模型 | 1.仿五岁大小的儿童模型，全身多个关节可活动； 2.可进行儿童护理操作：全身包扎练习，洗浴及更衣，眼部护理和用药，口腔护理，耳道冲洗，气管切开护理，肌肉注射，经口经鼻置胃管，经口、鼻、气管切开吸引，回肠直肠膀胱造瘘口护理； 3.可活动的关节包括：颈椎、肩关节、肘关节、腕关节、髋关节、膝关节；可摆成各种卧位； 4.内部具有胃、肺、膀胱、肠袋，可灌入或引流出真实液体； 5.具有可互换的男、女外生殖器，可进行男女导尿操作，可进行灌肠操作； 6.含有静脉穿刺模块： 可进行静脉穿刺操作，穿刺正确可有回血。 7. 含有BPSim模块： 1). 在血压测量手臂上可以用真实血压计及听诊器进行无创血压测量； 2). 具有korotkoff Gap音； 3). 压力值采用动态毫米汞柱显示，血压设定值可以精确到1毫米汞柱； 4). 可设定收缩压、舒张压和脉搏频率，收缩压和舒张压在0-300mmHg之间连续可调； 5). 音量大小可根据具体情况调节； 6). 收缩压、舒张压、音量和心率在液晶屏上同时显示，模拟汞柱动态显示、可直观地表示袖带压力的变化过程； 7). 自动校准，低功耗，待机10分钟后系统自动关机，普通市售电池可以连续使用一学期以上； 8. 含有AUDSim模块： 1). 共54种声音，语音21种（如：咳嗽、呕吐、喷嚏等）、心音14种（如：正常心音、窦性心动过缓、收缩期杂音等）、呼吸音13种（如：正常肺泡呼吸音、中水泡音、粗湿罗音等）、腹部声音6种（如：正常肠鸣音、肠鸣音减弱、胎心音等）；声音种类可无限扩展； 2). 图形化的操作界面形象直观，操作简便； 3). 五路声音可同时播放，也可任意组合播放并有相应状态提示；音量大小分为八档，每路可单独调节； 4). 中英文双语界面，大屏幕液晶显示； 5). 可以外接音箱进行全体教学也可以连接耳机自学，还可以通过模型人体外放； 6). 5V直流电源供电； 9.胫骨穿刺及骨内灌注下肢：可进行胫骨穿刺及骨内灌注练习，体表标志明显便于定位；进针后会有落空感，并有人造骨髓流出，可通过外接输液袋向骨髓内快速输入药液； | 2 | 套 |

（2）内科实训模型

|  | 序号 | 产品名称 |  | 规格/参数 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 腰椎穿刺模型 |  | 1.应具有腰骶椎椎骨、棘间韧带、硬膜外间隙、蛛网膜下腔、脊髓等解剖结构，体表标志明显，便于定位，可摆成侧卧位和坐位； 2.可行硬膜外麻醉、腰麻、骶麻、交感神经阻滞操作； 3.可行腰椎穿刺并收集脑脊液标本； 4.操作手感真实，进针时有阻滞感，进入相关组织后会有明显落空感；穿刺成功会有模拟脑脊液流出。 | 5 | 个 |  |
|  | 2 | 成人胸腔穿刺模型 |  | 1.本模型应具有标准的胸腔积液穿刺体位：前倾坐位； 2.体表标志明显，可以触及肋骨及肋间隙； 3.不锈钢座椅稳固、美观； 4.可以在双侧腋后线、肩胛线进行胸腔积液穿刺； 5.正确穿刺可以抽出胸腔积液。 | 5 | 个 |  |
|  | 3 | 成人骨髓穿刺模型 |  | 1.本模型应具有仿真，皮肤触感真实，具有胸骨柄、肋骨、髂前上棘、髂后上棘、2.髂嵴等解剖结构，便于定位； 3.可行骨髓穿刺操作； 4.穿刺突破手感逼真，穿刺成功后可抽出模拟骨髓液。 | 5 | 个 |  |
|  | 4 | 腹腔穿刺训练模型 |  | 1.本模型应具有模拟一成年男性的身体结构，上至头部下至大腿上1/3，解剖标志明显； 2.具有标准的体表标志，包括：锁骨、胸骨角、肋骨、肋间隙、左右肋弓、腹上角、剑突、髂前上棘、脐、耻骨联合、腹股沟等解剖结构，易触及且位置精确； 3.在模型的腹部左侧模拟脾大，如穿刺时误穿到脾，则有报警提示操作失败； 4.模型的腹部右侧内有腹壁下血管区，如穿刺时误穿到此血管区域，即有报警提示操作失； 5.如正确操作，会有腹水抽出，并有穿刺时的进针感； 6.穿刺囊每平方厘米可耐12号针头穿刺上千次以上； | 5 | 个 |  |
|  | 5 | 腹穿与股静脉穿刺模型 |  | 1.本模型应具有腹部材料质地柔软，富有弹性，触感真实，外观形象逼真。 2.腹部皮肤采用高分子聚合材料，结实耐穿刺，穿刺后针眼不明显，可反复使用； 3.体表标志（肋骨、肋间隙、左、右肋弓、腹上角、髂前上棘、脐、耻骨联合、腹股沟等）明显，易触及，解剖位置准确。 4.可进行腹部移动性浊音的叩诊、腹腔穿刺术、股静脉穿刺术的训练； 5.可以手动模拟股动脉搏动，以利于定位股静脉； | 3 | 个 |  |
|  | 6 | 胸腔穿刺及对比模型II |  | 1.本模型应具有可用于胸部创伤相关的理论、胸腔解剖基础及胸腔穿刺术的示教及训练； 2.可观察皮肤、肌肉、肋骨与肺脏解剖关系； 3.可行气胸穿刺和液胸穿刺操作； 4.液胸模块可注入不同颜色液体，穿刺成功后可引流出液体； 5.穿刺部位模块可更换； 6.带有示水器，提示注水量是否足够。 | 3 | 套 |  |
|  | 7 | 骨内灌注及股静脉穿刺腿部模型 |  | 1.模拟了一小儿左腿，膝关节可活动； 2.解剖结构包括：膝关节、胫骨、股动脉、股静脉、足等； 3.可进行胫骨穿刺及骨内灌注练习：体表标志明显便于定位；进针后会有落空感，并有模拟骨髓流出. 4.可进行股静脉穿刺练习,可触及动脉搏动帮助定位；有明显落空感及静脉血回流确定静脉穿刺插入的正确位置；关节灵活，可摆合理姿势； 5.皮肤、胫骨棒可更换；且每只骨穿棒四面均可使用； 6.可根据需要制作不同浓度的模拟血液和模拟骨髓液； 7.配有优质材料的底托使模型稳固便于操作； | 5 | 个 |  |
|  | 8 | 胰岛素注射练习模块 |  | 1. 本模型要求高分子硅胶材料制作，皮肤柔软有弹性，配有布质松紧带，可以穿戴在病人身体的特定部位，如腹部、大腿、上臂等，进行胰岛素药物的自我注射。 2.模块的厚度可以允许使用不同规格的注射器进行穿刺。 3.出于安全方面的考虑，这个卵圆形的模块背面配有硬质塑料板，孩止注射练习时模块扎穿而伤到练习者。 4.松紧带的长度和紧度可以调节。 | 2 | 个 |  |
|  | 9 | 全功能透明洗胃训练模型(三腔二囊管) |  | 1.本模型应具有一标准成人上半身，模型中切牙距贲门距离在45～55cm范围内，可实现仰卧位（头部可向一侧旋转45°）、端坐位； 2．外形用高强度透明材料制成，口腔内有牙、舌、悬雍垂、呼吸道内部的声门、会厌、喉等解剖结构，具有气管、支气管、左右肺脏、心脏、食管、胃、膈、肝脏、胆囊、胰腺以及小肠、结肠结构；胃采用高强度透明材料制成，可全程观察胃管进出胃腔的过程，胃管头端的位置，灌洗液在胃腔内的冲洗情况； 3．可进行洗胃练习：经口鼻洗胃器洗胃法、电动吸引洗胃法、胃管洗胃法、洗胃机洗胃法； 可训练胃肠减压术；胃液采取术；十二指肠引流术；双气囊三腔管压迫术；鼻饲；氧气吸入；口腔护理；经口经鼻吸痰术；经口气管插管； 4．双侧瞳孔缩小演示有机磷中毒；颈动脉搏动模拟中毒生命体征； 5．模型使用完毕，消化道内残存液体可方便从专门管道排出； 6.含三腔二囊管2根。 | 1 | 个 |  |
|  | （3）外科实训模型 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 商品 名称 | 规格/参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 |  |  | 拔甲术训练工具箱 | 1.本模型应具有解剖结构真实，具有皮肤、指甲、甲床结构。 2.可进行拔甲术全过程演示和操作训练。 3.提供手指支架，使操作更加稳定。 4.手指可更换，且更换方便。 5.配有训练指导光盘一张。 6.提供拔甲术手术器械一套。 | 10 | 套 |  |
| 2 |  |  | 肠管吻合模型 | 1. 本模型应具有模拟直径为30mm和20mm两种型号的肠管两段； 2.解剖结构真实，结构分层清晰，模拟浆膜层和粘膜层； 3.可行肠管的切开、钳夹、吻合、打结、剪线等肠吻合术相关技能的练习； 4.产品尺寸：150×30×30mm，150×20×20mm。 | 10 | 个 |  |
| 3 |  |  | 打结训练模型 | 1.打结训练系统：可进行单手打结、器械打结、外科结打结、假结和滑结的辨认、小空间打结、大垂直空间打结、大倾斜空间打结及剪线训练； 2.血管结扎模型：血管钳夹、结扎和切开训练； 3.独特的磁力系统模拟组织拉力； 4.2种规格圆柱体模拟打结空间：小而浅的固定圆柱体模拟小空间打结；大而深的可拆卸圆柱体模拟外科腹部及妇产科手术的深部成角空间打结； 5.圆柱体由透明材料制成，便于训练者观察以及评估受训者的能力； 6.平行的模拟血管富有弹性并且逼真； 7.体积小巧，拆装方便，便于携带； | 10 | 个 |  |
| 4 |  |  | 多功能小手术训练工具箱 | 1. 本模型应包含以下模块： 1) 正常皮肤模块：切开、缝合、打结、剪线、拆线； 2) 皮脂腺囊肿切除术练习模块：皮脂腺囊肿切除术训练； 3) 脂肪瘤切除术练习模块：脂肪瘤切除术； 4) 表皮常见病变处理训练模块：皮赘剪除术、皮肤痣切除术、皮肤脂溢性角化病刮除术； 2.配有内容丰富的训练指导光盘进行讲解；配有常用小手术器械一套； 3.各种模块均可更换； | 10 | 个 |  |
| 5 |  |  | 缝合练习模块 | 1. 本模型应具有模拟了真实人体组织结构，包括有皮肤和皮下组织； 2.可进行多种外科手术基础训练包括：切开、各种缝合技术、打结、剪线、拆线； 3.新型材料制成的高性能缝合训练模块，手感真实，更可进行多次的缝合练习； 4.配有多媒体训练指导光盘，内容丰富，讲解生动，有利于辅助教学； 5.训练模块可更换，增加模型使用的延续性； 6.配有托架，增加了训练的稳定性； | 10 | 个 |  |
| 6 |  |  | 缝合练习模块（工具箱） | 1.模拟了真实人体组织结构，包括有皮肤和皮下组织； 2.可进行多种外科手术基础训练包括：切开、各种缝合技术、打结、剪线、拆线； 3.新型材料制成的高性能缝合训练模块，手感真实，更可进行多次的缝合练习； 4.配有多媒体训练指导光盘，内容丰富，讲解生动，有利于辅助教学； 5.训练模块可更换，增加模型使用的延续性； 6.配有托架，增加了训练的稳定性； 7.外科操作器械一套； | 10 | 个 |  |
| 7 |  |  | 缝合练习手臂模型 | 1. 本模型应具有解剖结构真实，结构分层清晰，有皮肤、皮下和模拟肌肉组织； 2.可行切开、缝合、打结、剪线、拆线、包扎等外科基本技能的练习，切开缝合时感觉逼真，切开后有模拟红色肌肉组织； 3.采用新型材料制成，当缝合线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂； 4.可进行多部位的切开缝合练习， 5.缝合手术器械一套 | 10 | 个 |  |
| 8 |  |  | 缝合练习腿模型 | 1.本模型应具有模拟了一成人腿，带有纹理、毛孔等结构； 2.解剖结构真实，结构分层清晰，有皮肤、皮下和模拟肌肉组织 3.可行切开、缝合、打结、剪线、拆线、包扎等外科基本技能的练习，切开缝合时感觉逼真，切开后有模拟红色肌肉组织 4.采用新型材料制成，当缝合线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂； 5.可进行多部位的切开缝合练习； 6.切开缝合手术器械一套； | 10 | 个 |  |
| 9 |  |  | 局麻训练工具箱 | 1.本模型应具有可训练：皮肤表面麻醉、局部浸润麻醉、模拟手指的环形局部麻醉； 2.包括四种训练模块： 1)皮肤局部麻醉训练模块2个，可以训练局麻技术； 2)皮肤病变训练模块（包括皮脂腺囊肿模块和脂肪瘤模块两种，用以模拟不同的小手术麻醉范围，训练各种局麻技术）； 3)模拟手指局部浸润麻醉训练模块； 3.模块采用新型材料制成，真实模拟麻醉药物在组织中的浸润扩散情况； 4.备有特制有色注射液，可精确地观察药物的浸润范围和程度； 5.所有模块均可更换； 6.配有内容丰富的训练指导光盘进行讲解； | 5 | 个 |  |
| 10 |  |  | 气胸处理模型 | 1.本模型模拟了一成人上半身躯干模型； 2.解剖标志明显，结构真实，包括：锁骨、肋骨、乳头； 3.可进行气胸穿刺训练，穿刺位置可为锁骨中线第二肋间或腋前线第4-5肋间，穿刺针进入胸膜腔时有明显突破感，有气体排出； 4.脚踏式充气方式，灵巧方便； 5.同一肺囊可反复操作多次，气囊可以更换； | 2 | 个 |  |
| 11 |  |  | 全功能诊疗穿刺术模拟病人 | 1. 本模型模拟了一成年男性的上半身；五官精致，体表标志明显，可以进行18个部位的穿刺操作； 2.模型可以实现穿刺操作的各种体位包括：仰卧位、坐位、左右侧卧位、俯卧位； 3.不少于18个点穿刺部位包括：右侧颈内静脉穿刺、右侧锁骨下静脉穿刺、右侧颈外静脉穿刺、右侧股静脉穿刺、右侧颈部淋巴结穿刺活检、左侧胸膜腔穿刺术（液胸2处，气胸1处共3处）、肝穿刺抽脓术、右侧肾脏穿刺、腰椎穿刺、腹膜腔穿刺术、心内注射、骨髓穿刺术（右侧髂前上棘、右侧髂后上棘、胸骨共3处）、左侧肘关节注射（可拓展功能）、右侧输液手臂（可拓展功能）； 4.控制台带有人体图形，标注有以上穿刺部位，并有指示灯指示当前操作； 5.穿刺操作前配有相应语音讲解，总长度不低于8分钟，讲解正确的操作体位、穿刺点及过程，定位正确、操作正确或操作错误有提示音；肝肾等部位穿刺屏息方法的语音训练； 6.穿刺部位不同，内容物不同，肝穿刺正确可抽出黄色模拟脓液；心内注射回抽可抽出血性液体以区别穿刺位置；骨髓穿刺可抽出模拟骨髓液；动静脉穿刺回抽为血性液体；气胸穿刺可有气体排出； 7.每种操作用于定位的体表标志明显（如胸锁乳突肌、肩胛骨、剑突、髂前上棘、脐等），解剖结构清晰，并有自动颈动脉、股动脉搏动便于定位； 8.可以叩诊气胸和液胸的部位和范围、叩诊腹部移动性浊音、叩诊肝脏浊音； 9.可进行术前无菌术训练：操作前戴无菌手套，穿刺部位应常规消毒（用水代替）、铺巾、术后处理等操作规程的训练； 10.模型使用了高弹性硅橡胶材料，操作部位可实现反复穿刺，各穿刺部位的皮肤、内部液囊及骨穿模块均可以更换； 11.简易的托板和支架巧妙的将模型固定成各种穿刺体位，既能满足穿刺要求，又轻巧经济，方便运输。 | 2 | 个 |  |
| 12 |  |  | 套管针训练模型 | 1.本模型应具有可用来训练和演示临床上套管针操作技术。 2.在本模型上可以使用从Verres针到12mm针多种类型的套管针。模型皮肤非常有弹性，能够很好的模拟针刺入皮肤时的阻滞感。 3.模型的拆卸也是非常方便的，向下按压皮肤同时扣起环形盖子即可将外壳与皮肤模块分离。 4.模拟了一成人腹部的局部结构； 5.解剖结构分层清晰，具有皮肤、皮下组织、筋膜腹膜层； 6.可允许使用各种型号的套管针插入，穿刺时手感逼真； 7.透明底座便于观察，小巧实用； 8.模型含2套管针器械； | 10 | 个 |  |
| 13 |  |  | 外科缝合包扎展示模型 | 1.本模型应具有模拟了一成年女性躯干模型，上至颈部，下至大腿上1/3； 2.解剖结构明显，便于示教讲解，包括：锁骨、乳房、胸骨、肋弓、髂前上棘、脐、肩胛骨、脊柱、臀裂等； 3.可进行手术切口的部位与缝合展示，共26处切口设计：甲状腺切除术、气管切开术切口、胸骨切开术、右乳根治术、乳房脓肿切口（放射状）、乳晕边缘切口、气胸切口、开胸术、胆囊切除术、腹腔镜下胆囊切除术切口（3-4个孔）、剖腹探查术、阑尾切除术、腹式子宫切除术、结肠造口术、回肠造口术、膀胱造口术、股动脉穿刺切口、脾脏切除术切口、腹腔穿刺术部位、腹股沟疝修补术切口、腋臭切除术切口、股骨颈手术切口、肾切除术、椎板切除术、二期褥疮、截肢术； 4.本模型要求高分子PVC材料制成，重量轻、耐磨耐腐蚀； | 5 | 个 |  |
| 14 |  |  | 膝关节腔内注射及抽吸模型 | 1. 本模型应具有模拟了一成年人腿部外形和内部结构，标准的膝关节穿刺体位； 2.解剖结构包括：胫骨、股骨、副韧带、交叉韧带、髌韧带、脂肪垫、半月板及滑膜囊； 3.可进行膝关节穿刺术病人体位示教；训练穿刺术相关的触诊技术；皮肤和肌肉分层清楚，易于针刺并有逼真的进针感；可从关节囊内抽出真实的积液； 4.采用高分子材料制成，耐用性高； 5.配有优质材料的底托使模型稳固便于操作； | 2 | 个 |  |
| 15 |  |  | 胸腔闭式引流护理模型 | 1. 本模型应具有模拟了一成年男性上身躯干，上至颈部，下至腰部，双肩上举状； 2.解剖结构真实，体表解剖标志明显，包括：胸骨、锁骨、肋骨，具有胸膜腔结构，右侧的开放式窗口展示了胸壁和胸膜腔的层次结构以及肌肉神经血管走行和相互关系； 3.可进行气胸穿刺操作和胸腔闭式引流操作：气胸穿刺（左侧锁骨中线第二肋间）；胸腔闭式引流（左侧腋中线第六肋间）； 4.可以置入胸腔闭式引流管，有液体流出；可以气胸穿刺，有高压气体排出（可将注射器顶起）； 5.可进行引流管的术后护理练习； 6.穿刺部位皮肤模块可更换 | 5 | 个 |  |
| 16 |  |  | 肘关节腔内注射模型 | 1. 本模型应具有模拟一成年女性手臂并按照高尔夫肘和网球肘的治疗体位摆放：肘关节弯曲，可沿固定轴旋转； 2.解剖结构包括：肱骨内、外上髁、尺神经、尺骨、桡骨、肘关节腔等； 3.功能包括： 1) 病人治疗体位摆放；局部触诊训练； 2) 穿刺治疗部位：网球肘（肱骨外上髁）；高尔夫肘（肱骨内上髁）； 4.智能教学判断系统： 1) 当找到正确的压痛点时，黄灯显示，并有疼痛声音提示； 2) 当每个部位穿刺正确时，在控制盒上会有相应的绿灯提示； 3) 当针头进入位于肱骨内上髁后方的尺神经沟时，以红灯显示错误。 5. 模型清洁方便；配有优质材料的底托使模型稳固便于操作； | 2 | 个 |  |
| 17 |  |  | 术前无菌操作训练仿真模型人 | 1.本模型要求高分子硅胶材料制作，自然大小。 2.标准仿真躯干，体表标志精确，外观真实； 3.皮肤柔软有弹性，质感逼真，提供消毒、铺巾操作训练的真实实践环境； 4.共18处切口设计：甲状腺切除术、胸骨切开术、右乳根治术、乳房脓肿切口、气胸切口、开胸术、胆囊切除术、剖腹探查术、阑尾切除术、腹式子宫切除术、结肠造口术、回肠造口术、膀胱造口术、股动脉穿刺切口、肾切除术、椎板切除术、二期褥疮、截肢术。 | 5 | 个 |  |
| 18 |  |  | 气胸叩诊及穿刺训练模型 | 1.本模型应具有仿真的人体躯干，上至头部、下至腹股沟； 2.模型外皮柔软，手感真实； 3.具有标准的体表标志，包括：锁骨、胸骨角、肋骨、肋间隙、左右肋弓、腹上角、剑突、髂前上棘、脐、耻骨联合、腹股沟等解剖结构，易触及且位置精确； 4.胸部叩诊可表现清音、浊音、鼓音、实音； 5.具有气胸的叩诊表现； 6.可以叩诊心脏浊音界； 7.具有正常心脏浊音界的表现； 8.具有心包积液浊音界的表现； 9.具有左室肥大浊音界的表现； | 2 | 个 |  |
| 19 |  |  | 表面出血结扎训练模型 | 1. 本模型应具有用于训练操作者进行出血血管结扎及多处出血点同时出血的应变能力。 2.模型具有较深的模拟切口，切口与模拟皮肤颜色不同； 3.模型≥12处出血点，可以同时出血； 4.12处出血点的管径大小不同，出血速度不同； 5.模型具有出血自动回收结构，方便模拟血液回收； 6. 模型在不剪断血管的情况下一次性可调整出血血管外露长度，方便不同难度的训练 | 5 | 个 |  |
| 20 |  |  | 深部出血结扎训练模型 | 1.本模型应具有训练了学员深部出血血管结扎及多处出血点同时出血的应变能力； 2.模型具有4处深部出血点，可以同时出血，血流速度可调节； 3.4处出血点的管径大小不同，损伤程度不同，出血速度不同； 4.模型具有出血自动回收结构，方便模拟血液回收； 5.该产品可进行外科血管打结、结扎、止血、剪线等级外科操作训练。 | 5 | 个 |  |
| 21 |  |  | 术后切口自助设计模型 | 1.本模型模拟一成年男性躯干，上至头部下至耻骨联合，解剖标志明显，包括胸锁乳突肌、胸骨角、锁骨、肋弓等解剖结构； 2.采用优质弹性材料制成，精细的皮肤纹理，外形逼真，手感真实，坚固耐用； 3.可以根据不同的要求在躯干任何部位的DIY模拟伤口。如：甲状腺切除术、胸骨切开术、气胸置管引流、开胸术、肝脏手术、剖腹探查术、阑尾切除术、肾脏切除术、椎板切除术等； 4. 可根据要求不同部位的手术，随意设计伤口的大小、范围，教学及考核都可以使用； 5.也可做消毒伤口的训练，涂抹模拟碘酊后，可以出现同在人体上涂抹一样的效果，已达到训练的目的。 | 2 | 个 |  |
| 22 |  |  | 血管分离结扎训练模型 | 1.本模型应具有皮肤和皮下组织，分层清晰，组织张力和弹性真实； 2.可进行皮肤切开外科操作训练； 3.可进行血管分离外科操作训练； 4.可进行钝性分离外科操作训练； 5.可进行打结、结扎、止血、剪线、缝合、拆线等外科操作训练； 6.可模拟出血场景，根据训练要求随意调节血流的速度，可做失血计量，考核学生结扎止血的速度与质量； 7.模拟血液收集盒：模拟血流血管，流出的液体直接汇集到血液收集盒，可方便收集模拟血液、计量与方便清洁； 8.血管分离结扎训练模型用于医学示教、训练、考核； 9.血管分离结扎训练模型易于收纳，可更换模块。 | 5 | 个 |  |
| 23 |  |  | 瘘管造口术护理模型（造口袋） | 1.本模型应具有模拟一成人下半身结构，上至腰部，下至大腿上1/3；可摆成直立位或左侧卧位； 2.包括结肠造瘘口、回肠造瘘口的护理；材质柔软逼真； 3.可进行肠内营养、瘘管造口术后的护理及更换人工肛门粪袋训练； 4.可以灌入模拟粪便和模拟肠内营养液；灌入的液体都可以排出； 5.可方便进行内部管道清洗，配有底座便于体位稳定； 6.含造口袋2个 | 1 | 个 |  |

（4）急救实训模型

| 序号 | 商品 名称 | 规格/参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脊髓损伤搬运模型人 | 1.本模型应是一款高端整体仿真护理人； 2.模型颈部的高级电子感应装置，能够感应颈部抬高的角度，一旦搬运过程中颈部抬高的角度大于30度，即有感应器报警； 3.模型腰部的高级电子感应装置，能够感应颈部抬高的角度，一旦搬运过程中颈部抬高的角度大于30度，即有感应器报警； 4.模型人可以配套使用所有的骨折支具； 5.操作时一定要根据急救时各种操作所有的注意事项要求进行训练； 6.此模型可以广泛用于各种急救教学及实践实际操作时使用。 | 2 | 个 |
| 2 | 闭合性四肢骨折固定训练模型 | 1.本模型应是一款高端整体仿真护理人，它可以根据需要摆放成多种操作体位； 2.模型的上肢前臂有一处肱骨上段闭合性骨折，可触及骨折断端，成角畸形，骨摩擦感； 3.模型的下肢小腿有一处胫腓骨下段闭合性骨折，可触及骨折断端，成角畸形，骨摩擦感； 4.模型人可以配套使用所有的骨折支具； 5.此模型可以广泛用于各种急救教学及实践实际操作时使用。 | 2 | 个 |
| 3 | 多功能颈托 | 1.多功能颈托将颈托的四个尺寸合为一体，确保您在任何时候都可能得到正确有尺码的颈托。 2.整体可设定的用于固定颈椎的设备。共有4种标准成人用颈托。其 16个精确调整点可按照使用人员的具体要求设置。 3.能够配合气道开口便于颈动脉监测和气管插管。 4.后方的开孔设计便于触诊和透气。 5.特有的固定锁确保颈插的稳定和对称。 6.适合对患者作X一线，CT断层扫描和核磁共振断层扫描检查。 7.可以与脊椎板共同组成脊固定系统。 | 2 | 个 |
| 4 | 脊椎固定板（配三条固定带） | 1.脊椎固定板用来固定脊椎创伤，确保事故现场至医院护送患者的安全。 2.100%射线穿透性，应此在对患者作X一线，CT断层扫描和核磁共振断层扫描检查时无须搬动患者，不会产生闪板阴影，影响图象清晰度等情况。 3.份量轻，重量仅为6.2kg，体积为40×183×6.5cm,经久耐用，可承受 250公斤重量，对救助人员来说免除了不必要的重量。 4.设计合理，把手与地面之间留有足够的空间，可以顺利地抓握提起。 5.固定板可与任何其它头部固定设备配合使用。 6.固定板能浮于水面，可人使患者浮在水面上，同时也可用作水面救生。 | 2 | 个 |
| 5 | 气道管理模型 (AHA版-示教) | - 本模型应具有模拟了未经麻醉的病人，解剖上的定位点有牙、舌、口和咽、喉、会厌、杓状软骨、仿声带和真声带、气管、肺、食管、环状软骨和胃。 - 置于基板上，提供润滑喷剂和硬壳手提箱。 - .可作如下练习：插管（口、鼻、指）；气管镜管的使用（ET）；食道人工口盖的运用(EOA)；喉管的使用，Combitube插入，人工呼吸和吸出技巧，正确的cuff充气•Sellick manoeuvre（给环状软骨压力，以改变气管的位置并关闭食道）。 - 本模型要求高分子硅胶材料制作。 | 2 | 个 |
| 6 | 高级气管插管训练演示模型带报警装置 (AHA版-示教) | - 本模型应具有气道管理培训模型适用于所有插管技术的教学工作; - 头部的左侧解剖面，以便监督学生的操作，咽部和气管壁透明，以便学生了解插管到达喉部的情况。 - 主要特性和优势 3.1.模拟实际的培训效果 3.2.精确模拟口、鼻孔、牙齿、舌头、咽、会厌、声带、气管、食管和肺。头部、颈椎和颌部的移动真实情况，模拟插管过程中的相关解剖变化。使用双手托颌法可以达到更剧现实感的培训效果。 3.3.适用于培训所有的插管技术：气管内插管、经鼻气管插管、喉罩、鼻咽和口咽气道。头部可以抬起和后仰，从而更易于找到气道。 3.4.错误操作的警告-牙齿警告：如果喉镜对前齿的压力过大，将会触发声音信号。 3.5.胃部警告：如果气管插管错误地置于食管中，则将发出此警告。 4.配件：托盘底座、润滑剂。 5. 本模型要求高分子硅胶材料制作。 | 2 | 个 |
| 7 | 环状软骨气管切开术训练模型 | 1.本模型应具有模拟了一成人头颈部，标准的气管切开术体位； 2.真实而准确的模拟人体组织，可以进行有效的触诊和切开训练：颈前皮肤、肌肉、甲状软骨、环状软骨； 3.可进行气管切开术、环甲膜切开术、环甲膜穿刺术训练； 4.基座带有吸盘，结实而稳固，训练时可以保护训练者； 5.皮肤垫可更换，配有备用皮肤垫； | 2 | 个 |
| 8 | 经典成人气管插管模型 | 1.本模型应是关于气道的大小及结构完全按照正常成人解剖结构设计的。解剖标志有：鼻、口、牙、舌、咽、喉、会厌、声带、环状软骨、气管、支气管、肺、食管； 2.本模型应可进行经口气管插管，还可进行吸痰、肺部充气练习及评价； 3.可以模拟、触及颈动脉搏动； 4.本模型还允许在进行气管插管过程中采用Sellick手法练习。通过喉部定位及将环状软骨压下，学生可真实看到声带降至视野范围内，并有效地关闭模型的食管。 | 2 | 个 |
| 9 | 全功能急救人（AHA基地-大赛版） | 一、急救模拟人头颈应具有如下功能： 1.模仿亚洲人头部解剖结构，具有逼真的牙、舌、悬雍垂、声门、会厌、喉、声带结构等； 2.瞳孔观察，模拟颈动脉自主搏动； 3.可经口、鼻进行氧气吸入、模拟吸痰的训练； 4.特殊口腔护理； 二、急救人气道： ★1.可以用仰头举颏法、推举下颌法等方法开放气道，只有开放气道后才能进行人工呼吸，以强调开放气道重要性。 2.可进行ALS气道管理技术：面罩通气；口咽导管；鼻咽导管等；气管内插管； 3.可进行口对口、简易呼吸器对口、呼吸机对口等多种通气方式； 三、急救人胸部： 1.系统内置38种正常和异常的心电图； 2.CPR按压，按压阻力模拟真人； ★3.可接真实心电监护，使用真实除颤仪； 4.精准的胸部解剖标志，以保证能准确确定胸外按压的位置。 四、急救人四肢 1.血压测量：见BPSim模块 2.静脉穿刺：高度仿真，精细柔软并有富有弹性，上臂肌肉注射及静脉穿刺，穿刺正确有明显落空感并有回血，皮肤及血管可更换； 五、急救情景仿真系统 包含三个标准化模块，均可与其他产品配套使用。 六、CPRSim模块： 1.可实时监控按压次数、按压频率、按压位置及按压深度； 2.可实时监控吹气次数、吹气频率和吹气量； ★3.可自动判断人工呼吸和胸外按压的比例是否正确； 4.具有打印操作记录功能； 七、BPSim模块： 1.在血压测量手臂上可以用真实血压计及听诊器进行无创血压测量； 2.具有korotkoff Gap音； 3.压力值采用动态毫米汞柱显示，血压设定值可以精确到1毫米汞柱； 4.收缩压和舒张压在0-300mmHg之间连续可调； 5.收缩压和舒张压可以分开设定； 6.可以根据教学情况任意调整收缩压、舒张压和脉搏频率的数值； 7.音量大小可根据具体情况调节； 8.收缩压、舒张压、音量和心率在液晶屏上同时显示，模拟汞柱动态显示、可直观地表示袖带压力的变化过程； 9.自动校准，低功耗，待机10分钟后系统自动关机，普通市售碱性电池可以连续使用1学期以上； 八、ECGSim模块： ★1.可接真实心电监护仪，可动态显示六导联心电数据；内部储存有正常心电图、窦性心律失常、异位心律、病理性传导阻滞、药物影响、扑动和颤动等六大类38种心电波形、最多可存储1000种波形； 2.三种心电选择方式：菜单方式、快捷菜单方式和直接输入方式；中英文切换功能，具有模拟除颤功能； 3.可进行病例编辑，设置初始心电和等待心电； 九、低功耗，待机10分钟后系统自动关机，普通市售碱性电池可以连续使用1学期以上。 十、全面执行2015AHA国际心肺复苏指南 | 6 | 个 |
| 10 | 全功能创伤护理模型人 | 1.本模型应具有模拟了一全身多发性损伤的成人，共有三个急救头部和一套创伤模块，可模拟各种紧急环境下的创伤情况； 2.综合创伤头部：颅骨骨折、鼻骨折、颚骨骨折、颈椎骨折、单侧瞳孔放大、鼓室积血、气管偏离； 3.创伤插管头部：撕裂的耳朵、割裂的眼睛、唇、颈和头皮, 不等大的瞳孔和流血的鼻子, 脸颊刺穿物，断裂的牙齿，脸部挫伤；可进行插管操作； 4.标准插管头部：瞳孔观察示教（正常瞳孔和瞳孔散大）；脸部清洁；口腔护理操作训练；假牙清洁护理训练；可人工产生颈动脉搏动；气管插管操作训练；鼻胃管插管可用于洗胃/鼻饲操作训练；吸氧操作训练；气管切开术后护理训练；经口、鼻、气管套管进行模拟吸痰操作训练； 5.创伤模块包括：腹部切开缝合展示；腹部切口引流；腹部纵行锐器伤；发声腹壁；髋部及臀部压疮；膝部以下截肢（残肢）；大腿股外侧手术伤口；大腿股外侧外伤化脓；大腿股外侧纵行锐器伤；下肢静脉曲张及溃疡；糖尿病足；乳腺切除术后及开胸术后切口模块；右侧大腿金属异物刺伤模块；左侧股骨开放性骨折；卡介苗接种后正常反应；卡介苗接种后异常反应；前臂Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度烧伤及上臂肱骨开放性骨折；安全带伤及锁骨开放性骨折；胸腔外伤开放性气胸及Ⅰ、浅Ⅱ、深Ⅱ烧伤；面部烧伤前额撕裂伤、下颌骨骨折；右手撕裂伤 6.控制出血大腿/控制出血手臂模块： 1）四个创伤模块：大腿断肢、外伤大腿、手臂断肢、外伤手臂； 2）可以灌入模拟血液，并模拟一定的动脉压力下伤口喷血； 3）可进行出血后的止血、包扎操作和断肢的止血和包扎。 7.其他护理操作包括： 1) 三角肌注射、静脉穿刺操作训练，静脉穿刺手臂高度仿真，精细柔软并有富有弹性，穿刺正确有明显落空感并有回血，皮肤及血管可更换；穿刺针可用输液贴牢固固定； 2) 臀部肌肉注射操作训练；股外侧肌注射操作训练； 3) 可互换男女外生殖器,进行导尿和灌肠操作训练：男性生殖器柔软，可提至与腹壁呈六十度角，手感真实，抗撕裂与拉伸，反复使用不会折断；女性生殖器官逼真，小阴唇可分开露出阴蒂、尿道口及阴道入口，阴道可以使用阴道窥器； | 2 | 个 |
| 11 | 交互式止血训练手臂 | 1.本模型应模拟了一成人创伤手臂； 2.配有模拟血液，可模拟真实的大动脉出血并可触摸到桡动脉搏动，配套系统可控制大、中、小三种出血速度； 3.可练习止血带加压包扎止血，给予压力的大小决定不同的止血效果且出血速度及远端动脉频率会有相应的动态演变过程； 4.逼真的人体手臂模型，可练习受伤后对病人进行紧急止血施救技术，以争取救援时间。 5.实时动态显示止血压力值，可检测0--350mmhg的止血压力；止血压力检测误差<=2mmHg； | 1 | 个 |
| 12 | 交互式止血训练腿 | 1.本模型应具有模拟了一成人创伤大腿； 2 配有模拟血液，可模拟真实的大动脉出血并可触摸到足背动脉搏动，配套系统可控制大、中、小三种出血速度； 3.可练习止血带加压包扎止血，给予压力的大小决定不同的止血效果且出血速度及远端动脉频率会有相应的动态演变过程； 4.逼真的人体手臂模型，可练习受伤后对病人进行紧急止血施救技术，以争取救援时间。 ★5.模型自带的系统应具有实时动态显示止血压力值，可检测0--350mmhg的止血压力；止血压力检测误差<=2mmHg； | 1 | 个 |

（二）教学系统

（1）、妇儿教学系统

| 序号 | 商品名称 | 规格/参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开放式妇产科护理学辅助教学系统 | 1.本系统教学素材库总量不低于4G，以文字、视频、图片、动画为主； 2.该系统采用自主学习主机，它具有体积小、重量轻、外形美观、操作简单、点击灵敏度高、维护方便等优点；内容包括女性生殖系统解剖、孕产妇的护理、妇科疾病的护理、计划生育指导、常用护理技术及考核； 3.系统中应有“考核与提高”部分，以方便学生在学习的同时，及时复习巩固，是检验学习效果和效率的极好的帮手； 4.带有交互式教学考核编辑器，教师可以根据教学需要和大纲要求方便的录入试题； 5.本系统应具有外形美观、操作方便等特点； 6.系统设置了详细的帮助功能，当使用者在操作上遇到困难时，可以查看帮助项目，自行解决操作问题； 7.系统内设密码，方便管理员对该系统进行维护、修改，避免他人有意或无意的损坏程序； 8.由于触摸屏作为学习终端，所以可以全天24小时向学生开放，不需教师管理。 | 1 | 套 |
| 2 | 儿科技能训练Step-By-Step指导系统 | 1.市面上主流的基于安卓或ios系统的平板电脑和手机安装应用程序，登录后即可使用。 2.系统具有每一项技能可以扫描相应的模型，每个模型配有一个唯一的二维码，可以对应多项技能。学生能边接受指导学习，边在模型上进行操作训练，提高自我训练的效率与水平。 3.手机能通过扫描二维码加载可提供训练指导的技能。对于每一个技能，有具体步骤的文字描述，也有解剖结构、必要器械、正确操作方式等的图片，一步一步地指导学生进行练习。 4.使用平板电脑扫描二维码，系统能给出文字、图片等指导，图文并茂地详细解释每步操作，重要内容及容易出错之处有重点说明和视频、动画等演示，降低指导教师的工作量。 5.整个流程中某些节点融入考题，考核关键点，能显示正确答案和解释，强化记忆。 6.训练完毕，能自动记录训练时间和内容，并能上传到服务器，为培训过程信息管理系统提供数据基础。 7.平板电脑能对于部分技能提供了三维交互式训练模块，采用最新的虚拟现实技术，融合三维场景、计算机动画、仿真交互等多种表现形式，在三维化的虚拟环境中模拟出技能操作的过程和结果，强化学生对标准操作流程和具体操作技巧的掌握。 ★8.三维交互式训练模块，对于每一步的操作有提示，必须按照正确的顺序、正确的方法进行操作才能完成训练，强化学生对于所有步骤和技巧的记忆。在训练中设置计时系统，实时显示操作时间。 9.儿科训练技能包括：小儿胫骨穿刺、小儿股静脉穿刺术、小儿头皮静脉穿刺、小儿静脉输液、小儿腰椎穿刺术、小儿洗胃术、小儿鼻饲术、新生儿气管插管术、婴儿气道异物阻塞处理。 ★10.三维交互式训练模块包括：交互式静脉输液泵训练软件、交互式注射泵训练软件、交互式皮下注射训练软件、交互式皮内注射训练软件、交互式静脉留置针输液训练软件、交互式口服给药法训练软件、交互式静脉注射训练软件、交互式静脉输液训练软件 | 1 | 套 |
| 3 | 妇产科 技能训练Step-By-Step指导系统 | 1.市面上主流的基于安卓或ios系统的手机安装应用程序，登录后即可使用。 2. 系统具有每一项技能可以扫描相应的模型，每个模型配有一个唯一的二维码，可以对应多项技能。学生能边接受指导学习，边在模型上进行操作训练，提高自我训练的效率与水平。 3.手机能通过扫描二维码加载可提供训练指导的技能。对于每一个技能，有具体步骤的文字描述，也有解剖结构、必要器械、正确操作方式等的图片，一步一步地指导学生进行练习。 4.使用平板电脑扫描二维码，系统能给出文字、图片等指导，图文并茂地详细解释每步操作，重要内容及容易出错之处有重点说明和视频、动画等演示，降低指导教师的工作量。 5.整个流程中某些节点融入考题，考核关键点，能显示正确答案和解释，强化记忆。 6.训练完毕，能自动记录训练时间和内容，并能上传到服务器，为培训过程信息管理系统提供数据基础。 7.平板电脑能对于部分技能提供了三维交互式训练模块，采用最新的虚拟现实技术，融合三维场景、计算机动画、仿真交互等多种表现形式，在三维化的虚拟环境中模拟出技能操作的过程和结果，强化学生对标准操作流程和具体操作技巧的掌握。 ★8.三维交互式训练模块，对于每一步的操作有提示，必须按照正确的顺序、正确的方法进行操作才能完成训练，强化学生对于所有步骤和技巧的记忆。在训练中设置计时系统，实时显示操作时间。 9.妇产科训练技能包括：窥器检查、双合诊检查、三合诊检查、妊娠腹部四步触诊检查法、宫内节育器放置术、宫内节育器取出术、输精管结扎术、刮宫术、会阴切开及缝合、正常分娩助产-单胎分娩。 ★10.三维交互式训练模块包括：交互式女性导尿训练软件、交互式密闭式膀胱冲洗训练软件、交互式妊娠检查训练软件。 | 1 | 套 |
| 4 | 护理技能训练Step-By-Step指导系统 | 1、市面上主流的基于安卓或ios系统的手机安装应用程序，登录后即可使用。 2、系统具有每一项技能可以扫描相应的模型，每个模型配有一个唯一的二维码，可以对应多项技能。学生能边接受指导学习，边在模型上进行操作训练，提高自我训练的效率与水平。 3、手机能通过扫描二维码加载可提供训练指导的技能。对于每一个技能，有具体步骤的文字描述，也有解剖结构、必要器械、正确操作方式等的图片，一步一步地指导学生进行练习。 4、使用平板电脑扫描二维码，系统能给出文字、图片等指导，图文并茂地详细解释每步操作，重要内容及容易出错之处有重点说明和视频、动画等演示，降低指导教师的工作量。 5、整个流程中某些节点融入考题，考核关键点，能显示正确答案和解释，强化记忆。 6、训练完毕，能自动记录训练时间和内容，并能上传到服务器，为培训过程信息管理系统提供数据基础。 ★7、平板电脑能对于部分技能提供了三维交互式训练模块，采用最新的虚拟现实技术，融合三维场景、计算机动画、仿真交互等多种表现形式，在三维化的虚拟环境中模拟出技能操作的过程和结果，强化学生对标准操作流程和具体操作技巧的掌握。 ★8、三维交互式训练模块，对于每一步的操作有提示，必须按照正确的顺序、正确的方法进行操作才能完成训练，强化学生对于所有步骤和技巧的记忆。在训练中设置计时系统，实时显示操作时间。 9、护理训练技能包括：静脉输液、静脉采血、三角肌肌肉注射、臀部肌肉注射、皮下注射、皮内注射、男性导尿术、女性导尿术、大量不保留灌肠术、保留灌肠术、小量不保留灌肠术、造口术护理、鼻饲术、洗胃术、三腔两囊管插管术。 ★10、三维交互式训练模块包括：交互式经皮神经电刺激疗法训练软件、交互式鼻饲训练软件、交互式口腔护理训练软件、交互式密闭式膀胱冲洗训练软件、交互式静脉输液泵训练软件、交互式滴药技术训练软件、交互式注射泵训练软件、交互式皮试液配置训练软件、交互式静脉输液训练软件、交互式洗胃训练软件 | 1 | 套 |

（2）内科教学系统

| - 序号 | 产品名称 | 规格/参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肺听诊与腹部触诊仿真电子标准化病人教学系统--教师机 | 1.本系统心肺听诊模型应具有仿真皮肤的材质为高分子聚合物，富有弹性，柔韧耐用，抗撕裂，抗拉伸强度高，不变形不褪色，无毒无味； 2、解剖结构准确，肋弓下缘、剑突、胸骨角、肋骨、各肋间隙等与听诊部位相关的骨性标志均可明显触知，质感真实； ★3、模型内部应该采用高质量、高功率低音扬声器，能够更加真实的还原心音的低音效果，明显解决了小功率扬声器或电子听诊器小耳机的无低音的问题； 4、心肺模型提供了采集于真实患者的心音、呼吸音不低于130余种及由基本音构成的各种鉴别听诊组合，同时还逼真模拟了震颤和胸膜摩擦感； 5、心肺音的听诊可以采用真实听诊器在模型上进行也可以通过音箱外放进行全体教学或通过耳机仔细辨别心肺音。 6、腹部触诊仿真电子标准化病人系统 6.1、腹部触诊模型仿真皮肤的材质为高分子聚合物，富有弹性，柔韧耐用，抗撕裂，抗拉伸强度高，不变形不褪色，无毒无味。 6.2、呈现仰卧屈腿的检查体位，肋弓下缘、剑突、腹上角、脐、髂前上棘、耻骨等体表标志准确； 6.3、内部机械传动装置采用光、机、电一体化原理，主体承重和受力构件、部件全部采用金属结构，耐用稳定； 6.4、电子标准化病人有34种腹部检查体征，全部实现智能化控制，如同机器人，真实地模仿人体腹式呼吸和腹式呼吸时肝、胆囊、脾在膈肌下的运动及肝、胆囊、脾的各种异常触诊体征，创造了一位智能化的仿真病人，供学生反复地进行触诊训练； 6.5、肝脏触诊有三种不同质地，质软似触口唇、质中等硬似触鼻尖、质硬似触额头，且有不同肿大程度、不同表面形态（有的边缘不整、有的表面有大小结节）； 6.6、多种不同大小的脾脏触诊，较大的脾可触到脾的切迹；胆囊触诊有多种体征： 6.7、有胆囊触痛的肿大胆囊，无胆囊触痛的肿大胆囊，墨菲氏征阳性检查，单纯胆囊触痛与墨菲氏征阳性检查的区别； 6.8、腹部触诊电子标准化病人提供多种常见腹部脏器病变造成的压痛、反跳痛体征，供学生查体训练。 7、多媒体教学软件： 7.1、软件包含心脏检查、肺脏检查、心肺听诊考核与练习、心电图教学与考核、腹部检查考核教学软件，软件内容全部依照人卫版《诊断学》制作，密切贴合临床教学。全面采用真彩色的图形界面，突出体现多媒体动画和热区交互的表现形式，电子标准化病人随软件内容的变换，自动表现出相应的体征、形态，供学生实际操作，软、硬件交相互动，以实现理论教学与临床技能训练的完美结合。软件中制作了大量的多媒体动画、视频及静态示意图，并将相关的解剖、生理、病理、血流动力学图、心音、心电图、X线片、CT片、彩超等有机地结合在一起，图文并茂。 ★7.2、软件中的随机考核与练习题库的建设完善。除随机考核外，还有“自制试卷考核系统”学生自主选题、编制试卷，题库可修改、填充。 8、系统组成 8.1硬件 8.1.1智能化心肺检查电子标准化病人 2具； 8.1.2智能化腹部检查电子标准化病人 1具； 8.1.3中央控制器 1台； 8.1.4音响耳机 2套； 8.1.5钢木结构主控台 1套； 8.1.6.安装设备配套配件（网线及线槽等）1套； 8.1.7教师机 1套 8.1.8听诊器 2副 8.2、软件 8.1.1系统软件 1套 （包括心脏检查、肺脏检查、心肺听诊考核与练习、心电图教学与考核、腹部检查考核教学软件）； 8.1.2多媒体网络教室控制软件 1套； | 2 | 套 |
| 2 | 心肺听诊与腹部触诊仿真电子标准化病人教学系统--学生机 | 1、本系统心肺听诊模型应具有仿真皮肤的高分子聚合物，富有弹性，柔韧耐用，抗撕裂，抗拉伸强度高，不变形不褪色，无毒无味； ★2、解剖结构准确，肋弓下缘、剑突、胸骨角、肋骨、各肋间隙等与听诊部位相关的骨性标志均可明显触知，质感真实； 3、模型内部采用高质量、高功率低音扬声器，能够更加真实的还原心音的低音效果，明显解决了小功率扬声器或电子听诊器小耳机的无低音的问题； 4、心肺模型提供了采集于真实患者的心音、呼吸音不低于130余种及由基本音构成的各种鉴别听诊组合，同时还逼真模拟了震颤和胸膜摩擦感； 5、心肺音的听诊可以采用真实听诊器在模型上进行也可以通过音箱外放进行全体教学或通过耳机仔细辨别心肺音。 6、腹部触诊仿真电子标准化病人系统： 6.1、腹部触诊模型仿真皮肤的高分子聚合物，富有弹性，柔韧耐用，抗撕裂，抗拉伸强度高，不变形不褪色，无毒无味。 6.2、呈现仰卧屈腿的检查体位，肋弓下缘、剑突、腹上角、脐、髂前上棘、耻骨等体表标志准确； 6.3、内部机械传动装置采用光、机、电一体化原理，主体承重和受力构件、部件全部采用金属结构，耐用稳定； 6.4、电子标准化病人有34种腹部检查体征，全部实现智能化控制，如同机器人，真实地模仿人体腹式呼吸和腹式呼吸时肝、胆囊、脾在膈肌下的运动及肝、胆囊、脾的各种异常触诊体征，创造了一位智能化的仿真病人，供学生反复地进行触诊训练； 6.5、肝脏触诊有三种不同质地，质软似触口唇、质中等硬似触鼻尖、质硬似触额头，且有不同肿大程度、不同表面形态（有的边缘不整、有的表面有大小结节）； 6.6、多种不同大小的脾脏触诊，较大的脾可触到脾的切迹；胆囊触诊有多种体征： 6.7、有胆囊触痛的肿大胆囊，无胆囊触痛的肿大胆囊，墨菲氏征阳性检查，单纯胆囊触痛与墨菲氏征阳性检查的区别； 6.8、腹部触诊电子标准化病人提供多种常见腹部脏器病变造成的压痛、反跳痛体征，供学生查体训练。 7、多媒体教学软件： 7.1、软件包含心脏检查、肺脏检查、心肺听诊考核与练习、心电图教学与考核、腹部检查考核教学软件，软件内容全部依照人卫版《诊断学》制作，密切贴合临床教学。全面采用真彩色的图形界面，突出体现多媒体动画和热区交互的表现形式，电子标准化病人随软件内容的变换，自动表现出相应的体征、形态，供学生实际操作，软、硬件交相互动，以实现理论教学与临床技能训练的完美结合。软件中制作了大量的多媒体动画、视频及静态示意图，并将相关的解剖、生理、病理、血流动力学图、心音、心电图、X线片、CT片、彩超等有机地结合在一起，图文并茂。 7.2、软件中的随机考核与练习题库的建设完善。除随机考核外，还有“自制试卷考核系统”教师自主选题、编制试卷，题库可修改、填充。 ★7.3、系统提供多种教学方式：全体同步教学、分组教学、学生自己练习和复习；网络联机考试（随机生成考题或选择教师生成考题）；班级管理；可连接视频展示台或大屏幕电视教学等全部功能。 8、系统组成 8.1硬件： 8.1.1智能化心肺检查电子标准化病人 2具； 8.1.2智能化腹部检查电子标准化病人 1具； 8.1.3中央控制器 1台； 8.1.4耳机 2套； 8.1.5钢木结构主控台 1套； 8.1.6安装设备配套配件（网线及线槽等）1套； 8.1.7学生机 1套 8.1.8听诊器 2副 8.2软件： 8.2.1系统软件 1套 （包括心脏检查、肺脏检查、心肺听诊考核与练习、心电图教学与考核、腹部检查考核教学软件）； 8.1.2多媒体网络教室控制软件 1套 | 24 | 套 |
| 3 | 内科技能训练Step-By-Step指导系统 | 1.市面上主流的基于安卓或ios系统的手机安装应用程序，登录后即可使用。 2.系统具有每一项技能可以扫描相应的模型（系统默认不包含任何模型），每个模型配有一个唯一的二维码，可以对应多项技能。学生能边接受指导学习，边在模型上进行操作训练，提高自我训练的效率与水平。 3.手机能通过扫描二维码加载可提供训练指导的技能。对于每一个技能，有具体步骤的文字描述，也有解剖结构、必要器械、正确操作方式等的图片，一步一步地指导学生进行练习。 4.使用平板电脑扫描二维码，系统能给出文字、图片等指导，图文并茂地详细解释每步操作，重要内容及容易出错之处有重点说明和视频、动画等演示，降低指导教师的工作量。 5.整个流程中某些节点融入考题，考核关键点，能显示正确答案和解释，强化记忆。 6.训练完毕，能自动记录训练时间和内容，并能上传到服务器，为培训过程信息管理系统提供数据基础。 ★7.平板电脑能对于部分技能提供了三维交互式训练模块，采用最新的虚拟现实技术，融合三维场景、计算机动画、仿真交互等多种表现形式，在三维化的虚拟环境中模拟出技能操作的过程和结果，强化学生对标准操作流程和具体操作技巧的掌握。 ★8.三维交互式训练模块，对于每一步的操作有提示，必须按照正确的顺序、正确的方法进行操作才能完成训练，强化学生对于所有步骤和技巧的记忆。在训练中设置计时系统，实时显示操作时间。 9.内科训练技能包括：血压测量、液胸穿刺术、气胸穿刺术、心内注射、肝穿刺抽脓术、肾脏穿刺术、腰椎穿刺术、腹腔穿刺术、股静脉穿刺术、髂前上棘骨髓穿刺、髂后上棘骨髓穿刺、胸骨骨髓穿刺、胸腔闭式引流术、心肺听诊、腹部触诊。 ★10.三维交互式训练模块（测量法与采集法）包括：交互式血糖监测训练软件、交互式血压测量训练软件、交互式静脉采血训练软件、交互式动脉采血训练软件、交互式洗胃训练软件。 | 1 | 套 |
| 4 | 开放式内科护理学辅助教学系统 | 1该教学系统素材量不低于4G，涵盖9大系统100种疾病，配以视频、动画、图片，突出临床实践知识； 2.该系统应采用自主学习主机，它具有体积小、重量轻、外形美观、操作简单、点击灵敏度高、维护方便等优点；严格按照最新教学大纲编排，能够让护生课后随时随地进行自主学习。内容包括内科护理学基本理论，各系统疾病病人护理，以及内科常用护理技术操作； 3.系统中应有“考核与提高”部分，以方便学生在学习的同时，及时复习巩固，是检验学习效果和效率的极好的帮手； 4.带有交互式教学考核编辑器，教师可以根据教学需要和大纲要求方便的录入试题； 5.本系统要求外形美观、操作方便； 6.系统设置了详细的帮助功能，当使用者在操作上遇到困难时，可以查看帮助项目，自行解决操作问题； 7.系统应内设密码，方便管理员对该系统进行维护、修改，避免他人有意或无意的损坏程序； 8.由于触摸屏作为学习终端，所以可以全天24小时向学生开放，不需教师管理。 硬件： 1.自主学习主机1台 软件： 1.教学系统软件1套 2.试题录入器1套 | 1 | 套 |

（3）外科教学系统

| 序号 | 商品 名称 | 规格/参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外科技能训练Step-By-Step指导系统 | 1.市面上主流的基于安卓或ios系统的平板电脑手机安装应用程序，登录后即可使用。 2.系统具有每一项技能可以扫描相应的模型（系统默认不包含任何模型），每个模型配有一个唯一的二维码，可以对应多项技能。学生能边接受指导学习，边在模型上进行操作训练，提高自我训练的效率与水平。 3.手机能通过扫描二维码加载可提供训练指导的技能。对于每一个技能，有具体步骤的文字描述，也有解剖结构、必要器械、正确操作方式等的图片，一步一步地指导学生进行练习。 4.使用平板电脑扫描二维码，系统能给出文字、图片等指导，图文并茂地详细解释每步操作，重要内容及容易出错之处有重点说明和视频、动画等演示，降低指导教师的工作量。 5.整个流程中某些节点融入考题，考核关键点，能显示正确答案和解释，强化记忆。 6.训练完毕，能自动记录训练时间和内容，并能上传到服务器，为培训过程信息管理系统提供数据基础。 7.平板电脑能对于部分技能提供了三维交互式训练模块，采用最新的虚拟现实技术，融合三维场景、计算机动画、仿真交互等多种表现形式，在三维化的虚拟环境中模拟出技能操作的过程和结果，强化学生对标准操作流程和具体操作技巧的掌握。 ★8.三维交互式训练模块，对于每一步的操作有提示，必须按照正确的顺序、正确的方法进行操作才能完成训练，强化学生对于所有步骤和技巧的记忆。在训练中设置计时系统，实时显示操作时间。 9.外科训练技能包括：无菌操作（手术野准备）、前列腺检查、直肠指诊、体表肿物切除术、皮肤局部麻醉、静脉切开术、肩关节穿刺术、肘关节穿刺术、膝关节穿刺术、腕关节穿刺术、踝关节穿刺术、切开技术、缝合技术、打结技术、拆线技术、血管结扎技术、外科基本操作、小夹板固定术、石膏固定术，肠管的钳夹、切开、吻合。 ★10.三维交互式训练模块（无菌技术和饮食护理）包括：交互式无菌技术训练软件、交互式女性导尿训练软件、交互式密闭式膀胱冲洗训练软件、交互式鼻饲训练软件、交互式经气管切开吸痰训练软件、交互式经气管插管吸痰训练软件。 | 1 | 套 |
| 2 | 开放式外科护理学辅助教学系统 | 1.该教学系统素材量不低于4G，涵盖不低于9大系统100种疾病，配以视频、动画、图片，突出临床实践知识； 2.该系统应采用自主学习主机，它具有体积小、重量轻、外形美观、操作简单、点击灵敏度高、维护方便等优点；严格按照最新教学大纲编排，能够让护生课后随时随地进行自主学习。内容包括外科护理学基本理论，各系统疾病病人护理，以及外科常用护理技术操作； 3.系统中应具有“考核与提高”部分，以方便学生在学习的同时，及时复习巩固，是检验学习效果和效率的极好的帮手； 4.带有交互式教学考核编辑器，教师可以根据教学需要和大纲要求方便的录入试题； 5.本系统应具有外形美观、操作方便的特点； 6.系统设置了详细的帮助功能，当使用者在操作上遇到困难时，可以查看帮助项目，自行解决操作问题； 7.系统内设密码，方便管理员对该系统进行维护、修改，避免他人有意或无意的损坏程序； 8.由于触摸屏作为学习终端，所以可以全天24小时向学生开放，不需教师管理。 9.硬件： 自主学习主机1台 10.软件： 10.1教学系统软件1套 10.2试题录入器1套 | 1 | 套 |
| 3 | 开放式外科学辅助教学系统 | 1.该教学系统素材量不低于17G，并以视频、动画、人机交互、图片为主。 2.该系统采用自主学习主机，它具有体积小、重量轻、外形美观、操作简单、点击灵敏度高、维护方便等优点；内容包括外科相关解剖、外科相关影像、手术器械、外科手术录像、手术学、外科学各论； 3.系统中应有“考核与提高”部分，以方便学生在学习的同时，及时复习巩固，是检验学习效果和效率的极好的帮手； 4.带有交互式教学考核编辑器，教师可以根据教学需要和大纲要求方便的录入试题； 5.外形美观、操作方便； 6.系统设置了详细的帮助功能，当使用者在操作上遇到困难时，可以查看帮助项目，自行解决操作问题； 7.系统应该内设密码，方便管理员对该系统进行维护、修改，避免他人有意或无意的损坏程序； 8.由于触摸屏作为学习终端，所以可以全天24小时向学生开放，不需教师管理。 9.硬件： 自主学习主机1台 10.软件： 10.1教学系统软件1套 10.2试题录入器1套 | 1 | 套 |
| 4 | 开放式诊断学辅助教学系统 | 1.该系统教学素材量不低于4G，以文字、视频、图片、动画为主。 2.该系统采用自主学习主机，它外型美观、操作方便，具有体积小、重量轻、外表美观、操作简单、点击灵敏度高、维护方便等优点； 3.该系统主要包括有症状体征、问诊、体格检查、病历书写、实验诊断、器械检查及诊断疾病的步骤和临床思维方法等内容，重点培养作为医生所需的素质、基本技能、临床思维和交流技巧。 4.系统中应具有“考核与提高”部分，以方便学生在学习的同时，及时复习巩固，它是检验学习效果和效率的极好的帮手； 5.带有交互式考核编辑器，教师可以根据教学需要和大纲要求，方便的录入试题； 6.系统设置了详细的帮助功能，当使用者在操作上遇到困难时，可以查看帮助项目，自行解决操作问题； 7.系统应该内置密码，方便管理员对该系统进行维护、修改，避免他人有意或无意的损坏程序； 8.增加查询功能，可通过中英文两种途径，输入关键字检索相关内容，可以对教学系统中的所有视频、文字内容进行精确检索定位，所有检索操作通过触摸屏即可轻松完成。 9.本系统可以全天24小时向学生开放，无需教师管理，为医学院校师生们提供了一种开放性的、可交互性的教学环境； 10.硬件：自主学习主机1台 11.软件： 11.1教学系统软件1套 11.2试题录入器1套 | 1 | 套 |

（4）急救教学系统

| 序号 | 商品 名称 | 规格/参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急救技能训练Step-By-Step指导系统 | 1、市面上主流的基于安卓或ios系统的手机安装应用程序，登录后即可使用。 2、系统具有每一项技能可以扫描相应的模型（系统默认不包含任何模型），每个模型配有一个唯一的二维码，可以对应多项技能。学生能边接受指导学习，边在模型上进行操作训练，提高自我训练的效率与水平。 3、手机能通过扫描二维码加载可提供训练指导的技能。对于每一个技能，有具体步骤的文字描述，也有解剖结构、必要器械、正确操作方式等的图片，一步一步地指导学生进行练习。 4、使用平板电脑扫描二维码，系统能给出文字、图片等指导，图文并茂地详细解释每步操作，重要内容及容易出错之处有重点说明和视频、动画等演示，降低指导教师的工作量。 5、整个流程中某些节点融入考题，考核关键点，能显示正确答案和解释，强化记忆。 6、训练完毕，能自动记录训练时间和内容，并能上传到服务器，为培训过程信息管理系统提供数据基础。 ★7、平板电脑能对于部分技能提供了三维交互式训练模块，采用最新的虚拟现实技术，融合三维场景、计算机动画、仿真交互等多种表现形式，在三维化的虚拟环境中模拟出技能操作的过程和结果，强化学生对标准操作流程和具体操作技巧的掌握。 ★8、三维交互式训练模块，对于每一步的操作有提示，必须按照正确的顺序、正确的方法进行操作才能完成训练，强化学生对于所有步骤和技巧的记忆。在训练中设置计时系统，实时显示操作时间。 9、急救训练技能包括： 静脉注射、徒手开放气道、成人初级心肺复苏、气管插管术、血压测量、非同步电除颤、简易呼吸器使用、新生儿气管插管术、婴儿气道异物阻塞处理、气管切开术、环甲膜切开术、环甲膜穿刺术、包扎法、静脉输液、伤口护理。 ★10、三维交互式训练模块包括：交互式吸痰训练软件、交互式经气管切开吸痰训练软件、交互式经气管插管吸痰训练软件、交互式吸氧训练软件、交互式电除颤训练软件 | 1 | 套 |
| 2 | 开放式急危重症护理辅助教学系统 | 1.该教学系统素材量不低于10G容量,以文字、视频、图片、动画为主。 2.该系统采用自主学习主机，它外形美观、操作方便，具有体积小、重量轻、操作简单、点击灵敏度高、维护方便等优点； 3.该系统的主要内容包括：院外急救、急诊科与重症监护、心脏骤停与心肺脑复苏、急危重症救护、营养支持、常用救护技术、模拟床边监护等； 4.系统中应具有“考核与提高”部分，以方便学生在学习的同时，及时复习巩固，它是检验学习效果和效率的好帮手； 5.带有交互式考核编辑器，教师可以根据教学需要和大纲要求，方便的录入试题； 6.系统设置了详细的帮助功能，当使用者在操作上遇到困难时，可以查看帮助项目，自行解决操作问题； 7.系统内置密码，方便管理员对该系统进行维护、修改，避免他人有意或无意的损坏程序； 8.本系统可以全天24小时向学生开放，无需教师管理; 9.增加查询功能，可通过中英文两种途径，输入关键字检索相关内容，可以对教学系统中的所有视频、文字内容进行精确检索定位，所有检索操作通过触摸屏即可轻松完成。 | 1 | 套 |
| 3 | 网络化急救医学情景仿真训练系统（教师机） | 一、模拟病人头颈应具有如下功能： 1．模仿亚洲人头部解剖结构，具有逼真的牙、舌、悬雍垂、声门、会厌、喉、声带结构等； 2．瞳孔观察：模型人瞳孔大小可根据病情自动产生变化；可缩小、正常、散大。瞳孔变化逼真，可实现眼球不动而瞳孔变化； 3．颈动脉自主搏动：可进行颈动脉检查，搏动手感真实；胸外按压时颈动脉搏动与按压频率保持一致； 4.可经口、鼻进行氧气吸入、吸痰的训练； 5．口腔护理； 6.语音：呻吟、咳嗽、求助、憋气等20余种声音；可模拟恶心呕吐的声音。 二、气道： 1．可以用仰头举颏法、推举下颌法等方法开放气道，只有开放气道后才能进行人工呼吸，以强调开放气道重要性； 2．可进行ALS气道管理技术：面罩通气；口咽导管；鼻咽导管；气管内插管； 3.可进行口对口、简易呼吸器对口、呼吸机对口等多种通气方式； 4.呼吸音：多种正常与病态呼吸音，与呼吸基本一致； 三、胸部： 1.真实的自主呼吸：呼吸时胸廓有起伏，口鼻有气流；可调节呼吸频率及动度； 2.不少于5000余种心电，每种心电的心率可无级调节； 3.CPR按压：执行2015AHA心肺复苏指南标准，胸前重击：可检测重击操作，按压阻力模拟真人； 4.可使用模拟除颤训练仪在急救复苏训练模型上进行除颤操作，并可检测到受训者使用的除颤能量级；完全仿照真实设备外观及操作方式，但对使用者无任何危险性；可选择同步/非同步模式；多档能量选择；充电迅速，可体外放电，安全可靠；中英文操作界面，大屏幕液晶显示同步心电图； 5.精准的胸部解剖标志，以保证能准确确定胸外按压的位置； 四、护理操作类 1．静脉穿刺：静脉穿刺操作训练，静脉穿刺手臂高度仿真，精细柔软并有富有弹性，静脉穿刺正确有明显落空感并有回血，皮肤及血管可更换；穿刺针可用输液贴固定； 2．血压测量：参见BPSim模块； 五、高级急救情景仿真系统： 包含2个标准化模块，均可与其他产品配套使用。 1．高级CPRSim模块： 1）全面执行2015AHA国际心肺复苏指南 2）呼吸支持：能够进行人工呼吸和辅助呼吸等练习； 3）胸外按压：按压练习时所用的力度以及模型所反馈的力度接近真人； 4）可以检测到CPR操作的进行、可表现口唇紫绀、模拟单双侧肺阻塞；喉痉挛气道表现。 2．BPSim模块： 1）在血压测量手臂上可以用真实血压计及听诊器进行无创血压测量； 2）具有korotkoff Gap音； 3）压力值采用动态毫米汞柱显示，血压设定值可以精确到1毫米汞柱； 4）可设定收缩压、舒张压和脉搏频率，收缩压和舒张压在0-300mmHg之间连续可调；音量大小可根据具体情况调节； 5）收缩压、舒张压、音量和心率在液晶屏上同时显示，模拟汞柱动态显示、可直观地表示袖带压力的变化过程； 6）自动校准，低功耗，待机10分钟后系统自动关机，普通市售电池可连续使用一学期以上； 六、高级软件虚拟情景设备（软件）： 模拟除颤起搏仪、模拟AED、模拟药物治疗系统、模拟注射泵、模拟输液泵。 1. 除颤起搏仪： 1）除颤： 可选择同步/非同步模式； 多档除颤能量（5、7、10、20、30、50、100、160、200、250、300、360J）； 除颤完毕后能在急救软件系统上有相应除颤记录的显示； 充电迅速，充电完毕有提示； 2）起搏： 起搏电流调节（0~140mA，步长2mA） 自动分析，自动充电； 模仿真实除颤起搏仪；外观、尺寸、按键、使用方法同真实除颤起搏仪一致； 除颤起搏仪相关知识的学习； 除颤起搏仪仪器使用练习； 2.模拟注射泵、模拟输液泵： 总量、流速调节；与药物治疗系统无缝连接。 模仿真实注射泵；外观、尺寸、按键使用方法同真实注射泵一致； 注射泵相关知识的学习； 注射泵使用练习； 3.模拟AED 全程自动语音提示，一键操作，使用简单； 默认输出能量：200J，200J，300J。 4.模拟药物治疗系统： 1)药物种类：60余种常见急救药品，提供中英文名称及相应规格； 2)12种给药方式（皮内、皮下、肌肉、静注、静点、气管内、外用、舌下、口服、直肠、注射泵、输液泵）； 3)可设置给药剂量，设置简单，自动计算给入总量； 4)可根据需要设置不同难度进行训练和考核，有三档难度可调； 5)可自定义添加、修改药物，保存药物列表。 七、本套系统周边设备（硬件） 周边设备包括：模拟床旁监护仪、模拟除颤仪。 1.模拟床旁监护系统：可监测以下参数，各项参数呈动态变化： 心电图、心率监测：5000余种心电，心率可无级调节； 脉搏波（pleth波）、血氧饱和度监测：随血压、心率等其他因素变化； 血压：收缩压、舒张压、平均动脉压； 呼吸波、呼吸频率； 呼气末CO2波形及参数值； 腋温。 2．模拟除颤仪： 在没有任何危险的情况下，让学生练习真实的除颤过程； 与模拟心电监护同步显示急救软件所设的病例心电波形； 可选择同步/非同步模式； 多档除颤能量（5、7、10、20、30、50、100、160、200、250、300、360J）； 能量选择不正确，充电后可进行体外放电； 除颤完毕后能在急救软件系统上有相应除颤记录的显示； 液晶屏上除颤操作同步记录； 充电迅速，充电完毕有提示； 抢救成功后显示正常（或教师设置）的心电图，抢救不成功同步显示死亡心电图。 八、网络化受控平台： 1. 学生机可以单机学习院前急救和院内急救的相关理论知识，该理论知识配有相应的图片、动画及视频。 2. 学生机与急救仿真病人连接后，通过运行计算机内预设或新编的病例，可以自行对仿真人进行瞳孔观察、颈动脉搏动检查、CPR操作等急救方面的全方位练习，计算机可以显示所设病例信息及对仿真人所做操作的数据。 | 1 | 套 |
| 4 | 网络化急救医学情景仿真训练系统（学生机） | 一、模拟病人头颈应具有如下功能： 1．模仿亚洲人头部解剖结构，具有逼真的牙、舌、悬雍垂、声门、会厌、喉、声带结构等； 2．瞳孔观察：模型人瞳孔大小可根据病情自动产生变化；可缩小、正常、散大。瞳孔变化逼真，可实现眼球不动而瞳孔变化； 3．颈动脉自主搏动：可进行颈动脉检查，搏动手感真实；胸外按压时颈动脉搏动与按压频率保持一致； 4.可经口、鼻进行氧气吸入、吸痰的训练； 5．口腔护理； 6.语音：呻吟、咳嗽、求助、憋气等20余种声音；可模拟恶心呕吐的声音。 二、气道： 1．可以用仰头举颏法、推举下颌法等方法开放气道，只有开放气道后才能进行人工呼吸，以强调开放气道重要性； 2．可进行ALS气道管理技术：面罩通气；口咽导管；鼻咽导管；气管内插管； 3.可进行口对口、简易呼吸器对口、呼吸机对口等多种通气方式； 4.呼吸音：多种正常与病态呼吸音，与呼吸基本一致； 三、胸部： 1.真实的自主呼吸：呼吸时胸廓有起伏，口鼻有气流；可调节呼吸频率及动度； 2.不少于5000余种心电，每种心电的心率可无级调节； 3.CPR按压：执行2015AHA心肺复苏指南标准，胸前重击：可检测重击操作，按压阻力模拟真人； 4.可使用模拟除颤训练仪在急救复苏训练模型上进行除颤操作，并可检测到受训者使用的除颤能量级；完全仿照真实设备外观及操作方式，但对使用者无任何危险性；可选择同步/非同步模式；多档能量选择；充电迅速，可体外放电，安全可靠；中英文操作界面，大屏幕液晶显示同步心电图； 5.精准的胸部解剖标志，以保证能准确确定胸外按压的位置； 四、护理操作类 1．静脉穿刺：静脉穿刺操作训练，静脉穿刺手臂高度仿真，精细柔软并有富有弹性，静脉穿刺正确有明显落空感并有回血，皮肤及血管可更换；穿刺针可用输液贴固定； 2．血压测量：参见BPSim模块； 五、高级急救情景仿真系统： 包含2个标准化模块，均可与其他产品配套使用。 1．高级CPRSim模块： 1）全面执行2015AHA国际心肺复苏指南 2）呼吸支持：能够进行人工呼吸和辅助呼吸等练习； 3）胸外按压：按压练习时所用的力度以及模型所反馈的力度接近真人； 4）可以检测到CPR操作的进行、可表现口唇紫绀、模拟单双侧肺阻塞；喉痉挛气道表现。 2．BPSim模块： 1）在血压测量手臂上可以用真实血压计及听诊器进行无创血压测量； 2）具有korotkoff Gap音； 3）压力值采用动态毫米汞柱显示，血压设定值可以精确到1毫米汞柱； 4）可设定收缩压、舒张压和脉搏频率，收缩压和舒张压在0-300mmHg之间连续可调；音量大小可根据具体情况调节； 5）收缩压、舒张压、音量和心率在液晶屏上同时显示，模拟汞柱动态显示、可直观地表示袖带压力的变化过程； 6）自动校准，低功耗，待机10分钟后系统自动关机，普通市售电池可以连续使用一学期以上； 六、高级软件虚拟情景设备（软件）： 模拟除颤起搏仪、模拟AED、模拟药物治疗系统、模拟注射泵、模拟输液泵。 1. 除颤起搏仪： 1）除颤： 可选择同步/非同步模式； 多档除颤能量（5、7、10、20、30、50、100、160、200、250、300、360J）； 除颤完毕后能在急救软件系统上有相应除颤记录的显示； 充电迅速，充电完毕有提示； 2）起搏： 起搏电流调节（0~140mA，步长2mA） 自动分析，自动充电； 模仿真实除颤起搏仪；外观、尺寸、按键、使用方法同真实除颤起搏仪一致； 除颤起搏仪相关知识的学习； 除颤起搏仪仪器使用练习； 2.模拟注射泵、模拟输液泵： 总量、流速调节；与药物治疗系统无缝连接。 模仿真实注射泵；外观、尺寸、按键使用方法同真实注射泵一致； 注射泵相关知识的学习； 注射泵使用练习； 3.模拟AED 全程自动语音提示，一键操作，使用简单； 默认输出能量：200J，200J，300J。 4.模拟药物治疗系统： 1)药物种类：60余种常见急救药品，提供中英文名称及相应规格； 2)12种给药方式（皮内、皮下、肌肉、静注、静点、气管内、外用、舌下、口服、直肠、注射泵、输液泵）； 3)可设置给药剂量，设置简单，自动计算给入总量； 4)可根据需要设置不同难度进行训练和考核，有三档难度可调； 5)可自定义添加、修改药物，保存药物列表。 七、本套系统周边设备（硬件） 周边设备包括：模拟床旁监护仪、模拟除颤仪。 1．模拟床旁监护系统：可监测以下参数，各项参数呈动态变化： 1.1心电图、心率监测：5000余种心电，心率可无级调节； 1.2脉搏波（pleth波）、血氧饱和度监测：随血压、心率等其他因素变化； 1.3血压：收缩压、舒张压、平均动脉压； 1.4呼吸波、呼吸频率； 1.5呼气末CO2波形及参数值； 1.6腋温。 2．模拟除颤仪： 2.1在没有任何危险的情况下，让学生练习真实的除颤过程； 2.2与模拟心电监护同步显示急救软件所设的病例心电波形； 2.3可选择同步/非同步模式； 2.4多档除颤能量（5、7、10、20、30、50、100、160、200、250、300、360J）； 2.5能量选择不正确，充电后可进行体外放电； 2.6除颤完毕后能在急救软件系统上有相应除颤记录的显示； 2.7液晶屏上除颤操作同步记录； 2.8充电迅速，充电完毕有提示； 2.9抢救成功后显示正常（或教师设置）的心电图，抢救不成功同步显示死亡心电图。 八、网络化受控平台： 1. 学生机可以单机学习院前急救和院内急救的相关理论知识，该理论知识配有相应的图片、动画及视频。 2. 学生机与急救仿真病人连接后，通过运行计算机内预设或新编的病例，可以自行对仿真人进行瞳孔观察、颈动脉搏动检查、CPR操作等急救方面的全方位练习，计算机可以显示所设病例信息及对仿真人所做操作的数据。 | 6 | 套 |
| 5 | 高级自动电脑心肺复苏模拟人 | 1.本模型应具有模拟人上肢关节可自由活动。 2模拟标准气道开放显示。 3.人工手位胸外按压指示灯显示、数码计数显示、语言提示： 1）按压位置正确、错误的指示灯显示；数码计数显示；错误的语言提示。 2）按压强度正确(5-6cm区域)由条形码绿色灯显示；按压深度过深(大于6cm)由条形码红色灯显示；按压深度不够（小于5cm)由条形码黄色灯显示，移动条形码指示灯动态反馈显示CPR按压深度。 4.人工口对口呼吸(吹气)的指示灯显示、数码计数显示、语言提示： 1）吹入的潮气量≤500ml/600ml-1000ml≤的显示分别由条形（黄绿红）指示灯移动的动态反馈显示、吹气量度；正确、错误的数码计数显示及错误的语言提示。 2）吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示及错误语言提示。 5.操作周期：按压与人工吹气30：2（单人或者双人），完成五个循环周期CPR操作； 6.操作频率：最新国际标准：100-120次/分。 7.操作方式：训练操作；考核操作。 8.操作时间：以秒为单位计时，可设定考核操作时间。 9.语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定； 10.成绩打印：操作结果可热敏打印长条成绩单与短条成绩单； 11.模拟人体征变化：初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动；按压过程中，颈动脉被搏动；模拟人抢救成功后，瞳孔缩小，颈动脉自主博动。 12.电源状态：采用220V外接电源。 标准套配置： 1.高级心肺复苏模拟人一具； 2.高级电脑显示器一台； 3.豪华手拉推式人体硬塑箱一只； 4.复苏操作垫一条； 5.一次性消毒面膜(50张/盒)一盒； 6.可更换面皮一只； 7.可换肺气袋五个； 8.热敏打印纸二卷； 9.产品保修卡、产品合格证、使用说明书、急救操作手册一套。 | 6 | 个 |
| 6 | 简易半身心肺复苏模拟人 | 1.本模型应具有通过正确的头后仰、抬下颌动作，可保持气道畅通，通气时可见胸部起伏； 2. 模拟标准气道开放，气道可以更换； 3.具有明显的解剖标记； 4.可进行人工通气与心外按压训练，正确与否有反馈；人工手位胸外按压，正确的按压深度(5-6cm)： 1）按压位置正确，有正确蜂鸣音； 2）按压强度过大，有报警蜂鸣音； 5. 人工口对口呼吸（吹气）： 1）吹入的潮气量大小通过观察胸部的起伏来判断（潮气量标准≤500ml/600m-1000ml≤）； 6.操作频率：最新国际标准：至少100次/分，以“嘀”声为标志； 7. 操作方式：训练操作 8. 电源：电池 | 6 | 个 |

（三）检查床、治疗车类

（1）妇儿科床铺、车类

| 序号 | 商品 名称 | 规格/参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 妇科检查床 | 1.规格：长1400mm±30mm；宽500mm±10mm；高750mm±50mm；背板上折≥30°；背板下折≥15° 2.台面板床架为优质钢材制作，表面静电喷塑，床垫为人造革包海绵，附件为抛光镀铬。 3.适用于医院妇科检查、妇科手术、人流手术等。 4.长1400mm±30mm；宽500mm±10mm；高750mm±50mm5、背板上折≥30°；背板下折≥15° | 床 | 8 |
|  | 产科检查床 | 1.该产品适用于产前检查,床板采用多层实木免漆板，床脚使用木龙管制作。 2.规格：1980*700*800mm±20mm | 床 | 4 |
|  | 婴儿床 | 1.规格：800*500*700mm±20mm 2.外形设计：不锈钢双层篮框式设计（带轮）； 3.婴儿床的主体主要采用不锈钢圆管Φ25×δ1.2mm弯制成型，并采用不锈钢圆管Φ19×δ1.0mm横档焊接而成； 4.外框采用不锈钢圆管Φ16×δ0.8mm弯制成栏栅式； 5.婴儿床面为人造革包重泡海绵而成； 6.方式：整体焊接、打磨、抛光而成； | 床 | 6 |
|  | 儿童床 | 1.规格：1700*800*500mm±20mm 2.不锈钢床头、护栏、儿童平床 3.主体主要采用不锈钢圆管Φ25×δ1.2mm弯制成型，并采用不锈钢圆管Φ19×δ1.0mm横档焊接而成； 4.外框采用不锈钢圆管Φ16×δ0.8mm弯制成栏栅式； 5.床面为人造革包重泡海绵而成； 6.方式：整体焊接、打磨、抛光而成； | 床 | 2 |
|  | 床头柜 | - 规格480×480×870mm±20mm， - ABS加强塑料制造，结实耐用。美观大方。 | 个 | 4 |
|  | 床旁椅 | 1.可折叠，皮革坐面，不锈钢支架。 | 把 | 10 |
|  | 坐卧式产床 | 1.该产品适用于产前检查、产妇分娩。 2.规格：1980*718*832mm±20mm | 床 | 8 |
|  | 沐浴操作台 | 1.操作台面：采用实芯理化板12.7mm厚(威盛亚)，结构坚固致密、能抗强冲击、耐腐蚀、防水、耐高温（140℃）、并具有良好的承重性能，周边加厚处理，防止积水滴入柜体内，易于清洁维护（颜色可选）。 2.柜体材质: 采用时尚灰色三聚氰氨防潮板，18mm厚，采用PVC封边1mm厚。 3.轨道：采用三节静音滑轨带有塑胶滑轮(DTC)，运动负重15kg（大于100000次），具有不反弹功能，抽屉内表面均设有防撞垫片。 4.铰链：采用弹簧铰链(DTC),非焊接方式将铰链和柜体 及柜门固定。 5.拉手：采用”一”字型拉手，材质为PVC。 6.C型框架:结构采用厚40*60*1.5mm的方管，表面经过EPOXY RESIN粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱和耐高温特性，承重可达150公斤 | 张 | 2 |
|  | 检查床 | 1.规格：1900*600*800mm ±15mm 2.主体结构为优质冷钢喷塑床面为人造革海绵 | 床 | 8 |
| 10. | 不锈钢治疗车 | 1、规格：730*460*740mm±20mm 2、主架采用25×25×1.2mm优质不锈钢矩管，台面采用1.2mm厚优质不锈钢板。 3、脚轮采用Φ100mm高级人造胶静音轮，两轮带刹，推动平稳灵活，制动稳定可靠。 4、双层带一抽，配置不锈钢污物桶。 5、功能为医护人员治疗时放置药品、器械或仪器等使用。 | 辆 | 16 |
| 11. | 不锈钢屏风(三联) | 1.规格尺寸：2230×340×1820mm±20mm。 2.展开后整体外形尺寸：2230×380×1820mm±20mm，折叠后尺寸750×80×1760±20mm（去掉脚轮和弓脚架）。 3.框架采用优质不锈钢焊管φ25×1.2弯管成形焊接而成，强度高、外形美观。 4.框架转动采用优质不锈钢板精制而成，转动灵活，使用方便，不用时可以折叠堆放在室内角落，不占地方。 5.装饰件采用彩色布条，用φ10优质不锈钢拉杆将其绷紧，拆解方便，便于装饰件清洁。 6.弓脚架采用优质不锈钢焊管φ25×1.2弯管成形制作，与框架用螺钉连接，拆解方便，便于运输。 | 个 | 1 |
| 12. | 塑料病历夹 | 1.A4型，ABS双面。 | 个 | 25 |
| 13. | 不锈钢病历车 | 1.规格尺寸：450*410*925±20mm 2.车体：主要由、塑钢、ABS工程塑料结构组成；注塑工艺成型ABS工程塑料台面，凹陷设计，台面两边扶手双层设计，为了推车时手感舒适。 3.正面：门板抽屉向上锁，使用更方便。ABS抽屉两个，抽屉采取三折静音导轨，车体下部为两列病历存放区、并在侧面加有床号标识，凹槽内置厚度26mm.共25历夹、带锁.底部：3寸平板静音脚轮（其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能。）坚固耐用；可在平整地面上任意推动、任意转向。 | 辆 | 1 |
| 14 | 高级电动产床 | 一、产品性能 1.本电动综合床应采用微型触摸控制器来操作。 2.该床采用集成液压式、进口元件，噪音低、性能稳定。 3.该床升降、前后倾、背板的上下折及底座的固定与移动采用电动液压。 4.腿床的四个轮子采用中控轮。 5.本产床的床垫采用一次性成型，防止污水渗透到床垫里面。 6.主床和腿床的立柱、底罩采用不锈钢材料。 7.所有附件与导轨采用均用不锈钢制作。 二、技术参数 1.台面高度调节范围： 600mm-900mm±20mm 2.腿床高度调节范围： 600mm-900mm 3.台面前后倾最大角度： 前倾≥10°后倾≥25° 4.背板上折最大角度：上折≥75° 5.背板下折最大角度：下折≥15° 6.台面长度及宽度： 主床1150mm×650mm 腿床850mm×600mm 7.电源电压 220±10％VAC 8.电源频率 50Hz 9.输入功率 260W±20% 10.主熔丝管: 变压器初级 RTl-20 4A250V 变压器次级 RTl-20 2A250V 11.控制电压: 24VDC 12. 附件配置:托腿架2只（聚氨脂发泡）、麻醉屏架1副、 托手板2只、床垫 1副、盐水瓶架1个、拉手2只、腿床1台。 | 1 | 套 |
| 15. | 方形不锈钢手术器械治疗车 | 1.规格：850*500*850±20mm 2.本治疗车采用304不锈钢材料，配有4个静音轮。 | 1 | 辆 |
| 16 | 双摇病床(含床垫) | 一、规格尺寸：整床为2110×965×500mm±20mm。 二、性能特点 1.额定载荷：床面为135Kg±3KG. 2.基准折起角度，背板0～70°,腿板0～450，可调。 3.床面离地高度为500mm±30mm。 4.床尾板下方有隐藏式滑槽，餐板在不用时可置于此处。 三、主要结构组成及材料 1.主要结构组成 主要由床体、床面（背板、臀板、腿板、脚板）、护栏、床脚、床头板、升降机构等组成。 2.材料 1）床体采用40×60×1.2矩管制作而成，配有4个输液架插孔。 2）床面采用优质碳钢1.0mm冷轧钢板整体一次性拉伸成型，带透气孔。 3）背段升降采用活动转臂，转轴管采用DN25低压流体输送管。 4）升降丝杆采用45#钢挤压成型，摇杆采用万向联轴节结构，使用双向过摇，打滑保护装置，并有防护装置不积尘；弹盒采用1.5mm钢件制作，伸缩式摇手采用工程塑料。 5）护栏：长1500mm，上横管采用D型专用铝合金型材料，厚达1.5mm，上座为ABS材料座子。护栏自锁机构,采用隐藏式枪把，表面硬化处理；六支立柱采用φ19×2的钢管,护栏支柱上座为ABS材料，下端为钢转动套。下座为3mm厚钢板,下座横管为30×30×1.2mm方管。 6）脚架立柱采用50×50×1.2矩管，加上ABS材料注塑成型胶脚。 7）PP床头板采用PP材料一次吹塑成型，可兼做CPR板应急使用，床头中间贴板采用对扣式防脱落结构原理，贴板色彩（蓝色，粉红色，果绿色）直接一次型成色, 贴板色彩(木纹色)采用热转印工艺成色，床头锁紧件全部采用钢件，对称式快速挂座，可快速拆卸，满足临床护理需求。 四、配置 1.引流袋挂钩2.床垫。3.不锈钢升降式输液架。4.杂物架。5. 餐桌板。 | 2 | 张 |

（2）内科床铺、车类

| 序号 | 商品 名称 | 规格/参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通病床 | 一、规格尺寸：整床：2110×965×500mm±20mm. 二、性能特点 1.额定载荷：床面为135Kg±3kg. 2.基准折起角度，背板0～70°,腿板0～450，可调。 3.床面离地高度为500mm。 4.床尾板下方有隐藏式滑槽，餐板在不用时可置于此处。 三、主要结构组成及材料 1.主要结构组成 主要由床体、床面（背板、臀板、腿板、脚板）、护栏、床脚、床头板、升降机构等组成。 2.材料 1）床体采用40×60×1.2矩管制作而成，配有4个输液架插孔。 2）床面采用优质碳钢1.0mm冷轧钢板整体一次性拉伸成型，带透气孔。 3）背段升降采用活动转臂，转轴管采用DN25低压流体输送管。 4）升降丝杆采用45#钢挤压成型，摇杆采用万向联轴节结构，使用双向过摇，打滑保护装置，并有防护装置不积尘；弹盒采用1.5mm钢件制作，伸缩式摇手采用工程塑料。 5）护栏：长1500mm，上横管采用D型专用铝合金型材料，厚达1.5mm，上座为ABS材料座子。护栏自锁机构,采用隐藏式枪把，表面硬化处理；六支立柱采用φ19×2的钢管,护栏支柱上座为ABS材料，下端为钢转动套。下座为3mm厚钢板,下座横管为30×30×1.2mm方管。 6）脚架立柱采用50×50×1.2矩管，加上ABS材料注塑成型胶脚。 7）PP床头板采用PP材料一次吹塑成型，可兼做CPR板应急使用，床头中间贴板采用对扣式防脱落结构原理，贴板色彩（蓝色，粉红色，果绿色）直接一次型成色, 贴板色彩(木纹色)采用热转印工艺成色，床头锁紧件全部采用钢件，对称式快速挂座，可快速拆卸，满足临床护理需求。 四、配置 1.引流袋挂钩2.床垫。3.不锈钢升降式输液架。4.杂物架。5. 餐桌板。 | 5 | 张 |
| 2 | 骨科牵引床（含腰椎牵引带） | 一、规格尺寸:整床：2180×970×500mm±20mm 二、性能特点 1.额定载荷：床面为135Kg。 2.以臀板为基准折起角度，背板0～70°, 腿板0～450，可调。 3.床面离地高度为500mm。 4.牵引功能。 5.床面腿部分离。 三.主要结构组成及材料 1.主要结构组成:主要由床体、床面（背板、臀板、腿板、脚板）、床头床尾板、牵引架、升降机构等组成。 2.材料 1）床体采用30×70×1矩管制作而成。 2）床面采用优质碳钢1.0mm冷轧钢板整体一次性压印成型，带透气孔。 3）背段升降采用活动转臂，转轴管采用DN25低压流体输送管。 4）升降丝杆采用45#钢挤压成型，摇杆采用万向联轴节结构，使用双向过摇，打滑保护装置，并有防护装置不积尘；弹盒采用1.5mm钢件制作，伸缩式摇手采用工程塑料。 5）PP床头板采用PP材料一次吹塑成型，可兼做CPR板应急使用，床头中间贴板采用对扣式防脱落结构原理，贴板色彩（蓝色，粉红色，果绿色）直接一次型成色, 贴板色彩(木纹色)采用热转印工艺成色，床头锁紧件全部采用钢件，对称式快速挂座，可快速拆卸，满足临床急救需求。 6）下架外支撑采用30×60×1.5矩管弯制，立柱采用50×50×1.2矩管，加上ABS材料注塑成型胶脚。 7）床头床尾支撑牵引架立杆采用φ38×1不锈钢管，横连接床头主框采用φ25×1不锈钢管。 8）配备龙门式骨科牵引架，上配两组上滑轮组，结合床尾配下滑轮组，可对患者进行头部、腿部等人体各个部位的牵引，同时床尾两侧加装两组外展下滑轮组，可进行外展牵引。转动顺滑的尼龙轮使牵引更顺畅。 9）牵引架主杆管采用φ32×2.5不锈钢管，牵引横杆管采用φ25×2不锈钢管。 10）床面板采用分腿式，可分别调节双腿不同的体位。 11）牵引架器械清单： a) 牵引拉手 2个 b) 牵引滑轮 10个 c) 牵引挂钩 2个 d) 外移滑动套 2个 e) 牵引上架滑动固定套 4个 f) 牵引手柄 28个 四、配置: 1.引流袋挂钩2.床垫。3.不锈钢升降式输液架。4.杂物架。5. 餐桌板。 | 1 | 张 |
| 3 | 治疗车 | 1、规格：690×440×800mm±20mm 2、主架采用25×25×1.2mm优质不锈钢矩管，台面采用1.2mm厚优质不锈钢板。 3、脚轮采用Φ100mm高级人造胶静音轮，两轮带刹，推动平稳灵活，制动稳定可靠。 4、双层带一抽，配置不锈钢污物桶。 5、功能为医护人员治疗时放置药品、器械或仪器等使用。 | 20 | 辆 |
| 4. | 床头柜 | 1.规格480×480×870mm±20mm，ABS加强塑料制造，结实耐用。 | 6 | 个 |
| 5. | 床头椅 | 1.可折叠，皮革坐面，不锈钢支架。 | 6 | 把 |

（3）急救、手术室床铺、车类

| 序号 | 商品 名称 | 规格/参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 换药车 | 1.规格尺寸：675×475×920mm±20mm。 2.车体：主要由塑、钢、结构组成；四柱承重塑钢立柱设计。 3.上部：注塑工艺成型ABS工程塑料台面，凹陷设计，台面配透明软玻璃。台面护边前低后高设计。 4.正面：上下两层为ABS模具成型台面，凹陷设计。台面下方带一个抽屉，抽屉采取三折静音导轨。两个可旋转式污物圆桶。 5.底部：ABS底板设计贴合式防撞保护装置。4寸平板豪华静音脚轮.（其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能。）坚固耐用；可在平整地面上任意推动、任意转向。 | 1 | 台 |
| 2 | 平车（急救推车） | 1.规格：2000mm*660mm*750mm±20mm 2.整体采用优质不锈钢制作而成， 台面采用优质人造革面、泡沫，外型美观、舒适; 3.带护栏，带杂物框，带不锈钢输液杆，带杂物框，配置4个万向轮，其中两个带刹。 | 1 | 辆 |
| 3 | 铝合金折叠担架（带轮） | 1.采用高强度铝合金材料和牛津革架面制成。 2.(带脚)展开尺寸： 185×50×21cm±2cm 3.折叠尺寸： 94×50×9cm 自重: 5.8Kg 4.承重120Kg±2kg | 1 | 架 |
| 4 | 轮椅 | 1、PU免充气胎 2、座/靠垫采用2拉内衬 3、至少可载荷100公斤重 4、采用超轻高强度航太合金材料。 | 1 | 辆 |

（四）高端模拟产房系

| 序号 | 商品名称 | 规格/参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能化综合模拟产妇系统 | 1、本综合模拟产妇系统应具有如下基本功能: 1.1.该产妇为一智能无线模拟人。外形逼真，具有精确的解剖结构，体表标志明显，形象美观。模拟胎儿全身的柔软及坚硬程度与真实胎儿一样，且具有相应体表标志。拥有高度真实的胎盘和脐带，后者可以脱垂或者绕颈。 1.2.模拟母体具有自主呼吸，可进行机械通气和各种困难气道管理，以及先进的CPR分析，可以检测手的摆放和按压深度、速率和放松、通气量和速率、按压-通气比率、吸气-呼气比例、动脉压、冠状动脉灌注压、脑灌注压、心输出量和肺泡通气量。 1.3.母婴均具有生理驱动功能，母体会根据自身疾病对各种治疗干预措施产生逼真的生理药理反应；在母婴模拟人的综合的生理驱动下，胎儿在分娩过程中自动做出反应，并且基于学员在整个手术过程中的表现给出APGAR评分。 1.4. 系统提供动静态子宫颈来逼真演练分娩全程包括宫口扩张、宫颈消失和胎方位。分娩过程中胎儿会自动下降/旋转，可进行头位和臀位分娩，可演练多种肩难产处理，可模拟产后出血。 2、应具有的功能特点 2.1. 产科特点 2.1.1 关节：人体模型具有全身关节，可以模拟多种分娩体位，包括大腿在腿架上摆放、坐姿、四肢着地体位。 2.1.2 阴道检查：可以进行阴道检查，评估宫颈、胎儿所处位置和胎位。模拟器包含一组固定形态的宫颈，表现从宫颈关闭到扩张5 cm和宫颈消失0%到100%的各个阶段。在活跃分娩场景下可使用动态宫颈，让学员评估宫颈从5 cm扩张至10 cm和宫颈消失90%到100%消失的过程。 ★2.1.3 可以触知的宫缩：学员可以在上感觉到活跃分娩期间的子宫收缩，指导者可以通过Müse软件控制宫缩速率和持续时间。 2.1.4 四部触诊法：使用者可以触诊模拟器的腹部，通过四种手法操作确定胎儿的体位和先露。除了用于分娩的胎儿，还包含一个胎儿，专门设计用于四部触诊法操作。这个胎儿有逼真的坚硬头部、柔软的臀部和可以活动的四肢，与现实场景更加接近。 ★2.1.5 屈曲大腿法：可以演示这种在肩难产场景下可以观察到骨盆倾斜的手法操作。操作正确时，屈曲大腿法操作会系统自动记录，且根据病例设置或病人情况设置减轻或解除肩难产的状态 ★2.1.6 耻骨上压迫：具有逼真的产道和包括耻骨联合在内解剖结构正确的骨盆，肩难产场景下进行耻骨上压迫时可以感觉到，当进行耻骨上压迫时系统自动记录，且根据病例设置或病人情况设置，在模拟产妇宫缩时减轻或解除肩难产的状态. 2.1.7 后肩娩出：可以在肩难产场景下逼真地演示娩出胎儿后肩，系统自动记录，且根据病例设置或病人情况设置减轻或解除肩难产的状态。 ★2.1.8 Zavanelli手法操作：在肩难产场景下准备紧急剖宫产术时，可以进行并检测Zavanelli手法操作。该操作将在事件记录上记录并标记时间，指导者可以通过软件控制模拟器在一个场景下是否进行Zavanelli操作。 2.1.9 Trendelenburg体位：可以检测并在事件记录上记录Trendelenburg体位，可采取干预措施触发病人状态改变。 2.1.10 左侧倾斜：模拟器可以检测到这个体位并在事件记录上标记时间，可采用这个体位缓解妊娠仰卧低血压综合征。 ★2.1.11 前肩和后肩旋转：在肩难产场景下，可以检测到前肩和后肩的旋转并标记时间。学员可以旋转胎儿，感受现实条件下的阻力。 ★2.1.12 胎儿自动下降和旋转：通过Müse软件控制和监测胎儿下降和旋转。指导者可以控制产程发展的快慢。 2.1.13 头位和臀位分娩： 分娩模拟器包括一个分娩胎儿，可以进行头位和臀位分娩。分娩胎儿没有连接端口，可以让学员在每次接生时看到现实条件下的先露。分娩胎儿是WHO生长曲线表第5个百分位数的足月婴儿。 2.1.14 可以触知的囟门和矢状缝：分娩胎儿具有逼真的、解剖结构正确的头骨，准确模拟临床上的矢状缝和囟门，让学员在阴道检查时确定胎位。 2.1.15 胎心音：可以进行胎心音听诊，并可根据胎先露调整定位。指导者可通过Müse软件的4个选项调整胎心音。 2.1.16 产钳的应用：学员可以对胎儿头部使用产钳，练习选择适当时机和正确的技术，帮助婴儿娩出产道。 2.1.17 真空吸引术助产：胎儿头部是柔软的，真空吸引器的吸盘可以适当封住，展示在现实接生时有适当阻力的情况下进行可靠的真空吸引术助产。 ★2.1.18 胎儿颈部牵引力感知：分娩胎儿有传感器检测医疗操作人员对胎儿头部施加的牵引力大小。力量过大时传感器会有指示，软件的事件日志将进行记录，并在软件内以虚拟图表示。 2.1.19 接生时可以听到婴儿啼哭：接生时婴儿会啼哭，生理学模型确定啼哭的出现和强度。还将进行虚拟APGAR评分描述啼哭的出现和强度。 ★2.1.20 APGAR预测： 生理模型可根据场景的并发症预测1分钟和5分钟APGAR评分，以及怎样进行处理。 2.1.21 脐带：包括一个仿真脐带，可以放置呈脱垂位或置于颈部，并能钳夹和切断。 2.1.22 外阴切开术：学员可以利用标准分娩产道进行外阴切开术操作。 2.1.23 硬膜外：有硬膜外端口，可以输液和吸出。 2.1.24 产后阴道出血：有一个1.8 L储血罐，用于模拟产后出血，包括Ⅲ级产后出血。 2.1.25 产后子宫：包括一个产后子宫，可以完全或部分内翻，让学员练习恢复操作。 2.1.26 沼泽性子宫：可以进行体格检查鉴别沼泽性子宫。沼泽性子宫可以逐步自发收缩，或者经过外部按摩、双手挤压或药物使之收缩。在沼泽性子宫产后出血场景下，模拟器检测到子宫按摩后，血流可按照程序自动增加。 2.1.27 宫内充气：产后子宫可容纳500 mL宫内充气。 2.2. 母体呼吸系统特点： ★2.2.1 逼真的上呼吸道（口咽、鼻咽、喉）：可以进行直接喉镜检查、口鼻插管、使用专门的导气管装置如ET导管、鼻咽和口咽导气管。模拟器检测到正确的主支气管插管后可产生适当反应。支气管内插管产生单侧胸部活动和呼吸音。 2.2.2 气道管理和通气：母体和胎儿生理模型的肺泡和动脉血气浓度能正确反映通气和吸氧的有效性。 2.2.3 自主呼吸：可以自主呼吸，并表现出胸部运动、呼吸音、呼出气体。呼吸可以听到，呼吸音与呼吸周期同步，宫缩时呼吸增加以匹配呼吸速率。 ★2.2.4 机械通气：呼吸系统支持机械通气，具有逼真的气道阻力和肺顺应性。呼吸系统也能产生负压吸气以触发支持真实的呼吸机进行辅助通气。能适应800 mL机械通气。 2.2.5 正压通气：可以检测到正压通气并进行定量。 2.2.6 面罩：支持BVM通气，对吸入O2产生自动反应。如果没有进行有效通气，病人自动降低饱和度。 2.2.7 呼吸音：右肺和左肺通气会各自产生同步的正常/异常呼吸音。有14个呼吸音定位点（前侧8个，背侧6个）。呼吸音包括：正常呼吸音、湿罗音、呼吸音减弱、气过水声、喘鸣音、胸膜摩擦音、干啰音、喘息音。 2.2.8 胸部运动：与通气同步（自发或正压通气）。胸部运动与潮气量成比例。 2.2.9 呼气：正常潮式呼吸和病态呼吸，例如哮喘、慢性阻塞性肺疾病。自发呼吸和机械通气时呼出气体。 2.3. 母体循环系统 2.3.1 四导联ECG：在分娩模拟器的适当位置可以记录到4导联ECG，并在标准监护仪上显示。胸部有触头，可与5根线缆连接。在触屏式病人监护仪上可以看到ECG波形。正常和异常心律与病人的生理状态（即血压、心输出量）相关。 2.3.2 十二导联ECG：用户可以通过Müse软件和TouchPro病人监护电脑模拟出12导联ECG。12导联ECG TouchPro报告图与标准12导联ECG打印图一样，分4行显示10秒钟的ECG波形。 2.3.3 脉搏：分娩模拟器有颈动脉、肱动脉、桡动脉脉搏，双侧都可以触诊，与心动周期同步。如果心脏收缩压下降至低于特定阈值，会自动出现脉搏短绌。 2.4. 母体心血管特点 ★2.4.1 胸外按压：分娩模拟器支持美国心脏协会有关基础生命支持CPR的指南，并能实时反馈。在模拟器上进行正确的胸部按压时，生理学模型产生相应反应，模拟循环、心输出量、中心和外周血压、可触诊脉搏的变化。 ★2.4.2 先进的CPR分析：软件能分析显示按压深度、按压放松、按压-放松比例、按压手的摆放、按压速率、通气量、通气速率、按压-通气比率、吸气-呼气比例、动脉压、冠状动脉灌注压、脑灌注压、心输出量、肺泡通气量。 2.4.3 电击治疗：母婴模拟器支持多种手动和自动体外除颤和起搏操作。 2.4.4 静脉注射通道：模拟器的双侧手背、前臂和肘前区都可以反复进行静脉置管（液体可以回收），可以通过静脉输入液体和药物。 2.4.5 心音：可以模拟与心脏周期同步的正常和异常心音，用标准听诊器能听到。在胸骨左右上缘、胸骨右下缘和心尖区能听诊心音。 2.4.6 血压：分娩模拟器支持通过听诊或触诊测量双侧血压。 2.5. 母体神经系统 2.5.1母婴模拟器可以模拟惊厥、子痫，包括震颤、快速眨眼、下颌运动、鼾声呼吸。 2.5.2 瞳孔反应：模拟器可以根据光线变化自动调整瞳孔大小。此外，通过在软件中设置为非反应性、点状或放大，可以手动控制瞳孔大小。 2.5.3 眨眼：通过在软件中设置为快速、正常、慢速或半睁，可以控制眨眼速度。 2.5.4 发声，现场声音和预先录制：软件中有多种预先录制的语音。此外，模拟器提供了无线话筒，可以通过模拟器的扬声器播放用户自制的语音和反应声音。 母体的泌尿系统 2.6. 泌尿系统 2.6.1 母婴模拟器可以进行插尿管操作。 2.6.2 泌尿生殖系统也可以排出模拟尿液。 3、软件系统 3.1. 控制产妇的软件是一种以网络为基础的应用软件，在每次演示期间可以直接与模拟人进行交流；内置生理驱动程序，能够在各种临床情况下对治疗干预措施自动产生逼真的反应。 ★3.2. 系统内置≥10个由资深医学专家编写的模拟临床场景（SCE，或称病例）：正常分娩，器械辅助阴道分娩，母体发烧引起胎心过速，臀位分娩，母体使用麻醉药品引起胎儿中枢神经系统抑制，肩难产，宫缩乏力引起产后大出血，母体心跳呼吸骤停，子痫，脐带脱垂。 ★3.3. 除了系统预置的10个病例，允许教师随心所欲的编写个性化病例，使这些演示符合教材中规定的特殊学习目的。 3.4. 作为完整病例的一部分，模拟场景会自动加载，通过运行屏幕可对模拟场景的状态及进展情况进行直接控制。 3.5. 在病例运行过程中时，患者的稳定性特性可提供各种水平的难度，以便适应初学者、中间学者和高级学者的不同要求、患者的稳定性设置可允许教师对患者的健康稳定性进行改变，可从最稳定的患者变为最不稳定的患者。 3.6. 患者状态显示可对患者的数据提供完整的展示，且可以自定义和管理。同时可对屏幕上显示的颜色和警报进行调整。 3.7. 教师完成演示事件并将生理数据记录在临床活动演示史中后，运行屏幕上的近期事件图标会进行更新。 ★3.8. 参数控制允许用户点击一个按钮就可影响生理模型驱动过程。 3.9. 病例演示的时间设置使得在模拟事件的过程中能够设置书签，病例演示过程中任何时候都可以返回到书签位置并加载模拟病人当时的状态及生理设置值。 3.10.快速链接列表可以完全自定义，该列表能够帮助您直接通过运行屏幕轻松准确地处置复杂的病情、用药及干预措施。 ★3.11. 患者重启按钮可允许学员快速返回至患者原有的基线生理状态，而无需重启SCE。 3.12. 包括很多易懂的标签和图标，因此用户可在模拟演示的任何时候轻松访问软件的各个部分。 ★3.13. 包括四个软件开发许可证，可安装在四台不同的电脑上，用于控制模型及编辑开发病例（SCE）。 3.14. 多个用户可使用不同的密码系统，使得单位能够预先定义用户和操作人员的权限，因此只有经过授权的用户才能访问及编辑其内容。 3.15. 支持不同速率的液体丢失及给药控制。 ★3.16. 药物监测器会显示患者所使用药物的当前浓度，并可重置所给药物，重置后原有药物的所有影响会立即消除。 3.17. 软件药理系统含有为多种静脉和吸入给药药物设置的药代动力学及药效学参数，这些系统模型能够使得凯撒在伤员的临床体征及监护参数方面做出适当的改变，这一功能使得学习者可根据模拟演示，强化安全给药的“5个正确”的措施，即正确的患者、正确的药物、正确的剂量、正确的给药途径和正确的时间。 3.18. 软件可以和模拟装置的药理系统交换数据，以保证模拟人对药物的反应具有自动、剂量依赖和实时的特性。 3.19. 对药物的反应还和模拟患者的状态、生理特点、体重及分娩或疾病的性质有关，因为给药后模拟患者的结果是根据生理学反应确定，而非教师对模拟患者对药物所做的反应进行解释，因此这种药物识别能力可为教师提供一种客观的方法，以评估药物的临床作用。 ★3.20.软件支持病例控制模式、生理驱动模式、生理参数人为控制模式三种模式自由切换，方便教师在使用预设病例进行培训时，随时修改病人生命体征或增加新的病理状态。 ★3.21. TouchPro触屏无线监护仪可展示CTG波形。 4、系统基本组成 4.1.无线母体模型 4.2.分娩胎儿 4.3.支持四步触诊法的胎儿 4.4.个腹部组件（1个用于分娩，1个用于分娩后） 4.5.一组用于阴道检查的固定形态宫颈 4.6.指导者使用的无线便携式电脑 4.7.Müs7e操作软件 4.8.TouchPro CTG无线监护仪 4.9.标准化病人3个 4.10.输液泵1个 4.11.进口除颤仪1个 4.12.双人位洗手池1套 4.13.吊式无影灯1套 4.14.急救车1辆 4.15.10个模拟临床经验（SCE） - 正常分娩 - 器械辅助阴道分娩 - 母体发烧引起胎心过速 - 臀位分娩 - 母体使用麻醉药品引起胎儿中枢神经系统抑制 - 肩难产 - 宫缩乏力引起产后大出血 - 母体心跳呼吸骤停 - 子痫 - 脐带脱垂 4.13.软件许可密匙4个 4.14.电子版用户指南 | 1 | 套 |
| 2. | 专用教学吊塔 | 1、工作电源： AC220V、50Hz；输入功率:6KVA； 2、桥身长2500～3200mm（实际尺寸以用户现场实测为准）；照明灯2个；旋臂式照明灯1个； 3、干段塔： 1个配置如下： （1）左右移动距离在300mm -600mm,水平旋转角度≤340° （2）仪器平台：4个。 （3）气体终端标准配置：氧气1个、吸引1个，压缩空气1个；a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；b、插拔次数2万次以上；c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修； （4）电源插座：6个、220V 、10A； （5）接地端子：2个； （6）网络接口：RJ45 4个； （7）旋转角度：0～340°； （8）干段塔净载重量：小于150kg； 4.湿段塔： 1个，配置如下： （1）左右移动距离在300mm -600mm；水平旋转角度≤340°； （2）仪器平台2个 （3）气体终端标准配置：氧气1个、负压吸引1个、压缩空气1个； （4）电源插座：8个、220V 、10A； （5）接地端子2个；网络接口：RJ45 4个； （6）不锈钢可调输液杆、注射泵组合架1个； （7）抽屉1个； （8）旋转角度：0～340°； （9）湿段塔净载重量：小于150kg; 5、主体材料采用高强度铝合金型材；表面处理采用静电喷涂；采用吸顶式安装。 6、标配： 6.1气源终端氧气2个、负压2个、空气2个 6.2电源插座14个 6.3接地端子6个 6.4网络2个 6.5电话2个 6.6空气开关1个 | 1 | 套 |
| 3 | PBL示教系统 | 1.本系统应具有接入信号简单方便，支持品种丰富、数量众多的医疗影像设备信号接入 2.收看转播方式灵活，解码器（硬件方式）、多路信号独立回放系统（硬件方式）、PC（RecPlayer，软件方式），用户可根据示教观摩场所的功能及用途进行灵活选择 3.录像清晰、全面，视频清晰度采用最先进H.264算法，支持720p 50/60Hz 、1080i 50/60Hz、1080p 25/30/50/60Hz ，向下支持CIF/4CIF/480i/576i，视频帧率720p可达60帧，1080p可达30帧 ，音频采用AAC-LC算法，44.1k及以上采样，可高清晰记录和传播手术全程影音信息，充分展示手术示教和手术转播成果。 | 1 | 套 |
| 4 | 新生儿气管插管模型 | 1.应具有可以模仿真实新生儿头部，标准的头后仰体位； 2.气道解剖结构逼真，具有口、舌、悬雍垂、气管、支气管、肺等； 3.可进行新生儿气管插管训练，插管手感真实； 4.可以通过吹气的方式来测试插管是否正确的插入气管；也可从头后方的开放视窗看到气管导管置入情况； 5.带美观的透明底座； | 2 | 套 |
| 5 | 胎儿监护仪 | - 胎心率： 1.1工作方式：脉冲多普勒 1.2超声工作频率：1 Mhz 1.3超声输出强度：ISATA＜3mW/cm2 1.4胎心率测量范围：30～250bpm 1.5胎心率精度：±1bpm 1.6胎心音量：0-7级可调 1.7具有胎心信号强弱提示功能 2．胎动计数： 2.1工作方式：具有手动和自动胎动图功能 2.2选择自动胎动时，胎动阈值10 %、20 %、30 %、40 %、50 %、60 %、70 %、80 %可调 3．宫 压： 3.1工作原理：压力传感器 3.2宫压报警范围：上限：1～100 % 出厂值： 100 % 下限： 0～99 % 出厂值： 0% 3.3相对宫缩压力显示：0～100 % 3.4压力测量的非线性误差：±10 % 3.5宫缩压归零：0、5、10、15、20任选 4．打印系统 4.1打印机：标配112mm宽行打印记录仪；也可以通过USB数据线直接连接激光打印机，进行A4纸打印（选配） 4.2打印方式：实时打印、冻结回放打印 4.3打印速度：10mm/min、20mm/ min、30mm/ min、30mm/second（快速回放打印） 4.4安装/取出热敏打印纸：按开仪器左侧面的记录仪门扳扣可进行装纸操作，按开仪器底部的纸槽开关可方便取出打印纸 5.报 警 5.1报警值上、下限可设定，自动记忆 5.2声光屏三重报警功能 5.3报警音量1-4级可调 5.4当报警发生时在监护仪的生理报警区会显示相应的报警信息，并可根据底色的不同来区分报警信息的级别，其中红色、黄色、绿色分别代表高、中、低级报警。 6.显示界面：胎儿监护、胎监级联、大字符界面。 7. 12.1〃高清晰可翻转触摸彩屏，屏幕可进行0-90度翻转 8．内置高容量锂电池，使用时间可达4小时，并且可根据仪器右上角的电池指示标志颜色的不同判断电池电量，其中青色表示：电池电量高或中；黄色表示：电池电量低；红色表示电量极低，处于报警提示状态 9．120小时胎儿监护数据回放，可存储300份病例。 10．胎心率、宫缩压波形和参数的颜色可在“粉红”“浅红”“黄色”“白色”“蓝色”“青色”“浅蓝”中可任意调节。 11．具有胎儿自动评分功能（Fischer评分标准）。 12．高灵敏度脉冲波探头，拥有优异的系统信噪比和准确的计算，监护胎儿更加安全可靠。 | 2 | 台 |
| 6 | 气管插管器械包 | 1.本产品供急救时进行气管插管建立临时呼吸通道使用。 2.标准配置。 | 2 | 个 |
| 7 | 新生儿复苏气囊 | 1.新生儿复苏器气囊体积240毫升，潮量40毫升。 2.进口硅胶 | 2 | 个 |
| 8 | 新生儿喉镜 | 1.采用超高亮度LED发光体顶端扇形体超高亮度可达17000MCD，超过目前所有麻醉喉镜的照亮亮度，能够为操作者提供更清晰的视野 2.超亮LED属冷光源，可以防止灯泡过热烧伤口腔黏膜 | 2 | 个 |
| 9 | 工作台 | 1.规格：1800×700×850mm（±20mm） 2.不锈钢台面，带有三个小抽屉，底层大抽屉。 | 1 | 套 |
| 10 | 新生儿抢救台 | 1.应具有预热、手控、肤温三种温度控制模式 2.设置温度与皮肤温度分屏显示； 3.双CPU控制系统、独立超温切断装置的三重超温保护； 4.辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调； 5.婴儿床四周的有机玻璃档板可拆卸； 6.产品具有自检功能，多种故障报警提示； 7.前面板具有可修正温度功能； 8.肤温传感器具有脱落保护功能； 9.具有温度数据储存功能； 10.具有APGAR评分计时功能； 11.具有RS-232接口。； | 1 | 床 |
| 11 | 不锈钢治疗车 | 1、规格：850*500*850mm±20mm 2、主架采用25×25×1.2mm优质不锈钢矩管，台面采用1.2mm厚优质不锈钢板。 3、脚轮采用Φ100mm高级人造胶静音轮，两轮带刹，推动平稳灵活，制动稳定可靠。 4、双层带一抽，配置不锈钢污物桶。 5、能为医护人员治疗时放置药品、器械或仪器等使用。 | 1 | 辆 |

（五）模拟ICU

| 序号 | 商品名称 | 规格/参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超级综合模拟人系统 | 一、本高端综合模拟人应具有如下基本特征： ★1.高仿真模拟人可选两种控制端：由内置有生理驱动模型的工作站电脑进行无线控制，模拟人会根据基础疾病及对药物和临床治疗措施的感知，如给药、辅助通气、按压位置和手法正确的胸外按压、潮气量改变等，自动做出与真人一样的生理和药理反应，最大程度模拟真实人体生理特征；或者用安装有App控制软件的Pad控制，可实时改变各项生理参数，并实时、快速记录多项临床基本操作技能的操作过程、细节和要点，进行趋势管理等。 2.便携式无线模拟人，易于野外操作；气体驱动装置、模拟血液体液储液罐及充电电池完全内置，模拟人通过无线网络和工作站连接，任意具有无线网络功能的电脑均可在安装操作系统后作为工作站使用。 3.成年男性体格外观，身高178cm，生殖器可更换。 4.皮肤触感逼真，颈和四肢关节灵活运动，肘关节及以下上肢、膝关节及以下下肢可卸下，模拟截肢，也方便搬运。 5.具有自主呼吸，呼吸时可见胸部起伏，前胸和后背均可听及呼吸音。 6.可行经口经鼻气管插管，面罩通气，环甲膜切开术和穿刺术，模拟舌水肿，气管阻塞，喉痉挛。 ★7.可连接临床真实5导联心电监护仪，实时记录心电图及生命体征；进行真实电除颤、心脏体外起搏和无创血压测量。 ★8.双侧手背，前臂，肘静脉置管注射，成功可见回血，三角肌区域肌肉注射，骨内注射，双侧胸导管引流胸腔积液和血胸，双侧气胸针刺减压。 9.具有喉音和其它各种预先录制的语音，并可通过无线麦克风像真人一样说话。 10.模拟人可以安置在标准的手术台，ICU病床，地面，甚至车辆上，可仰卧，俯卧，侧卧或坐直。 ★11.4个软件许可密匙，2个基础病人，4个预置模拟临床场景（SCE），用户可自己编辑无限SCE。 二、功能特点： 1. 气道特征 1.1 逼真的上呼吸道：可进行直接喉镜检查及经口、经鼻插管，并能够使用特殊的气道器械如LMA喉罩、气管内插管、鼻咽气道和口咽气道等。本模拟人可检出右主气管内插管并作出适当反应。支气管内插管仅引起单侧胸廓起伏及呼吸音。 1.2 气道管理和通气：模拟人肺泡内及动脉内气体浓度可反映出相应的通气及吸氧的有效性。 1.3 胃扩张：插管误入食管可导致胃扩张，并出现呼吸音、胸廓活动消失及呼出气中测不到CO2。 1.4 牙齿可掉落：如果喉镜的放置方法错误，则模型的上前牙可脱落。 1.5 舌水肿：可妨碍但不会导致插管完全无法进行。 1.6 气道阻塞：使操作者不能看到喉部，无法插管，但可进行面罩通气，造成“不能插管，但可通气”的临床情景。 1.7 喉痉挛：声带关闭，无法插管和通气；和咽后壁肿胀一起使用时可造成“不能插管，不能通气”的临床情景。 1.8 环甲膜：可进行环甲膜穿刺、环甲膜穿刺气管内喷射通气、导丝引导逆行插管技术及环甲膜切开等操作。 1.9 支气管阻塞：可表现右侧和（或）左侧主支气管完全堵塞，模拟下呼吸道阻塞，导致肺部无法通气及双侧呼吸动度不一致。 ★1.10 气囊-活瓣-面罩呼吸：支持气囊-活瓣-面罩式手持呼吸器通气，并对吸入的空气产生反应；如果未进行有效通气，无呼吸患者血氧饱和度会自动下降。 1.11 气道开放手法：支持压头抬颏法开放气道及不仰头抬颌法开放气道。 2. 呼吸系统 2.1 自主呼吸：模型具备正常潮式呼吸及肺不张、气胸、哮喘和COPD等病理生理条件下的呼吸。 ★2.2 CO2的呼出：支持检测呼出气是否存在CO2，CO2气体瓶内置于模拟人体内，不需要线路连接。 2.3 气胸或血胸：可使胸膜腔容量增大，导致呼吸不对称。 2.4 针刺减压：可行双侧气胸减压。将针头插入第二肋间隙和锁骨中线的交界处，即可进行气胸减压。 2.5 胸腔引流：可在第五肋间隙和腋中线的交界处行双侧胸导管插入术；同时可使用吸引设备，从模拟的胸膜腔中引流出液体，液体的流出可立即引起生理反应。 2.6 胸廓活动度：和通气同步（自主或正压通气）。胸廓活动的幅度和潮气量成正比。 2.7 脉搏血氧饱和度：血氧饱和度（SpO2）会自动和肺内的氧气浓度和肺内分流分数成比例。 2.8 动脉血气分析：系统会持续计算PaO2、PaCO2和pH值，并显示在TouchPro触屏监护仪上 2.9 静脉血气分析：系统会持续计算PvO2 和PvCO2值，并显示在TouchPro触屏监护仪上 ★2.10 潮气量：支持潮气量修改，且系统会根据潮气量情况，自动调整呼吸频率。 ★2.11 可以调节神经肌肉阻滞程度，模拟全麻或者诱导麻醉等多种状态下的患者。可通过软件模拟气体或药物等不同的麻醉方式，模拟人能够做出自主反应。 2.12 可改变肺顺应性，可设置及监测呼气末二氧化碳的数值。 3. 心血管系统 ★3.1 五导联心电监护：模型上有5个电极连接位，支持用真实监护仪实时连续监测模拟人心电图及生命体征变化，正常和异常的心律均和患者的生理学指标相关（如血压、心输出量等）。 3.2 脉搏：可触及双侧颈动脉、肱动脉、股动脉、腘动脉、胫后及足背动脉搏动等14处脉搏搏动，且脉率和心搏周期同步；如果收缩期压低于某个阈值，则脉搏会自动消失或手动设置脉搏消失时动脉血压值。 ★3.3 胸外按压：模拟人支持美国心脏协会有关基本生命支持CPR的指南，并具有实时的反馈及CPR质量监测；手法正确和充分的胸外按压会引起相应的生理反应，包括模拟模拟循环、心输出量、中心及外周血压、颈动脉脉搏方面的变化及 CO2浓度重新回归等，同时ABP曲线、PAP曲线会有与按压同步的实时反馈。 ★3.4 CPR监测标准可自定义，如：设置胸外按压幅度，胸廓反弹率，胸部按压次数等。 3.5 除颤：支持使用真实人工及自动外部除颤器进行电除颤。 3.6 心脏起搏：可进行经胸心脏起搏。起搏可导致血压及心输出量发生相应的生理改变。 3.7 血压测量：可使用标准血压计和听诊器行双侧手臂血压测量。 ★3.8 室早概率：可设置室早百分率，自主设定室早发生频率。 ★3.9 心律：可设置不少于67种心律失常，且只需选择某一心律后，与此心律相关的参数（如心率，血压，呼吸等）系统可自动关联，无需单独设置各相关参数。 ★3.10 支持外周阻力，左/右心室阻力，肺动脉阻力等设置。 4. 各种声音 4.1 呼吸音：正常与异常呼吸音和左右肺的通气密切相关，前胸不少于8个呼吸音听诊部位，后背不少于6个呼吸音听诊部位。 4.2 心音：正常及异常心音和心搏周期密切相关，并可用标准听诊器闻及心音，心音的听诊部位为胸骨左右上缘、胸骨右下界及心尖部。 4.3 喉音：模型可发出已经预录的男女性声音，包括喘息声、哭声、急促呼吸声、呻吟声、大声或轻声的咳嗽及咕哝声。 4.4 说话声：支持用户自定义语音，且模型可发出各种预录的说话声，如大声或轻声的咳嗽、尖叫、咕哝声、及各种简单语言（英语）包括“是”、“不是”、“哎呦”、“我的腿受伤了”、“我的胸口发紧”、“哦，好难受”，及其它语言。 4.5 无线麦克风：模拟人头部有扬声器，可转接任何通过无线麦克风说出的话；麦克风的音量可以通过其本身调节。 4.6 肠鸣音：模拟人腹部有四个区域可听及肠鸣音：右上腹、左上腹、右下腹和左下腹。每个解剖区域都可独立设置为肠鸣音正常、肠鸣音减弱、肠鸣音亢进或肠鸣音消失。 5．体液系统： 5.1 体液和血液：具有体液和血液两套循环系统，能够根据病情自动进行体液调节。 ★5.2 创伤出血：可同时模拟两个位置出血，如大动脉出血、静脉出血、全身多处出血，失血导致生理指标自动发生符合血液动力学的变化，失血速率由伤口大小和平均动脉压决定 (MAP)，并可进行手动调节。 ★5.3 静脉穿刺：双侧手背，前臂和手臂外周静脉穿刺注射，正确穿刺可见回血。 5.4 肌肉注射：右臂三角肌肌肉注射。 5.5 骨内注射：左臂骨内注射 5.5 尿液：可排尿，可导尿。 5.6 分泌物：可模拟流泪、口腔及鼻分泌物。 6. 神经系统： 6.1 眨眼：眼睑可自行眨动，并可反应模拟人的病理生理状态；眼睑的眨动可进行调节，并可对每只眼睛单独调节。 6.2 瞳孔：具有瞳孔对光反射，模拟瞳孔的散大及缩小； 6.3 抽搐：可模拟病人的抽搐等多种神经系统症状。 7. 关节： 7.1 腕、肘、膝、踝关节自由活动。 7.2 颈项可自由活动，于创伤模拟时可限制活动。 ★7.3 双侧上肢可于肘关节处卸下，双侧下肢可于膝关节处卸下，模拟截肢的情形。 8. 药理学： ★8.1 可模拟不同种类的多种药物的治疗，模拟人能够根据药物种类和剂量，做出自主反应；软件具有药代动力学特征，可自动计算药物的半衰期，作用时间及效应部位血药浓度，并可模拟多种药物的拮抗反应。 8.2 可模拟肌肉注射、静脉注射、骨内注射和输液等多种给药途径。 8.3 对于药物操作可进行实时监控和记录。 ★8.4 对药物可以直接在软件中重置，取消药物对生理状态的影响。 9. 监护功能： 9.1 可以连接大多数的真实临床监护设备，监控结果和即时状态一致。 ★9.2 心电监测，可接真实5导联心电监护仪。 9.3 监护仪能适时监测并记录病人的生理状态。 9.4触屏模拟监护仪可实时同屏展示6种波形图和4种数字生理指标。 9.5 可于模拟监护仪上展示12导联心电图，播放化验单、CT片、X线片及视频。 9.6 总共可监测多种生理指标包括：心率（HR），脉搏（P），呼吸频率（RR），心电图，ABP（动脉血压），平均动脉压（MAP） ，肺动脉压（PAP），CVP（中心静脉压）， SpO2（血氧饱和度）， ETCO2（呼吸末二氧化碳分压）， 肺毛细血管契压（PCWP ）， 肺泡内氧分压（PAO2）， 动脉血氧分压（PaO2）， 动脉血二氧化碳分压（PaCO2），体温等。 三、软件系统： ★两套操作系统可选：基于Windows或Mac操作系统的电脑控制端或基于App安装的Pad控制端。 1.电脑控制端： 1.1 软件基于BS结构：内置web服务器，无需附客户端，任何一台带有无线网络功能的计算机，在输入密码后，都可通过浏览器访问中心控制系统，实现对模拟人的调控。 ★1.2 工作站软件内置生理驱动模型，可逼真呈现各种生理药理反应。 1.3 多系统支持：支持常用的Windows系统和安全性更高的Apple Mac系统，使用者可根据自己喜好进行选择。 ★1.4可在多台电脑安装教学版软件，实现多机多情景病例模拟教学，模拟过程中体现生理驱动技术，真实的模拟临床病例的生理变化。 1.4 系统标配为4个软件许可密匙，2个基础病人，4个预置模拟临床场景（SCE，也称为病例），预置4个病例全部由资深医学专家编写，包括：严重过敏反应，严重青年性哮喘，心力衰竭伴肺水肿，硬膜下血肿。 1.5除预设的患者情况和病例外，支持用户自定义患者和病例，实现患者及病例的无限扩充。 1.6 软件可设置分组权限，不同的使用者具有不同的权限，实现如教师、学员或其他人群对系统的差异化使用。 1.7 软件使用快捷、灵活，可在任意时间点对病人进行重置操作，回到初始状态；并可在任意时间点设置节点，在运行过程中教师可根据情况回到设置过节点的任一状态。 1.8 支持软件无限升级，以实现更多的功能和应用。 1.9 软件系统分为多个子系统：包括模拟病例系统、病例编辑（情景）系统、状态系统、药物系统、液体交换系统、心血管系统、呼吸系统等。 ★1.10 病例运行可选多种模式：自动模式、手动模式、生理驱动模式，且各种模式集成于同一界面，无需退出 即可选择不同病例运行模式，各模式之间可交互使用 1.11模拟触屏监护仪及软件支持触摸屏操作：真正实现手指触控操作，通过手指点击即可完成对软件的所有调 控。 2. Pad控制端：（选配） ★2.1 控制软件App安装于Pad上，操作使用灵活、方便。 2.2 提供病例编辑和病例控制方式。 ★2.3 提供五类至少25项参数自由控制及发展趋势设置： A.生命体征：RR、左/右肺不张、SPO2、心律、十二导联心电图、心率、CVP、血压、眨眼和瞳孔大小设置、语音、脉搏； B.初步评估：体温、抽搐、呼吸音、心音、肠鸣音、PAP； C.气道管理：舌肿胀、喉痉挛、气道阻塞、左/右肺不张、EtCO2； D.创伤：气胸针刺减压、出血； E.处置：体外起搏、用药记录。 ★2.4 提供至少12项学员临床技能操作技能详细步骤评分，每项技能评分包含操作要点及笔记添加：吸氧（7项要 点：如病人信息核对、用物准备、给氧操作、氧流量选择是否合适、护理记录、吸氧具体浓度和流量等）、气管 插管（4类22项操作要点）、环甲膜切开术（14项操作要点）、气胸针刺减压（7项操作要点）、胸腔闭式引流（11 项操作要点）、输液（种类、用量）、电除颤（4类17项操作要点）、体外起搏（15项操作要点）、病人管理（8 项操作要点）、导尿（9项操作要点）、洗胃（7项操作要点）、给药（4项操作要点）等。 2.5 提供趋势管理、自动跳转、手动控制等病例控制模式。 2.6 提供教师端控制播放实验室检查结果、CT、平片等显示于模拟监护仪上。 2.7 可添加记录自定义药物及其用量、用法。 四、系统配置： 1.无线模拟人模型1具 2.工作站1套 3.缪斯软件1套 4.触摸式无线监护仪1个 5.预制模拟临床场景 4个 6.二氧化碳储气罐4个 7.常用可更换换配件包1套 8.ICU病床1张 9.输液泵1台 10.进口除颤仪1台 | 1 | 套 |
| 2 | ICU教学专用吊塔 | 1、工作电源： AC220V、50Hz；输入功率:6KVA； 2、桥身长2500～3200mm（实际尺寸以用户现场实测为准）；照明灯2个；旋臂式照明灯1个； 3、干段塔： 1个配置如下： （1）左右移动距离在300mm -600mm,水平旋转角度≤340° （2）仪器平台：4个。 （3）气体终端标准配置：氧气1个、吸引1个，压缩空气1个；a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；b、插拔次数2万次以上；c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修； （4）电源插座：6个、220V 、10A； （5）接地端子：2个； （6）网络接口：RJ45 4个； （7）旋转角度：0～340°； （8）干段塔净载重量：小于150kg； 4.湿段塔： 1个，配置如下： （1）左右移动距离在300mm -600mm；水平旋转角度≤340°； （2）仪器平台2个 （3）气体终端标准配置：氧气1个、负压吸引1个、压缩空气1个； （4）电源插座：8个、220V 、10A； （5）接地端子2个；网络接口：RJ45 4个； （6）不锈钢可调输液杆、注射泵组合架1个； （7）抽屉1个； （8）旋转角度：0～340°； （9）湿段塔净载重量：小于150kg; 5、主体材料采用高强度铝合金型材；表面处理采用静电喷涂；采用吸顶式安装。 6、标配 6.1气源终端氧气2个、负压2个、空气2个 6.2电源插座14个 6.3接地端子6个 6.4网络2个 6.5电话2个 6.6空气开关1个 | 1 | 套 |
| 3 | ICU示教反示教系统 | 1.本多媒体教学应包含文字、图片、视频等急救相关知识的多媒体教学内容，内容丰富、形象、直观、易懂； 2.ACLS场景编辑：用户可自行编辑病例，采用分支编辑的形式，可表现多种治疗手段所产生的不同病情变化，病例引子的编辑包括主诉、现病史等病人的基本情况，以及近20大项80小项常见实验室检查指标，用户可自行添加影像学片子。编辑过程简单直观，可根据不同的受训者编辑不同层次难度的病例；病例可保存、打印； 4.ACLS教学演示：教师可自行编辑病例，并运行病例进行教学演示； 5.ACLS全体考核：可针对全体学生进行单一场景考核，教师同时监测全体学生，通过实时操作日志及彩色视频监测查看某一学生的具体考核情况； 6.ACLS指定考核：一对一教学考核功能，针对单个学生进行考核，场景参数可任意随时更改。 7.网络主受控系统模块 8.多媒体教学：包含文字、图片、视频等急救相关知识的多媒体教学内容，内容丰富、形象、直观、易懂； 9.ACLS训练与考核：练习模式，学生自行选择病例；考核模式，由教师下发病例；模拟人病情根据学生的操作自行发生变化，软件自动记录日志；摄像头记录学生考核中的所有操作内容，教师可通过视频进行监控。 10.数据交互中心服务器，将多媒体、虚拟现实、网络和人工智能等新技术与医学教育相结合，提供了基于网络为医学教育服务。 11.任何与本部分处于同一网络的授权客户端（计算机），都可通过本服务器完成对该服务器连接的所有一体化球的控制；可同时实现多路控制及数字化录像。 4.薄膜开关式控制面板，控制影碟机、录像机、视频/数码展示台、摄像机/卡座的音视频切换；电源开关功能。 | 1 | 套 |

（六）模拟手术中心

| 序号 | 商品名称 | 规格/参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室鞋柜 | 1.规格：2*0.6*0.5m±0.1m 2.两侧均有鞋位，内侧面放术前无菌鞋。 | 2 | 套 |
| 2 | 更衣柜 | 1.规格：950×400×1800mm±20mm 2.六门、不锈钢底座 | 10 | 套 |
| 3 | 刷手池(热水器) | 1.规格尺寸：2000×600×1900mm±20mm 2.整体材料采用1.2mm厚优质304不锈钢冷轧板制作，表面经过磨砂处理。 3.水槽深度满足防水溅功能，连接处采用圆弧过渡，外表美观大方。 4.洗手槽具有脚踏式出水水龙头3个，，出水流速均匀，水量持久。 5.带有三盏镜前，盏镜下面带有整容镜规格500×400mm，材料采用5mm厚的浮法玻璃。 6.2个感应洗手液供给机，采用泵式吸打，随时可看到内部液面变化，将手放在洗手液供给机下方10～15cm即可出液。 7.热水器采用前锋热水器，可以自由调节设定温度，保证任何时候水温均匀，压力不够时，调节下面补偿开关，使出水水温适当。热水器插头单独插在有空气漏气开关保护的电源上。 8.水管采用不锈钢编织管，具有耐高温，不易老化。 9.电源电压：AC220V～250V 10.频率：50Hz ± 1Hz 11.水槽电器部份，根据国家标准设计，有漏电保护/停水保护/延时出水装置，保证使用安全可靠。 | 10 | 套 |
|  | 不锈钢泡手桶 | 1.双人位设计，含泡手桶支架 2.不锈钢材料。 | 2 | 个 |
| 4 | 电动感应门 | 1.主体材料门体采用不锈钢、防锈铝板、电解钢板、镀锌钢板、复合铝板。 2.静电粉末喷塑，带有观察窗； 3.控制形式采用红外线脚感和防撞装置，传动形式为凸轮轨道履带式，使用寿命长，操作维护简单、安全、方便； 4.密封采用硅橡胶密封条处理，关闭时完全密封 5.安装方式：整个门体外挂墙体表面。 6.最大门重：单扇移门150KG±2KG 7.门口幅度：单扇移门：1400mm； 8.开门速度：35~65cm/秒；门速度：35~65cm/秒 9.开门停顿时间：0.1~10秒内调整 10.使用电源：AC220V 50Hz 消费功率：65W 11.马达：DC直流马达 12.工作环境温度：-20~+50℃ | 1 | 套 |
| 5 | 全功能创伤护理模型人 | 1.本模型应为模拟了一全身多发性损伤的成人，共有三个急救头部和一套创伤模块，可模拟各种紧急环境下的创伤情况； 2.综合创伤头部：颅骨骨折、鼻骨折、颚骨骨折、颈椎骨折、单侧瞳孔放大、鼓室积血、气管偏离； 3.创伤插管头部：撕裂的耳朵、割裂的眼睛、唇、颈和头皮, 不等大的瞳孔和流血的鼻子, 脸颊刺穿物，断裂的牙齿，脸部挫伤；可进行插管操作； 4.标准插管头部：瞳孔观察示教（正常瞳孔和瞳孔散大）；脸部清洁；口腔护理操作训练；假牙清洁护理训练；可人工产生颈动脉搏动；气管插管操作训练；鼻胃管插管可用于洗胃/鼻饲操作训练；吸氧操作训练；气管切开术后护理训练；经口、鼻、气管套管进行模拟吸痰操作训练； 5.创伤模块包括：腹部切开缝合展示；腹部切口引流；腹部纵行锐器伤；发声腹壁；髋部及臀部压疮；膝部以下截肢（残肢）；大腿股外侧手术伤口；大腿股外侧外伤化脓；大腿股外侧纵行锐器伤；下肢静脉曲张及溃疡；糖尿病足；乳腺切除术后及开胸术后切口模块；右侧大腿金属异物刺伤模块；左侧股骨开放性骨折；卡介苗接种后正常反应；卡介苗接种后异常反应；前臂Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度烧伤及上臂肱骨开放性骨折；安全带伤及锁骨开放性骨折；胸腔外伤开放性气胸及Ⅰ、浅Ⅱ、深Ⅱ烧伤；面部烧伤前额撕裂伤、下颌骨骨折；右手撕裂伤 6.控制出血大腿/控制出血手臂模块： 1）四个创伤模块：大腿断肢、外伤大腿、手臂断肢、外伤手臂； 2）可以灌入模拟血液，并模拟一定的动脉压力下伤口喷血； 3）可进行出血后的止血、包扎操作和断肢的止血和包扎。 7.其他护理操作包括： 1) 三角肌注射、静脉穿刺操作训练，静脉穿刺手臂高度仿真，精细柔软并有富有弹性，穿刺正确有明显落空感并有回血，皮肤及血管可更换；穿刺针可用输液贴牢固固定； 2) 臀部肌肉注射操作训练；股外侧肌注射操作训练； 3) 可互换男女外生殖器,进行导尿和灌肠操作训练：男性生殖器柔软，可提至与腹壁呈六十度角，手感真实，抗撕裂与拉伸，反复使用不会折断；女性生殖器官逼真，小阴唇可分开露出阴蒂、尿道口及阴道入口，阴道可以使用阴道窥器； | 1 | 个 |
|  | 手术吊桥 | 1.吊塔结构需采用模具化生产、摸块化拼接，所有吊塔功能柱组件需分型腔结构，保证气电分离。高强度铝镁合金型材。 2.气体终端需采用国内品牌；接口颜色以及形状不同，具有防误接功能，接插次数≥30,000次，有通、断、拔三种状态。 3.吊体的表面都是采用了阿克苏诺贝尔的喷塑技术，使吊塔更加高档；并且表面都采用了静电处理。 4.采用高强度铝合金材料、整体全密封设计，具有旋转限位装置，必须防腐蚀，便于清洗。 5.所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源线路和塔体之间没有相对移动，保证吊塔再移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。 6.电源插座需采用220V，兼容国标多功能制式品牌，为国标万能插座。 7.臂长750mm，箱体旋转角度≥340度，配合旋转臂实现360度无死角覆盖。 8.净载重量：≥80Kg； 9.总负荷是指吊塔的绩效部分可以支撑的承重。这部分经测试具有4倍安全系数，是符合GB9706.1-2007标准。 10.标准配置：氧气2个、负压吸引1个、压缩空1个；电气插座3孔6个（220V/10A），控制开关1个， RJ45网络接口1个；等电位接地端子1个；仪器平台为三层 | 1 | 个 |
|  | 呼吸麻醉机 | 1.本呼吸机应具有不小于5.7寸液晶显示屏，界面清晰；可显示异常状态的视觉和听觉报警； 2.采用文丘里装置，患者吸入氧浓度最低时应≤45%，可调范围至少为45%～95%。 3.可内置电池，仅供网电源停电时的紧急状态下使用。呼吸机在转换到备用电源后，呼吸机的功能保持不变。为了保证病人安全，呼吸机不能依赖机内电池长时间工作。必须尽快恢复网电源供电。 4.呼吸模式和通气方式 IPPV —— 间隙性正压通气（控制呼吸和同步辅助呼吸A/C） SIMV —— 同步间隙指令性通气 BIPAP —— 双水平气道正压通气 SIPPV—辅助控制通气模式 MANUAL---手动控制通气 5.监测方式： 气道压力：Paw； 每分钟通气量：MV 吸入氧浓度：O2%（Vol） 吸入气体温度：T（℃） 潮气量、IPPV频率、SIMV频率、总通气量。 6、潮化器：具有吸入气体温度监测，应将温度传感器安装到患者连接口（有预留插孔），当温度超过40℃时会发出报警。 7、氧气监护仪：本呼吸机内置式氧气监护仪，适用于测量氧气和空气混合的干燥气体。 8.最大极限压力：最大极限压力不大于12.5kPa（125cmH2O），由机内一机械安全排气阀控制，当呼吸机失控导致吸气相压力增加时，该阀将对大气释放过高压力的气体，防止肺损伤。 9、本机净重：≤40KG | 1 | 套 |
|  | 硬膜外麻醉虚拟训练教学系统 | 1.本教学系统应具有先进的虚拟现实和实时位姿捕捉技术，适用于手术室培训医学生临床硬膜外麻醉操作和护理的设备。 2.系统包括两部分：仿真人体模型和虚拟模拟系统。 ★2.1.仿真人体模型：可以摆成侧卧位或坐位。包括穿刺相关的解剖标志：腰椎棘突、棘突间隙、髂嵴，穿刺时可体会到真实的突破感。 2.2.虚拟模拟系统：在计算机中实现的能够实时监测穿刺情况并做出相应反馈的系统，与用户的实际操作完全同步。提供人体模型分层浏览、实时碰撞检测等功能。 2.3.模型或操作器械在不用时都有专门的存放空间，取用方便； 2.4.操作台坚固美观；底部安装脚轮，便于移动。 一.管理平台 1.可添加/删除用户，分配账号、密码、班级或训练小组。对操作者实现科学化、系统化管理。 ★2.系统预设多个用于练习的病例，全部来源于真实临床，包括不同性别、年龄、疾病、并发症等各种情况，为了满足教学和培训需要，教师可自行创建新的病例，然后通过网络下发到学生机。病历更新后即可运行使用。可修改内容包括：病史、必要生命体征和查体、化验检查等（以化验单格式显示，影像学资料以照片形式显示）、需要进行的操作步骤（包括洗手、消毒、铺巾、进针、麻醉给药等等）。 3.每个病例在练习或考核完成后，产生评价报告。教师可以设定评价标准，与学生的实际操作进行比较，一目了然的看出学生的结果。 4.日志包括训练者的操作日志和知识考核日志。管理员可以接收、保存网络环境内或本机使用者的所有日志。支持日志的察看、打印、网络发送。 5.教师可以更改学生练习时用于参考的标准视频，以满足不同的教学需要。 6.以图片和文字介绍等方式讲解教师机软件的操作使用方法，使教师尽快熟悉此软件的使用。 ★7.系统自带试题及录题器，题目包括文字试题、图片试题和视频题，题型多样、新颖，考核方面多样，教师也可根据授课的需要自行录入符合要求的试题。 二.训练平台 1.流程化的腰椎穿刺练习 2.突出流程化的手术程序，美观友好的界面设计，学生可以练习整个硬膜外麻醉相关的各个步骤。 3.首先给出一个临床病例，包括病人的一般情况、主诉、现病史、化验检查（以化验单或影像图片的形式给出）、需要进行的操作；穿刺前有手术知情同意书；然后要求学生进行硬膜外麻醉，对于本系统最重要的穿刺部分，也特别突出了流程的重要性，包括从戴帽子口罩、摆体位、洗手、定位穿刺点、直到穿刺进针、麻醉给药等各个步骤。 4.训练者登陆后可从服务器上下载最新病例或使用本机预存的病例进行练习。 ★5.硬膜外麻醉训练中分两种模式，练习模式下学生可以获得信息提示或纠错提示，如同身边有专门的培训老师辅导一样。可对界面上的模拟病人用鼠标控制进行各个角度的旋转，并选择不同组织分层显示，以利于观察穿刺针的具体部位。考核模式下如同实际对临床病人的操作一样，给人一种身临其境的压力和紧张感。 三.互动的穿刺体验 ★1.界面上有病人生命体征参数的监测，包括血压、呼吸、脉搏等，操作者可随时通过按钮点击与模拟病人进行语言交流，以判断评估病人的情况。 2.穿刺针独特的设计，既可进行穿刺实际操作，其带有的先进位姿定位系统可实时检测到针尖的位置和旋转的角度。这样在麻醉练习时，将穿刺针在模型上的穿刺过程和软件三维人体模型上的进针过程流畅的融为一体，二者可实现实时同步。 ★3.穿刺进针时，穿刺针在人体模型上进行穿刺，这时软件界面上会同步显示进针的过程和深度，包括穿刺针是否在各个角度上有偏移，发生偏移的后果是可能会扎到神经上，病人会发出呻吟声或抱怨声；如果扎到骨头上，练习者也会感到阻力突然增大。所以我们可根据病人的反应和屏幕的显示判断到底发生了那种情况，并及时纠正进针方向。 4.穿刺针突破黄韧带后如果继续进针会进入蛛网膜下腔，此时拔出针芯可在屏幕上看到有脑脊液流出，同时这种错误操作会被系统记录。 ★5.模拟了各种并发症，如局麻药毒性反应、全脊椎麻醉等。当发生这些并发症时，病人的生命体征会有相应的变化，训练者如果不及时做停药及抢救处理，会造成严重后果，导致系统自动退出。 四.客观量化的评价体系 1.每次操作完成后，评价结果会检测各种参数，如是否碰触到神经、骨骼、血管及次数，穿刺发生的总位移，练习者和病人交流的次数，并发症等都会有统计。 2.考核完成后学生可查看自我成绩及打印，同时此成绩可提交到教师机的数据库中。供老师和学生自己日后回顾。 五.多媒体理论知识讲解与考核 1.为了使学习或培训更加科学全面，本系统专门设有教学演示功能，通过图片及文字介绍帮助学生快速回顾相关解剖知识。三维的腰部解剖模型，可用鼠标拖动进行旋转、缩放，可以设置任意层次的隐藏或显示，使学生熟知各层次的立体解剖概念。另外理论学习部分以文字和图片的形式，详细介绍硬膜外麻醉的概念、解剖、操作过程、注意事项、适应症、禁忌症等，巩固相关专业知识。 2.相关知识考核中试题形式包括单选，多选。试题内容涉及文字、图片、视频等多种形式。考核模式下系统会计分并计入日志。练习模式下解答完试题后可以查看正确答案和相关解释。 六.系统组成 1.虚拟硬膜外麻醉检测系统平台 1套 2.成人、婴儿腰椎模型 各1套 3.系统主机：1套 4.19寸显示器： 1台 5. 模拟操作器械： 1套 6.急救车：1辆 | 1 | 套 |
|  | 器械柜 | 1.优质钢板制成，外表层喷塑，美观大方，耐腐蚀上层为玻璃拉门。 2.四门双抽，950×400×1800mm±20mm. | 2 | 套 |
|  | 输液泵 | 1、适用功能：临床输液治疗； 2、外形：液晶显示屏，全中文操作界面； 3、采用无门设计，泵体中间有检测组件，保证输液管路安装到位； 4、累积量显示：0. l-9999ml；预置量设置：1-9999ml； 5、输液速度范围：600ml/h，输液增量：1ml/h 6、KVO流速：1ml/h 7、输液精度：±5%； ★8、双芯片控制，输液过程更加安全可靠 9、气泡过滤等级三档可调，临床可根据实际情况调整过滤等级，减少误报警； ★1 0、报警音量三档可调，可根据临床需求自由调节 1 1、具有Anti-bolus功能，阻塞解除后只能降压，防止大剂量冲击给病人带来不适；； 1 2、内置电池：充满电后可连续运行≥4小时； ★13、产品经过CE认证，保证质量安全可靠，且进液防护等级不低于IP21. 14、电源环境：100-240V AC,50/60Hz； 15、重量≤2.35kg | 1 | 套 |
|  | 高端手术无影灯LED | 1.照射方式：采用计算机辅助模块、LED多光源聚焦CAD/CAM光学重影技术； 2.灯头直径：700mm； 3.输入电压：220V±10% 50/60HZ； 4.中心区域光照度：≥40000Lux ， ≤180000Lux，可0--100档无极调光； 5.手术灯色温：3700---5000k，并可进行色温0--100档无极调节； 6.患者伤区温升：≤1℃，优于国际标准，杜绝手术区域内水分蒸发的危险； 7.光斑直径：160—280mm，调节方式为消毒手柄旋转调节，方便、灵活； 8.照射深度：≥1200mm； 9.灯盘回转半径：≥2000 mm 10.采用进口LED灯组，单颗灯组功率：3.2V/1W，灯组平均使用寿命66000小时。 11.控制面板：微电脑数字控制，亮度、色温调节均采用液晶显示按键式操作，满足医护人员对不同手术的照明需求； 12.术者头部温升：≤1°； 13.光电路采用CPU控制，光区亮度及色温调节时均匀递增或递减，并具有亮度记忆功能； 14配有可卸式手柄外套，可在135℃高温下消毒； 15.采用优质进口灯臂，结构轻巧、便于操作、定位精准，多维结构，可360°任意旋转； 16.显色指数85--98（可调）； 17.安装范围：2750mm--3100mm； 18灯头体罩壳为优质铝板液压成型，旋转臂采用优质八棱无缝钢管技术一次成型，外型美观，旋转更加灵活方便。其它部分采用优质钢材，表面采用粉末喷涂。塑料外壳全部采用ABS工程塑料制作，无毒无味 | 1 | 套 |
|  | 电动手术台 | 1.控制器控制设有误操作的锁开关。 2.台面采用可透射X光材料，台下设有暗盒导轨，可进暗盒摄片。 3.手术台设有脚轮（电动）收放按钮，拖动方便。 4.附件采用不锈钢(防锈)、聚氨脂等材料。 5.主要配件液压泵.电磁阀采用进口元件(台湾)。 6.腰板升距为100mm。 7.床垫采用聚氨脂发泡成型（耐酸碱）。 8.头板、腿板采用独特的进口气弹簧（德国），操作灵活。 规格参数 1、台面全长:1960mm 台面全宽480mm 2、台面升高最高高度：≥930mm 3、台面升高最低高度: ≤690mm 4、头板调节范围：上折0°~45 ° 下折：0°~50° 5、背板调节范围：上折0°~75°下折0°~10° 6、腿板调节范围：下折0°~90°（可折） 7、台面前后倾调节范围：前倾0°~25°后倾0°~20° 8、台面左右倾调节范围：左倾0°~18°右倾0°~18° 9、腰板升距：≥80mm 10、电源：220V±22V，50Hz±1Hz 11、输入功率：360VA | 1 | 张 |
|  | 不锈钢方形手术器械台 | 1.规格：850*500*850mm±20mm - 2.材料：优质304不锈钢 - 3.主管：￠22*1.2mm，面板实厚0.8mm - 4.配置：配4个静音刹车轮 | 1 | 台 |
|  | 方盘托架 | 1.规格尺寸：510×410×（860～1160）mm 2.配置不锈钢手术托盘1只，规格：500×400×25mm，可放置各类手术器械。 3.托盘主支撑管采用φ32×1.2mm的不锈钢管精制而成，强度大，坚固耐用，外型美观。 4.托盘活动支撑管采用φ22×1.2mm的不锈钢管精制而成，强度大，坚固耐用，外型美观。 5.托盘离地面高度可在860～1160mm范围内任意调节，采用符合人体工学原理的球形手柄作为锁紧装置，可随意锁紧，安全可靠。 6.本产品采用3点定位的平衡方式，即：2只脚轮+1件固定支撑杆同时接触地面；2只φ50高性能聚氨酯，坚固耐用，可在平整地面上任意推动外型美观，安全可靠；固定支撑杆采用φ22×1.2的不锈钢管精制而成，强度大，坚固耐用，外型美观。 7.托盘额定承重10kg。 | 1 | 个 |

（六）其他

| 序号 | 商品名称 | 规格/参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新生儿保暖箱 | 1.应具有箱温控制模式； 2.设置温度与箱内温度分屏显示； 3.双CPU控制系统、独立超温切断装置的三重超温保护； 4.自然风道加湿； 5.产品具有自检功能，多种故障报警提示； 6.前面板具有可修正温度功能； 7.婴儿舱关门时具有自动锁定功能； 8.具有温度数据储存功能； | 1 | 台 |
| 2 | 蓝光治疗箱 | 1.应具有预热、手控、肤温三种温度控制模式； 2.设置温度与皮肤温度分屏显示； 3.双CPU控制系统、独立超温切断装置的三重超温保护； 4.辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调； 5.婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸； 6.产品具有自检功能，多种故障报警提示； 7.前面板具有可修正温度功能； 8.肤温传感器具有脱落保护功能； 9.婴儿床下可放置X光射线拍片盒； 10.具有温度数据储存功能； 11.具有APGAR评分计时功能； 12.具有RS-232接口； 13.具有黄疸治疗装置。 | 1 | 台 |
| 3 | 悬挂式急救箱 | 1.悬挂式急救箱适用于大型公众聚集场所、学校、各类运动及游乐场所、工厂、车间、办公场所、建筑工地、用于场所灾难事故的紧急处理。 2.含复苏类用物3样，止血9样，包扎12样，检查类7样。 | 2 | 个 |
| 4 | 气管插管器械包 | 1.本产品供急救时进行气管插管建立临时呼吸通道使用。 2.标准配置。 | 2 | 个 |
| 5 | 气管切开包 | 1.一次性气管切开包、气管插管 、消毒棉、注射器 、消毒刷 （中单 洞巾 手套）此气管包只起辅助切开作用，不能做气管切开手术。 | 2 | 个 |
| 6 | 高分子夹板 | 1.用于急救固定使用，规格：920×110mm±20mm | 20 | 个 |
| 7 | 气压式止血带 | 1.气压止血带主要由充气盒、压力表、连接管、止血胶带组成。 2.气压止血带压力表上应有0～0.12MPa的标志 3.气压止血带绕扎使用时应能承受0.1MPa的压力而不脱开 | 5 | 条 |
| 8 | PVC复苏器 | 1.本品为成人型简易复苏急救使用。 2.本品1套10标样：复苏球1个，充气式面罩1个，吸氧管1根，口咽通气道三规格3支，开口器1个，牙垫1个，说明书1本，产品两证1本，手提标配塑料盒1个。 3.主体材料：进口硅胶。 | 5 | 个 |
| 9 | 双联观片灯 | 1.主要规格要求如下： 1)主体亚克力材质； 2)产品尺寸:1250×650×80mm±10mm； 3)可视尺寸:1072×422mm； 4)光源:LED； 5)光源色温:≥100000K； 6)功耗:60W； 7)重量:12.5Kg±0.2kg 8)亮度: ≥3000cd/m2（可调节）； 9)电源:220V 50Hz； 10) LED灯管使用寿命:≥100000小时； 2.特点： 1优异的选材：观察屏和光路材料都具有着超越玻璃的透光性,并且持久耐用,保证不变形、不变色。 2）采用真彩TFT液晶显示背光源技术，可将整机厚度设计为2.5厘米。 3）减少眼睛疲劳：采用恒流源供电，光源无闪烁。 4）光源寿命长、均匀度高、节能：光源寿命长、均匀度高、节能：LED光源使用寿命长达10万小时，是传统观片灯的9-10倍；等距点阵式光源布局，光线更均匀，观察屏亮度的均匀性大于90%；灯条发热极小，使用更节能，耗电量仅为传统观察灯的1/5。 5）优异的夹片装置: 采用滚针自锁夹片装置代替传统弹片+滚珠装置，不仅耐用而且使用方便夹片快捷。 6）无黑影： 采用光学补偿技术来处理双联以上接口问题，保证无黑影。 7）采用T5电子镇流器，使用电压范围广，即开即亮，照度7000lx； | 2 | 台 |
| 10 | 心电图机（12导） | 1.12道自动分析心电图机x1台 2.胸电极x2套 3.肢电极x2套 4.导联：标准12导 5.输入方式：俘地输入, 具有除颤效应防护和起搏6.脉冲抑制电路 7.输入阻抗：≥50MΩ 8.输入回路：≤50nA 9.定标电压：1mV 10.抗极化电压：±400mV 11.增益：2.5,5,10,20mm/mV 12.滤波器：交流50Hz-20dB 肌电35-45Hz-3dB 13.记录速度：6.25,12.5,25,50mm/s±3％ 14.时间常数：3.2s﹙0,＋20％﹚ 15.噪声电平：≤15μ Vp-p 16.频响：0.05∽150Hz﹙-3dB﹚ 17.共模抑制比：≥100dB 18.采样率：1ms 19.A/D:14bit 20.记录纸：210mm宽记录纸，同时兼容卷纸和折叠纸。 21.操作方式：自动或手动操作具有导联保持功能 22.记录系统：热点阵打印 23.基线控制：自动调整 24.节律导联：可随意选择 25.导联变换：自动或手动 26.DC外部输入：100mm/V±5％;单端输入≥100KΩ。 27.ECG输入：1V/mV±5％;单端输入≥100Ω 28.安全类别：Ⅰ类 CF型 29.电源要求：1、交流：220V±10％, 50Hz; 2、直流内置可充电锂电池和充电电路，充满电后可连续作50例病人 30.外形：228×292×80mm±10mm | 1 | 台 |
| 11 | 内科实训室操作台 | 1.操作台面：采用实芯理化板12.7mm厚(威盛亚)，结构坚固致密、能抗强冲击、耐腐蚀、防水、耐高温（140℃）、并具有良好的承重性能，周边加厚处理，防止积水滴入柜体内，易于清洁维护（颜色可选）。 2.柜体: 采用时尚灰色三聚氰氨防潮板，18mm厚，采用PVC封边1mm厚。 3.轨道：采用三节静音滑轨带有塑胶滑轮(DTC)，运动负重15kg（大于100000次），具有不反弹功能，抽屉内表面均设有防撞垫片。 4.铰链：采用弹簧铰链(DTC),非焊接方式将铰链和柜体 及柜门固定。 5.拉手：采用”一”字型拉手，为PVC。 6.C型框架:结构采用厚40*60*1.5mm的方管，表面经过EPOXY RESIN粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱和耐高温特性，承重可达150公斤 | 6 | 张 |
| 12 | 实训室模型柜子 | 1、底层为对开门橱柜，二层抽拉抽屉，三层为突出的置物操作平台，四层为玻璃橱窗 2.规格：8*0.6*2.5m(长宽高) 3.基材为优质E1级均质刨花板（密度为0.86g/CM3），表面采用三聚氰胺纸饰面，具有防磨，防污，硬度高，表面哑光效果持久。具有防火、防潮、不褪色等特点。 4：封 边：采用PVC封边胶条（厚度2mm）具有厚度均匀，耐磨性强等特点。采用品牌五金配件。 5、颜色：天蓝色。 | 6 | 套 |
| 13 | 外科实训室操作台 | 1.操作台面：采用实芯理化板12.7mm厚(威盛亚)，结构坚固致密、能抗强冲击、耐腐蚀、防水、耐高温（140℃）、并具有良好的承重性能，周边加厚处理，防止积水滴入柜体内，易于清洁维护（颜色可选）。 2.柜体: 采用时尚灰色三聚氰氨防潮板，18mm厚，采用PVC封边1mm厚。 3.轨道：采用三节静音滑轨带有塑胶滑轮(DTC)，运动负重15kg（大于100000次），具有不反弹功能，抽屉内表面均设有防撞垫片。 4.铰链：采用弹簧铰链(DTC),非焊接方式将铰链和柜体 及柜门固定。 5.拉手：采用”一”字型拉手，为PVC。 6.C型框架:结构采用厚40*60*1.5mm的方管，表面经过EPOXY RESIN粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱和耐高温特性，承重可达150公斤。 | 10 | 张 |
| 14 | 穿刺包（腰穿、胸穿、骨穿、腹穿） | 1.本综合穿刺包标准配置，内含腰穿包、胸穿包、骨穿包、腹穿包。 2.本穿刺包为临床上一次性使用。 | 10 | 个 |

注：涉及尺寸无大于、小等等表示幅度的表述的，允许±5%误差范围。

三、演示要求

1、投标人须按以下“演示内容”要求提供演示，未提供演示的部分，均视为负偏离。投标文件与演示不一致的，以演示为准。

2、演示现场仅提供投影设备和VGA数据线，其他演示设备投标人须自行携带。

3、演示内容

设备1：超级综合模拟人系统要求演示：

三、软件系统、1.10在模拟人运行过程中，病例运行可选多种模式：自动模式、手动模式、生理驱动模式，且各种模式集成于同一界面，无需退出 即可选择不同病例运行模式，各模式之间可交互使用。

设备2：硬膜外麻醉虚拟训练教学系统要求演示：

2.系统包括两部分：仿真人体模型和虚拟模拟系统。

2.1.仿真人体模型：可以摆成侧卧位或坐位。包括穿刺相关的解剖标志：腰椎棘突、棘突间隙、髂嵴，穿刺时可体会到真实的突破感。
    2.2.虚拟模拟系统：在计算机中实现的能够实时监测穿刺情况并做出相应反馈的系统，与用户的实际操作完全同步。提供人体模型分层浏览、实时碰撞检测等功能。

设备3：智能化综合模拟产妇系统要求演示：

2.1.5 屈曲大腿法：可以演示这种在肩难产场景下可以观察到骨盆倾斜的手法操作。操作正确时，屈曲大腿法操作会系统自动记录，且根据病例设置或病人情况设置减轻或解除肩难产的状态

3.20.软件支持病例控制模式、生理驱动模式、生理参数人为控制模式三种模式自由切换，方便教师在使用预设病例进行培训时，随时修改病人生命体征或增加新的病理状态。

设备4: 儿科技能训练Step-By-Step指导系统要求演示：

10.三维交互式训练模块包括：交互式静脉输液泵训练软件、交互式注射泵训练软件、交互式皮下注射训练软件、交互式皮内注射训练软件、交互式静脉留置针输液训练软件、交互式口服给药法训练软件、交互式静脉注射训练软件、交互式静脉输液训练软件

设备5: 妇产科技能训练Step-By-Step指导系统要求演示：

10.三维交互式训练模块包括：交互式女性导尿训练软件、交互式密闭式膀胱冲洗训练软件、交互式妊娠检查训练软件。

设备6: 护理技能训练Step-By-Step指导系统要求演示：

10、三维交互式训练模块包括：交互式经皮神经电刺激疗法训练软件、交互式鼻饲训练软件、交互式口腔护理训练软件、交互式密闭式膀胱冲洗训练软件、交互式静脉输液泵训练软件、交互式滴药技术训练软件、交互式注射泵训练软件、交互式皮试液配置训练软件、交互式静脉输液训练软件、交互式洗胃训练软件

设备7: 内科技能训练Step-By-Step指导系统要求演示：

10.三维交互式训练模块（测量法与采集法）包括：交互式血糖监测训练软件、交互式血压测量训练软件、交互式静脉采血训练软件、交互式动脉采血训练软件、交互式洗胃训练软件。

设备8: 外科技能训练Step-By-Step指导系统要求演示：

10.三维交互式训练模块（无菌技术和饮食护理）包括：交互式无菌技术训练软件、交互式女性导尿训练软件、交互式密闭式膀胱冲洗训练软件、交互式鼻饲训练软件、交互式经气管切开吸痰训练软件、交互式经气管插管吸痰训练软件。

设备9: 急救技能训练Step-By-Step指导系统要求演示：

10、三维交互式训练模块包括：交互式吸痰训练软件、交互式经气管切开吸痰训练软件、交互式经气管插管吸痰训练软件、交互式吸氧训练软件、交互式电除颤训练软件

四、产品售后服务要求

1、项目经验收合格后：所有设备免费保修至少三年，软件终身免费升级。

（供应商提供的售后服务无法满足该要求的，视为无效投标）

2中标供应商应派技术人员到现场安装、调试至正常工作，并对采购单位技术人员进行现场培训指导直至能独立操作、排除简单故障。

3、此次采购的设备应按国家有关规定进行保修，国家无规定的，按厂家标准或与采购单位协商结果保修。保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备由中标供应商负责包修、包换，到达现场不超过8小时。

4、供应商要在投标书中详细写明各部件的保修范围和时限，并注明是由厂家保修还是由中标供应商保修，所有设备要按投标书承诺的保修范围和时间进行保修，保修期内，设备维修时间超过48小时的，必须提供同档次的备用设备。

5、供应商可视自身能力提供更优、更合理的维修服务承诺。

6、保修期结束后，供应商有责任（或在货物使用地区指定有能力的合作伙伴）对货物在必要时进行定期维护和修理。

五、验收标准及要求

1、验收标准及要求

1.1、验收标准：根据本招标文件、中标供应商的投标文件、承诺及有关国家、行业规定进行验收。

1.2、中标供应商根据招标要求进行产品安装、调试、测试、试运行后，由采购人或采购人请技术专家检测作为验收标准依据并组织进行使用性能方面的验收，所需检测费用包含在报价中。

1.3、货物到货验收时中标供应商代表必须在场，并提供产品合格证、质量保证文件等相关证明材料。

六、供货时间和地点

1、时间：合同签订后十五个工作日内供货、安装并调试完毕。

2、供货地点：龙岩市新罗区曹溪镇121地质队闽西职业技术学院北校区（实训校区）

第四章  龙岩市政府采购合同（参考文本）

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

合同号：

甲方(采购人)：                          签定地点：

乙方（中标人）：                          签定日期：      年   月   日

根据甲方申请并经龙岩市财政局政府采购监督管理办公室核准的政府采购计划（      号），甲方委托           对 （）          进行招标采购（招标编号：     ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）（合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用）：人民币 （¥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式：

2.2交货地点：

3、供货清单

3.1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4.1货物交货付款
4.1.1、按采购资金来源分为以下两种付款模式：

（1）、属国库集中支付的项目，在本合同签订之日起七个工作日内，乙方需提交二份合同原件和一份《中标（成交）通知书》原件一份到市采购办备案，同时在验收合格之日起十五个工作日内由甲方按照国库集中支付流程到市财政局支付中心办理付款手续。

（2）、属非国库集中支付的项目，乙方向甲方出具正式的税务发票，乙方向市采购办提交《龙岩市政府采购合同》、《中标（成交）通知书 》原件各一份、《龙岩市政府采购验收报告单》两份及正式发票复印件（需采购单位盖公章）一份等资料，市采购办在十五个工作日内按规定办理。

（3）付款渠道：                          （请明确国库或非国库）

4.1.2、项目付款方式为分期支付的，按以下方式执行：

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（ 安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后     个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后   小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若    小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任

10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1 天，按迟交货物金额的   ％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的   ％。

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交货物金额的   ％向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2若乙方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的   ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期    天的，乙方应向甲方支付     元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

10.4甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日   ％支付逾期付款违约金。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向采购单位所在地人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式四份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执一份，采购代理机构一份，送福建省龙岩市财政局政府采购监督管理办公室备案一份，具有同等效力。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：

账    号：

第五章    投标文件格式

注释： 《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应参照这些格式文件制作投标文件。

政府采购项目

投  标  文  件

报价部分

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

报价部分目录

投标文件报价部分：

(1) 开标一览表

(2) 投标分项报价表

（3) 节能、减排、环境标志产品价格统计表（若有）

（4）中小企业价格扣除明细表（若有）

注：投标文件的“报价部分”正本一份、副本一份，必须单独装订成册，密封提交，否则为无效投标。

开标一览表

投标人名称：（全称并加盖公章）            招标编号∶         货币单位：元

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字或盖章：

投标分项报价表

投标人名称：（全称并加盖公章）   招标编号：      合同包：   货币单位：元

| 1 | 投标货物品目号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 投标单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．第1栏投标货物品目号系指“招标货物一览表”中该货物的品目号。

2．此表投标总价若与开标一览表有出入，以开标一览表投标价格为准。

投标人代表签字或盖章：

- 节能、减排、环境标志产品统计表（非强采类）

注：若有，请按下表要求填写。

投标人名称：（全称并加盖公章）            招标编号∶         货币单位：元

| 合同包号 | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品目号 | 产品名称 | 单价 | 数量 | 总价 | 认证种类 |
|  | 1-1 |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 |  |  |  |  |  |
|  | 1-3 |  |  |  |  |  |
|  | 本合同包报价总金额(国内现场交货价) |  |  |  |  |  |
|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额占本合同包报价总金额的比例，以%列示。 |  |  |  |  |  |

注：

1.此表所述：节能产品是指财政部、国家发展和改革委员会公布的第二十期《节能产品政府采购清单》内的产品；环境标志产品是指财政部和环保部联合发布的第十八期《环境标志产品政府采购清单》内的产品。

2.此表以合同包为单位，不同合同包请分别填写，同一合同包请按照该合同包的品目号顺序分别填写。

3.若投标人所投合同包内有货物属于节能、环境标志产品的，请依据上述清单进行统计、计算：

3.1若单项货物同时取得节能、环境标志二项认证的，根据同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除之要求，该项货物的金额只能统计、计算1次。

3.2统计、计算时应按本招标文件第19.6要求提供证明材料，并按要求准确统计、计算，否则均不予认可。

3.3若无货物属于节能、环境标志产品的，则不填写此表。

4、特别说明：投标人应如实报价。评标委员会认为，投标人的节能、减排、环境标志产品报价不实或者高于市场平均价时，有权要求投标人在规定时间内提供书面文件予以解释说明，并提供相关证明材料。投标人无法给予合理解释的，不享受节能、减排、环境标志产品优惠政策。

投标人代表签字或盖章：

中小企业价格扣除明细表

| 1 | 2 | 3、 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 小型和微型企业产品名称 | 生产厂家 | 金额 | 规定价格扣除（6%） | 相应价格扣除（金额×6%） |
|  |  |  |  | 6% |  |
|  |  |  |  | 6% |  |
| 合计 |  |  |  | 6% |  |

注：1、当一个合同包内有多个属于小型和微型企业产品时， 投标人应详细填写并计算出该类产品合计金额。

2、栏目6为小型和微型企业产品的价格×招标文件规定的价格扣除比率6%。投标人为联合体投标的，按招标文件第二章第19.6条规定执行。

3、以上属小型和微型企业产品须提供符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的《中小企业声明函》，并提供以下证明材料复印件(并提供原件核对,网上打印材料除外)，否则对其投标价格不给予扣除：

①涉及营业收入、资产总额划型的企业：应提供投标产品生产企业经有资质的第三方会计师事务所审计的上一年度财务会计报表（应能体现营业收入、资产总额）；

②涉及从业人员划型的企业： 应提供投标产品生产企业参与投标截止时间前二个月的缴纳社会保险资金证明材料。（证明材料包括以下内容：实行电子缴纳方式的，应提供本企业所在地辖区内税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；实行现场缴纳方式的，应提供本企业注册所在地辖区内税务机关或本企业注册所在地辖区内社保机构出具的缴纳社会保险资金证明）。

4、计算价格扣除时四舍五入取小数点后两位。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物（详见上表《中小企业价格扣除明细表》）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

政府采购项目

投  标  文  件

（请在此注明正本或副本）

技术商务部分

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

技术商务部分目录

投标文件技术商务部分：

(1) 投标书

(2) 货物说明和偏离一览表

(3) 投标人售后服务承诺书

(4) 投标人资格证明材料

a关于资格的声明函

b投标人的资格声明

c已缴纳投标保证金的证明材料

d营业执照副本（或事业单位法人证书）复印件

e法定代表人授权书（非法定代表人参加时提供）

f投标人代表身份证复印件

g检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函复印件（须提供原件核对）

h有效的医疗器械生产许可证复印件（投标人为生产厂商）

i有效的医疗器械经营许可证复印件（投标人为经销商）

(5) 投标人提交的其他资料（若无此项资料则无需提供）

投 标 书

致：龙岩市公物采购招标代理有限公司

根据贵方为      项目的投标邀请（招标编号）:         ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件。

一、投标文件报价部分（正本一份、副本一份）：

(1) 开标一览表

(2) 投标分项报价表

（3) 节能、减排、环境标志产品价格统计表（若有）

（4）中小企业价格扣除明细表（若有）

二、投标文件技术商务部分（正本一份和副本六份）：

(1) 货物说明一览表

(2) 投标人售后服务承诺书

(3) 投标人资格证明材料

a关于资格的声明函

b投标人的资格声明

c已缴纳投标保证金的证明材料

d营业执照副本（或事业单位法人证书）复印件

e法定代表人授权书（非法定代表人参加时提供）

f投标人代表身份证复印件

g检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函复印件（须提供原件核对）

h有效的医疗器械生产许可证复印件（投标人为生产厂商）

i有效的医疗器械经营许可证复印件（投标人为经销商）

(4) 投标人提交的其他资料（若无此项资料则无需提供）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价），详见投标文件报价部分。

2.详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为90个日历日，在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

6.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。如果存在提供虚假材料谋取中标的、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的以及与招标采购单位、其他投标人恶意串通的等情况，同意接受列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加龙岩市政府采购活动等处罚，并同意予以公告。

7.保证遵守有关法律法规的规定，绝无作弊垄断或借用证照、串标、围标等不法情事，倘有违反规定导致被取消资格时，愿放弃所有与项目有关的权利，绝无异议。

8.同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

9. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字或盖章：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

货物说明和偏离一览表

投标人名称：                        招标编号∶	     合同包：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 投标货物品牌型号、制造厂家及产地 | 招标文件第三章“一”（按顺序列出） | 投标货物具体技术参数及性能 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

1、“投标货物具体技术参数及性能”应根据投标货物实际情况如实详细填写,不得仅以“完全响应”等字眼简单表达；

2、响应情况填写说明：

“投标货物具体技术参数及性能”与招标文件（第三章“一”）点对点对比：

（1）与招标文件完全一致，在响应情况一栏中填写“无偏离”；

（2）高于招标文件要求，在响应情况一栏中填写“正偏离”，并在“偏离说明”一栏中详细阐述理由；

（3）达不到招标文件要求，在响应情况一栏中填写“负偏离”， 并在“偏离说明”一栏中详细阐述理由。

投标人名称: （全称并加盖公章）

投标人代表签字或盖章：

投标人售后服务承诺书

龙岩市公物采购招标代理有限公司：

我司现就FJLYCG2016-   招标项目的售后服务作出如下承诺：

（注：主要内容包括：1、对招标文件第三章售后服务要求进行点对点响应；2、保修期内和保修期过后的维护费用；3、人员培训；4、其他优惠服务说明；）

投标人名称: （全称并加盖公章）

投标人代表签字或盖章：

年    月    日

投标人的资格证明材料

关于资格的声明函

：（招标代理机构）

关于贵方       年    月    日第      （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物及要求”中规定的          （合同包/品目号）         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

投标人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

投标人代表签字或盖章：

投标人的资格声明

1．投标人概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字或盖章：

日      期：       年        月        日

电      传：

传      真：

电      话：

法定代表人授权书

龙岩市公物采购招标代理有限公司：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：被授权人身份证复印件

注：投标人代表为非法定代表人提供《法定代表人授权书》，投标人代表为法定代表人时，只须提供身份证复印件。

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字或盖章：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字或盖章：

日     期：

法人营业执照副本副本

龙岩市公物采购招标代理有限公司：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

（注：法人营业执照副本提供复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字或盖章：

日      期：

投标人提交的其它资料

如：一、根据招标文件第二章19.6和第三章的要求提供材料；

二、货物符合招标文件的证明材料、企业资信材料等。

（招标文件中载明的资格或技术商务要求中涉及的投标人提供的证明文件原件属于非中文描述的，必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。未按要求提供中文译本的，认定为该项资格或技术商务要求不符合。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。投标人投标时应提供中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书复印件，并加盖投标人公章。）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字或盖章：

招标服务费承诺书

致：龙岩市公物采购招标代理有限公司

我们在贵公司组织的                           项目招标中投标（招标编号：          ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以电汇、转账或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字或盖章：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

| 提供原件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |
| 招标编号： |  |  |  |
| 供应商名称: |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件 |  |  |
| 2 | 根据招标文件第二章19.6和第三章的要求提供材料 |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 供应商法定代表人或被授权人(签字): |  |  |  |
| 采购代理机构接收人(签字): |  |  |  |
| 取回材料的法定代表人或授权人(签字): |  |  |  |
| 日期（开标日期）：2016年 月 日 |  |  |  |

备注：投标人提供的证书（或证明材料）原件核对的，应按格式列出详细清单，与投标文件一并提交，原件清单和原件无须粘贴、装订、密封。